Załącznik nr 2 do SWZ -  Formularz asortymentowo-cenowy

(Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.39.2025)

Videolaryngoskop do trudnej intubacji  w ilości – 2 sztuki

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ/model: .............................................................

Producent: ...............................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024): …..............

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| Lp. | FUNKCJA/PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’ | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu: 180 mm x 68 mm x 110 mm | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | TAK |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Źródło światła: LED | TAK |  |
|  | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
|  | Przycisk włączania urządzenia umieszczony w baterii | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. | TAK |  |
|  | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 180g | TAK |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min Ipx7 | TAK |  |
|  | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z odpornego na zaparowanie polimeru optycznego klasy medycznej w rozmiarach: 1- dł 12 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 2 - dł 13 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 3 - dł 14,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm 4 - dł 16,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm Łyżki posiadające zatrzaski blokujące, oraz rozmiar umieszczony na łyżce | TAK |  |
|  | Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 | TAK |  |
|  | Etui twarde do ochrony Videolaryngoskopu na wyposażeniu | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Typ, model/ symbol/ nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | χ |  | χ |  |