ZP.271.1.2025                                                                                            Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późń. zm.) w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi pn.:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa 100 sztuk „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz uczestników projektu z systemem teleopieki i monitoringu w ramach projektu pn. ,,Asystencja, wytchnienie i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania FEDS.07.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków budżetu państwa.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 100 opasek bezpieczeństwa z systemem teleopieki i monitoringu w celu świadczenia usług całodobowej opieki na odległość na rzecz uczestników projektu w ramach projektu pn. ,,Asystencja, wytchnienie 
i opieka na odległość – wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu zamówienia i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę produktu powystawowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 100 szt. opasek bezpieczeństwa. Dostawa winna nastąpić jednorazowo na podstawie zgłoszenia Zamawiającego określającego potrzebę dostawy zamawianych produktów. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania dostawy w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia drogą mailową zapotrzebowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 4, 59-700 Bolesławiec do wskazanego pomieszczenia/pokoju.

- Opaski bezpieczeństwa dla seniorów skierowane są do osób starszych, w tym niepełnosprawnych, będących docelowymi beneficjentami projektu.

- Opaski bezpieczeństwa muszą monitorować zdrowie osób starszych (niepełnosprawnych) przez 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę, przez okres maksymalnie 45 miesięcy od dnia przekazania opaski Uczestnikowi projektu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do obowiązkowego oznakowania każdego urządzenia (jeśli jest to możliwe) i/lub na ich opakowaniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobra widoczność zestawem logotypów określonych przez Zamawiającego i zawartych w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Funduszy Europejskie 2021-2027. Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje oznakowania:

a) wersja achromatyczna (czarno-biała): Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, Unii Europejskiej, Dolny Śląsk. W wersji achromatycznej nie stosujemy barw Rzeczypospolitej.

b) wersja kolorowa: Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, barw Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej, Dolny Śląsk.

8. Zamawiający wymaga żeby każde urządzenie było zapakowane w tekturowe opakowanie odpowiednio oznaczone naklejką umieszczoną w widocznym miejscu wg poniższego wzoru. Naklejka musi zawierać: zestawienie znaków: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz tekst „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.

9. Wykonawca przed przygotowaniem logotypów zobowiązany jest zapoznać się ze znakami 
i zestawieniem znaków oraz wzór naklejki są zamieszczone na portalu Funduszy Europejskich: Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027 https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/strony/o- funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumentv/zasadv-komunikacii-fe/, w tym „Księga Tożsamości Wizualnej marki Funduszy Europejskie 2021-2027”, w której znajdują się szczegółowe zasady tworzenia 
i używania oznaczeń projektów. Zasady stosowania zestawienia znaków dla programów znajdują się na stronie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 https://funduszeuedolnoslaskie.pl/poradnik/4671-poznaj-zasady-promowania-projektow.

10. Wykonawca przed wykonaniem oznaczeń, zobowiązany będzie przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt wizualizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego.

11. Zamawiający wymaga dostawy opasek bezpieczeństwa o następujących parametrach:

| 1. | Typ urządzenia | Opaska / bransoletka na nadgarstek – 100 szt. zestawów. Zestaw składa się z: - urządzenia do komunikacji wraz z kartą SIM, zakładanego na nadgarstek; - ładowarki sieciowej - zgodnej ze standardem gniazd (typ C i E) i przystosowanej do użytkowania w polskiej sieci energetycznej (230 V; 50 Hz); - dokumentu gwarancyjnego obejmującego co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji; - instrukcji użytkowania w języku polskim, uruchomienia i eksploatacji zawierająca w swej treści ograniczenia wynikające z wieku i niepełnosprawności użytkowników. - posiadanie normy ISO 27001, ISO 27017, ISO 22301. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Stan urządzenia | Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat CE lub inny dokument dopuszczający ich obrót na terenie krajów Unii Europejskiej i być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta. |
| 3. | Materiał wykonania | Obudowa opaski wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego zbiciu lub pęknięciu urządzenia, zapewniająca odporność na upadek, wodoszczelna, pasek wykonany z certyfikowanego materiału odpornego na złamania (np. guma, silikon); Elementy urządzenia mające kontakt ze skórą - hipoalergiczne. Nietoksyczny i nie wywołujący reakcji ze skórą materiał z którego wykonana będzie opaska. |
| 4. | Rodzaj zapięcia | Wytrzymałe i mocne zapięcie gwarantujące, że opaska nie odepnie się przez przypadek. Pasek urządzenia z możliwością regulacji długości, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi, robienia otworów. Regulacja opaski winna umożliwiać swobodne i bezpieczne dostosowanie do ręki użytkownika opaski. |
| 5. | Kolorystyka | kolor czarny. |
| 6. | Poziom wodoszczelności | Klasa IP67 lub wyższa potwierdzona certyfikatem lub wynikami badań |
| 7. | Sposób ładowania | Indukcyjne lub stykowe (magnetyczne).W komplecie ładowarka wraz z kablem ładującym. Zalecane ładowanie indukcyjne opaski bezpieczeństwa, bez kabla podłączeniowego. |
| 8. | Identyfikacja urządzenia | Posiada indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub IMEI). |
| 9. | Funkcje: | Urządzenie winno być jak najłatwiejsze w obsłudze. 1) Tylko jeden przycisk umożliwiający co najmniej wysłanie sygnału SOS oraz bezpośrednie połączenie się z Centrum Teleopieki. 2) Przycisk powinien być wyraźnie wyczuwalny, różniący się fakturą od tarczy. 3) Wbudowany mikrofon i głośnik. 4) Funkcje umożliwiające komunikację z Centrum obsługi i opiekunami: możliwość komunikacji dwustronnej, tj. prowadzenie rozmowy przez opaskę oraz możliwość komunikacji z Centrum Teleopieki i numerami z ,,białej listy”, a także z asystentem głosowym. Możliwość odbierania połączeń przychodzących. 5) Wyposażenie w czujnik zdjęcia i założenia urządzenia. 6) Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (pomiar pulsu i saturacji). 7) Detektor upadku; 8) Lokalizator GPS (w chwili alarmu oraz na żądanie); 9) Wysokokontrastowy wyświetlacz o następujących parametrach: przekątna od 0,9 cala do 1,5 cala, wskazujący godzinę oraz co najmniej jedną z poniższych informacji: datę, poziom naładowania baterii, zasięg sieci GSM; 10) Maksymalne wymiary urządzenia do teleopieki – opaski bez paska (wymiary koperty/tarczy urządzenia do teleopieki) – 55x55 mm; 11) Funkcja krokomierza (pomiar aktywności); 12) Połączenie z systemem planowania, monitorowania oraz rozliczania usług (wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem). Funkcje dodatkowe (fakultatywne) – stanowią kryteria oceny oferty - funkcja licznika kalorii, - status opaski jako wyrobu medycznego klasy IIa lub IIb. |
| 10. | Komunikaty dźwiękowe, głosowe (w języku polskim) lub wibracyjne | Komunikaty w języku polskim informujące o: 1) włączeniu i wyłączeniu urządzenia, minimum jeden z wymienionych - wibracyjny, dźwiękowy, głosowy; 2) konieczności naładowania baterii w urządzeniu, minimum jeden z wymienionych - dźwiękowy, głosowy; 3) połączeniu przychodzącym z Centrum Teleopieki, minimum jeden z wymienionych- dźwiękowy, głosowy; 4) połączeniu wychodzącym do Centrum Teleopieki, minimum jeden z wymienionych - dźwiękowy, głosowy. |
| 11. | Wymagania dotyczące baterii | 1) Czas działania urządzenia w stanie czuwania, bez komunikacji głosowej z Centrum Teleopieki ze strony użytkownika oraz samego Centrum - minimum 48 godzin. 2) Minimalny czas pracy w trybie ciągłym: 36 godzin 3) Żywotność baterii - co najmniej 2 lata. 4) Czas pojedynczego pełnego ładowania nie dłużej niż 3 godziny. 5) Urządzenie musi mieć wbudowane źródło zasilania niedostępne dla użytkownika urządzenia. 6) Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia. |
| 12. | Serwis/ wymiana urządzeń | W przypadku zgłoszonej reklamacji urządzenia Wykonawca zapewni bezpłatny serwis urządzenia w ramach udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy. Serwis realizowany w formie „door to door” w przeciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia na koszt Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za ustalenie odbioru i dostawy zapakowanej opaski z domu i do domu użytkownika tj. z miejsca zamieszkania. |
| 13. | Dostarczenie urządzenia | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie opasek do siedziby Zamawiającego na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 4, 59-700 Bolesławiec do wskazanego pomieszczenia/pokoju. |
| 14. | Raport z wykonywanej usługi | 1) Wykonawca prześle raport z wykonania usługi za poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego następnego miesiąca w formie elektronicznej, dostępny do edycji w jednym z ogólnodostępnych formatów np.: .xls, .xlsx, .ods. 2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, udostępni Zamawiającemu raport ze świadczonej usługi wg. stanu na żądany dzień (maksymalny czas realizacji żądania 5 dni roboczych). Wyżej wymieniony raport winien zawierać co najmniej: liczbę porządkową, IMEI lub numer seryjny, płeć, nazwę urządzenia w systemie, datę i godzinę aktywacji urządzenia, datę i godzinę wykonania połączeń testowych przez operatora telecentrum, rozpoczęcie monitorowania, datę rezygnacji uczestnika z opaski, uwagi. |
| 15. | Komunikacja GSM | 1) Wykonawca zobowiązany jest również do udostępnienia użytkownikom urządzeń numeru telefonu wsparcia technicznego. 2) Usługa będzie dostępna na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wykonawca winien wybrać takiego operatora lub operatorów telekomunikacyjnych GSM, którzy zapewnią dostępność usługi dla wszystkich użytkowników. 3) W przypadku niedostatecznego poziomu sygnału monitorowanego urządzenia, w miejscu zamieszkania osoby monitorowanej przez urządzenie, Wykonawca podejmie na swój koszt działania umożliwiające poprawne działanie i komunikację urządzenia z Centrum Teleopieki poprzez np. zmianę operatora lub montaż dodatkowego wyposażenia umożliwiającego niezakłóconą pracę. 4) Zapewnienie odpowiedniej puli danych do komunikacji z Centrum Teleopieki z normalną prędkością tzn. komunikacja urządzenia z telecentrum musi przebiegać w sposób niezawodny i nieprzerwany, bez opóźnień wynikających z przekroczonego limitu transferu danych. 5) Blokada reklam przychodzących oraz numerów przychodzących poza numerami w systemie - Centrum Teleopieki, centrum techniczne, zgłoszonych opiekunów użytkowników opasek. 6) Możliwość komunikacji dwustronnej w celu prowadzenia rozmów z Centrum Teleopieki oraz listy kontaktów opiekunów podanych przez seniora. 7) Możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej; |

12. Zamawiający wymaga żeby dostarczane opaski bezpieczeństwa posiadały usługę monitoringu parametrów życiowych oraz Centrum Teleopieki medycznej w następującym zakresie:

| 1. | Czas monitoringu | 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wymagany rejestr | Wymagane licencja/ zgoda/ pozwolenie- wpis do rejestru jako podmiot leczniczy. |
| 3. | Kwalifikacje pracowników | Do obsługi w Centrum Teleopieki wymagana jest obecność dyspozytora - ratownika medycznego przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2025 poz. 91). |
| 4. | Zadania pracowników | Do obowiązków pracowników należy: 1) Nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem po odebraniu alarmu. 2) Podjęcie decyzji o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji powinni: - poprosić o interwencję osobę z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, opiekunów, sąsiadów); - poprosić o interwencję pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, ew. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową; - wezwać służby ratownicze. 3) Kontakt z podanym numerem telefonu wyznaczonym przez użytkownika w celu weryfikacji wystąpienia alarmu. 4) Utrzymanie kontaktu z użytkownikiem do momentu przybycia pomocy. 5) Stałe monitorowanie stanu technicznego urządzeń, wychwytywanie, weryfikacja i reagowanie na sygnały zarejestrowane w systemie i otrzymane od użytkowników, świadczące o nieprawidłowej pracy urządzenia. 6) Systematyczne monitorowanie poziomu naładowania baterii. 7) W przypadku awarii urządzenia bezzwłoczna interwencja w celu powiadomienia opiekuna użytkownika. 8) Wykonawca niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 6 godzin po upływie 48 godzinnego braku aktywności skontaktuje się (w godz. 7:00-21:00) z użytkownikiem urządzenia w celu ustalenia przyczyny oraz załączy dodatkową informację Zamawiającemu do raportu, o którym mowa w pkt.14 powyższej tabeli. W przypadku nieskutecznego kontaktu pomimo ponawianych prób, Wykonawca podejmie inną próbę kontaktu i powiadomi Zamawiającego. 9) W przypadku niewykonania przez nowego użytkownika połączenia testowego z domu osoby starszej, w ciągu 48h od momentu pierwszego połączenia testowego wykonanego przez operatora, Wykonawca skontaktuje się z użytkownikiem urządzenia w celu weryfikacji przyczyny. |
| 5. | Wymagane funkcje systemu | 1) System musi odbierać, rejestrować i przechowywać: - datę i godzinę aktywacji urządzenia, - datę i godzinę rozpoczęcia monitorowania urządzenia, - datę i godzinę użycia przycisku SOS, - lokalizację urządzenia w przypadku wystąpienia alarmu, - rejestrację pomiaru tętna i saturacji w określonym interwale czasu nie większym niż 15 minut, - datę i godzinę zdjęcia i założenia urządzenia, - datę i godzinę uruchomienia czujnika upadku- jeśli będzie zastosowany, - zapis rozmów operatora z użytkownikiem oraz rejestr czynności jakie wykonał operator włącznie z datą i godziną w jakim zostały przeprowadzone, - zapis rozmów operatora z innymi numerami przypisanymi do użytkownika, - dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem takich jak: wymiana urządzenia z powodu wady ukrytej, problemów z baterią, problemów z łącznością itp. Zamawiający dopuszcza, aby dane te były rejestrowane i przechowywane w innym systemie Wykonawcy niż system dedykowany do teleopieki. 2) System musi umożliwiać: - odczyt pomiaru tętna i saturacji na żądanie, - odczyt lokalizacji. - prowadzenie rozmowy operatora z użytkownikiem urządzenia, - zdalną aktualizację danych użytkownika, - 3) System zapewni podgląd poszczególnych opasek identyfikowanych numerem seryjnym, numerem IMEI lub nazwą użytkownika w systemie oraz stan urządzenia na chwilę bieżącą (tj. urządzenie założone, zdjęte, poziom naładowania baterii oraz w przypadku urządzenia zdjętego lub rozładowanego czas ostatniego kontaktu z Centrum teleopieki). - Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez opaskę odczytu temperatury, zmiany ciśnienia i saturacji. Parametry te nie są wymagane obligatoryjnie. |
| 6. | Jednoczesna obsługa połączeń przychodzących | - W celu wyeliminowania długiego czasu oczekiwania na połączenie Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie. Połączenia z urządzenia wywoływane za pomocą przycisku SOS, muszą posiadać najwyższy priorytet odbioru. Niedopuszczalne jest umieszczanie informacji głosowych przed połączeniem z ratownikiem obsługującym Centrum Teleopieki (np. komunikatów RODO oraz innych informacji), co skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania. |
| 7. | Rejestracja czynności operatora | - System musi rejestrować czynności operatorów dotyczące użytkowników, w szczególności datę, czas i treść wprowadzanych lub modyfikowanych zapisów, takich jak: 1) zmiana danych użytkownika, 2) działania prowadzone po uruchomieniu alarmu. |
| 8. | Zabezpieczenia systemu | - Dostęp do systemu musi być zabezpieczony przynajmniej za pomocą loginu i hasła. |
| 9. | Czas przechowywania danych | - Wszelkie dane użytkowników muszą być przechowywane przez cały okres uczestnictwa w projekcie oraz niezwłocznie usuwane po zakończeniu umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. |
| 10. | Procedury systemu | - System monitorowania opasek musi zawierać funkcje dostępne w czasie rzeczywistym dla Zamawiającego, umożliwiające kontrolę funkcji. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wydzielonej części systemu od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Wykonawca przekaże dane do logowania w systemie monitorowania opasek, adres strony internetowej, login i hasło w dniu podpisania umowy. |
| 11. | Karta informacyjna | - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór karty informacyjnej użytkownika do akceptacji. Wykonawca uzupełni kartę informacyjną o niezbędne, uzyskane od użytkownika informacje, konieczne do realizacji zamówienia w formie papierowej podczas szkoleń o których mowa w pkt 11 niniejszej tabeli. Zebrane informacje zostaną wprowadzone do systemu obsługiwanego przez Wykonawcę. |
| 12. | Szkolenie użytkowników opasek | - Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie skutecznego szkolenia instruktażowego (demonstracji urządzenia) oraz warsztatowego dla użytkowników opasek i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia, w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym. - Ilość edycji szkoleń zależna jest od zapotrzebowania. - Jednorazowe szkolenie dla grupy maksymalnie 20 osób. - Czas szkolenia dostosowany do potrzeb grupy. - Liczba osób prowadzących szkolenia dostosowana do grupy uczestników, zapewniająca skuteczne przeprowadzenie szkolenia. - Szkolenia świadczone będą w formie stacjonarnej. - Koszt organizacji szkoleń pokrywa Wykonawca. - W trakcie szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności i procedur związanych z pozyskaniem danych od użytkowników opasek między innymi uzupełnienie kart informacyjnych w formie papierowej. |
| 13. | Rozpoczęcie monitorowania | - Dniem rozpoczęcia monitorowania nowego uczestnika jest dzień ukończenia szkolenia instruktażowego i wykonanie połączeń testowych (jedno użytkownik - operator, jedno operator - użytkownik) z urządzenia przekazanego użytkownikowi. Zamawiający wymaga aby co najmniej 2 połączenia testowe wykonane były w miejscu zamieszkania użytkownika opaski. |
| 14. | Abonament | - 1) W ramach abonamentu czas użytkowania opaski przez seniora wynosi 12 miesięcy, nie dłuższy niż data zakończenia udziału w projekcie tj. 29.03.2029 r. - 2) Po zakończeniu użytkowania opaski w ramach umowy i abonamentu istnieje możliwość dalszego korzystania z urządzenia przez użytkownika oraz kontynuacji abonamentu we własnym zakresie na podstawie cesji. |
| 15. | Sieć | - Dostępne sieci - 2G, 3G, 4G,5G. |

13. Opaska musi być objęta minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji.

22.09.2025 r.