Nr sprawy referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ-TPzmn-381-2-92/25

Załącznik nr 1C do PFU

Załącznik nr 9 do umowy

- Opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja asortymentowo-cenowa

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Poradni Endoskopowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie –Państwowego Instytutu Badawczego  Oddział w Gliwicach

Z A Ł Ą C Z N I K nr 1C do PFU APARATURA MEDYCZNA

Niniejsza inwestycja uwzględnia rozwiązania i udogodnienia dla pacjentów onkologicznych

# Duodenoskop - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał ‘ Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 oraz CV-190 | TAK |  |
|  | Średnica kanału - min. 4,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy – max. 11,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki – max. 13,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Dowolnie programowalne przyciski endoskopowe – min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy min. 1240 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne odchylenie końcówki: Góra/dół 120°/90° Prawo 110° Lewo 90° | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 100° | TAK, podać |  |
|  | Kierunek widzenia min. 15° do tyłu | TAK, podać |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym myjniami serii ETD prod. Olympus z funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Transponder do identyfikacji endoskopu w trakcie mycia w myjni serii ETD | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadaną szafą do przechowywania endoskopów DRY 320 prod. Wassenburg Medical | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Duodenoskop | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

# * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Gastroskop - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał ‘ Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej – max. 9,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy – min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Podwójna głębia ostrości min. 3-100 mm oraz 1,5-5,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o / D-90o, P/L -100o | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia – min. 140o | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu, dowolnie programowalne do sterowania funkcjami procesora | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej 1020-1070 mm | TAK, podać |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym myjniami serii ETD prod. Olympus z funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Transponder do identyfikacji endoskopu w trakcie mycia w myjni serii ETD | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadaną szafą do przechowywania endoskopów DRY 320 prod. Wassenburg Medical | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Gastroskop | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Kolonoskop - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał ‘ Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej – max. 12,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Podwójna głębia ostrości min. 3-100 mm oraz 1,5-5,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/160o | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia przy standardowej głębi ostrości – min. 160o | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej 1300 - 1700mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem na głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym myjniami serii ETD prod. Olympus z funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Transponder do identyfikacji endoskopu w trakcie mycia w myjni serii ETD | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadaną szafą do przechowywania endoskopów DRY 320 prod. Wassenburg Medical |  |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Kolonoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

- Kolonoskop - 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał ‘ Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej – max. 12 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy – min. 3,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G/ D:180o, L/P:160o | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia przy standardowej głębi ostrości – min. 160o | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej 1300 - 1700mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem na głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie wraz z dodatkowym kodem kolorowym ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym myjniami serii ETD prod. Olympus z funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Transponder do identyfikacji endoskopu w trakcie mycia w myjni serii ETD | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadaną szafą do przechowywania endoskopów DRY 320 prod. Wassenburg Medical |  |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Kolonoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Kolumna sufitowa z monitorem medycznym - 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał ‘ Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenia zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Kolumna sufitowa |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | 3 zestawy sufitowe, w skład którego wchodzi: * 1 szt. Kolumna sufitowa z wysięgnikiem podwójnym dwuramiennymi : jeden dla monitora o przekątnej min. 30” +/- 2, drugi dla dwóch monitorów o przekątnej min. 19” i udźwigu min. 17 kg Wysięgniki na wspólnej osi o długości ramion prostowodowych min. 750 mm i 900 mm. * 2 szt. Kolumna sufitowa z pojedynczym wysięgnikiem dwuramiennym na monitor medyczny o przekątnej min. 30” +/- 2 i udźwigu min. 17 kg Wysięgnik o długości ramienia prostowodowego min. 890 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego razem z wysięgnikiem, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej i gazowej) ma miejsce na łożysku kolumny. | TAK |  |
|  | Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, z którego są zasilane gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać |  |
|  | Obrotowy wysięgnik jednoramienny głowicy. | TAK, podać |  |
|  | Wysięgnik wykonany ze stopów metali lekkich. | TAK |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej min. 1000 mm | TAK |  |
|  | Ramię wysięgnika głowicy uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie min. 60 cm. | TAK |  |
|  | Udźwig kolumny min. 20 kg (rozumiany, jako waga wyposażenia kolumny oraz aparatury, jaką można posadowić na kolumnie) | TAK |  |
|  | Pozioma głowica (belka) z panelami instalacyjnymi wykonanymi z anodowanego aluminium o wymiarach maks. 330 x 680 x 310 mm (Wys x Szer x Gł) | TAK |  |
|  | Na ściankach poziomej głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni min. - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetetycznych AGSS – 1 szt. Punkty poboru gazów medycznych oraz odciąg gazów tego samego producenta, co kolumna. | TAK |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazda elektryczne 230 V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne – 8 szt. - gniazdo sieci komputerowej – 4 szt. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK |  |
|  | Możliwość montażu gniazdek gazowych, elektrycznych i teletechnicznych na ściankach frontowej i tylnej oraz na spodniej ściance głowicy (równoległej do podłogi). | TAK |  |
|  | Na każdej ściance możliwość montażu w jednej linii zarówno gniazd gazowych jak i elektrycznych. | TAK |  |
|  | Na ścianach bocznych głowicy zasilającej zainstalowana pozioma szyna montażowa o długości min. 18 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dotykowe zwalnianie blokady ramienia głowicy (poprzez chwyt dłoni) za pomocą poziomego uchwytu przez który można przełożyć dłoń. Przycisk do zwalniania sprężyny gazowej na uchwycie. | TAK |  |
|  | Dodatkowy panel dotykowy do zwalniania hamulców na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Możliwość przełożenia bezprzewodowego uchwytu pomiędzy przednią a tylną ścianką głowicy na całej szerokości głowicy do poziomych prowadnic. | TAK |  |
|  | Ramiona dla monitorów wyposażone w uniwersalne uchwyty do mocowania monitorów w standardzie VESA 100 i VESA 75 | TAK |  |
|  | Uchwyty monitorów wyposażone w uchwyty sterylne z wymiennymi rękojeściami (min. 4 rękojeści dla każdej kolumny w komplecie) | TAK |  |
|  | Kable zasilające i sygnału wideo prowadzone wewnątrz konstrukcji ramienia oraz uchwytu na monitor. Brak wystających przewodów na zewnątrz konstrukcji wysięgnika | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej 19”-32” | TAK |  |
| Monitor medyczny |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 x 2160 | TAK, podać |  |
|  | Format obrazu 16:9 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu 30” +/- 2” | TAK, podać |  |
|  | Kontrast, min. 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Sygnał wejścia, min. 12G-SDI , 3G-SDI, HDMI, DVI-D | TAK, podać |  |
|  | Bezpośrednie podłączenie do zasilania 230V poprzez kabel prowadzony wewnątrz konstrukcji ramienia endoskopowej kolumny sufitowej (brak wystających przewodów na zewnątrz konstrukcji wysięgnika) – bez zasilacza | TAK |  |
|  | Kabel koncentryczny wideo kompatybilny z gniazdem 12G-SDI o parametrach pozwalających na przekazywanie obrazu z procesora wizyjnego do monitora medycznego LCD o długości min. 10 m (prowadzony wewnątrz konstrukcji ramienia kolumny sufitowej) | TAK, podać |  |
|  | Instalacja i konfiguracja ekranów w celu wyświetlania m.in. obrazu z kamery endoskopowej, danych pacjenta z możliwością edycji układu danych | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |

1szt

2szt

Wizerunek produktu przykładowy, nie stanowi wskazania producenta

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Kolumna sufitowa z wysięgnikiem podwójnym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa z wysięgnikiem pojedynczym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-5)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Materac do ogrzewania pacjenta

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe – jednostka sterująca |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym: Jednostka sterująca – 1 szt. Element grzewczy – materac rozmiar – 190 x50x4 cm +/-10% 1 szt. Przewód dołączeniowy – 1 szt. Dedykowany stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania minimum 2 elementami grzewczymi jednocześnie – min. 2 porty do podłączenia elementów grzewczych | TAK, podać |  |
|  | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy | TAK |  |
|  | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek , dedykowanym statywie mobilnym lub postawienia np. na kolumnie | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC / 50 Hz | TAK |  |
|  | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji temperatury dla dorosłych 30-40°C ze skokiem min. co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie | TAK, podać |  |
|  | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: - nr portu grzewczego - włącznik aktywacji portu - wskaźnik temperatury ustawionej, - wskaźnik temperatury rzeczywistej - nazwa podłączonego elementu grzewczego - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury - wskaźnik alarmu z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | TAK |  |
|  | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: -odchylenia temperatury; -wysokiej temperatury; -rozłączenia elementu grzewczego; -niedogrzania | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum +/-0,3°C dla elementów grzewczych | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia o przekątnej min. 7” | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max. 300x300x200 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 5 kg | TAK, podać |  |
| Element grzewczy - materac |  |  |  |
|  | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej | TAK |  |
|  | Min.10 czujników temperatury w elemencie grzewczym | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości min. 1 m | TAK, podać |  |
|  | Wymiary materaca (190x50x4) +/- 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Przewód dołączeniowy do sterownika min. 2m | TAK, podać |  |
| Stojak mobilny z koszem |  |  |  |
|  | Montaż jednostki sterującej do stojaka za pomocą złącza mocującego | TAK |  |
|  | Stojak wyposażony w 4 koła, w tym min. 2 koła z blokadą | TAK |  |
|  | Wysokość min. 95 cm | TAK podać |  |
|  | Wymiary kosza zapewniające bezpieczne przechowywanie materac | TAK |  |
| Gwarancja, serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Materac do ogrzewania pacjenta | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Myjnia endoskopowa - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Myjnia przelotowa, z możliwością ustawienia pomiędzy pomieszczeniami : strefa czysta i brudna | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwne, szklane, otwierane automatycznie z poziomu interfejsu graficznego. Blokada drzwi uniemożliwiającą ich otwarcie przez nieautoryzowane personel | TAK |  |
|  | Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane z stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych | TAK |  |
|  | Jednoczesna dekontaminacja 3 endoskopów | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja do 7 kanałów dla każdego posiadanego endoskopu prod. Olympus na wszystkich poziomach | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w dwa kolorowe, dotykowe, 7-calowych monitory, po stronie brudnej oraz czystej | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim | TAK |  |
|  | Myjnia powinna zapewnić maksymalne opróżnienie kanistrów z środkami chemicznymi, ze względów ekonomicznych. Myjnia wyposażona w dwie pompy cyrkulacyjne | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w pompę odpływową lub zawór spustowy grawitacyjny (w zależności od konstrukcji odpływu u Zamawiającego) | TAK |  |
|  | System do monitorowania przepływu we wszystkich kanałach endoskopu | TAK |  |
|  | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni | TAK |  |
|  | Kosze powinny być wyciągalne do 2/3 długości bez ryzyka wypadnięcia | TAK |  |
|  | Kosze powinny się dać przechowywać w stosie jedno na drugim | TAK |  |
|  | Dostępność kosza dedykowana do narzędzi do chirurgii mało-inwazyjnej | TAK |  |
|  | Automatyczne podłączenie płytki adapterów podczas wprowadzenia kosza w myjni | TAK |  |
|  | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana na stale do rodzaju złącz | TAK |  |
|  | Adapter do podłączenia posiadanych endoskopów GF-UCT180 prod. Olympus |  |  |
|  | Oznaczenia adapterów symbolem złącza | TAK |  |
|  | Identyfikacja transporderów zintegrowanych w posiadanych endoskopach HDTV firmy Olympus | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z posiadanym systemem Endobase firmy Olympus w wersji 15.0.0.313, automatyczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji | TAK |  |
|  | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Dostawa kompletu środków chemicznych do mycia i dezynfekcji na 2500 cykli mycia | TAK, podać rodzaj i ilość środków |  |
|  | Brak zależności pomiędzy zmianą środka dezynfekującego (z używanego dotychczas aldehydu glutarowego na kwas nadoctowy) a awaryjnością posiadanych endoskopów Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia wynikające ze zmiany środka dezynfekującego ponosi Wykonawca | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Myjnia endoskopowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Pompa płucząca

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Urządzenie sterowane przez mikroprocesor | TAK |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną wydajność pompy | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego oraz przycisku na głowicy endoskopu prod. Olympus | TAK |  |
|  | Regulacja mocy przepływu | TAK |  |
|  | Autoklawowalny pojemnik na wodę min. 2 l | TAK |  |
|  | Zapasowe dreny do płynu - 10 sztuk | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Pompa płucząca | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Procesor wizyjny ze zintegrowanym źródłem światła

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Wyjścia cyfrowe, min. 12G-SDI, 3G-SDI | TAK, podać |  |
|  | Wejścia cyfrowe, min. HD-SDI | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowane źródło światła z technologią 5 LED | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanymi endoskopami HDTV produkcji Olympus | TAK |  |
|  | Polski język menu | TAK |  |
|  | Trzy tryby przesłony: automatyczny, szczytowy, średni | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza | TAK |  |
|  | Zoom cyfrowy | TAK |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
|  | Min. 10-cio stopniowa regulacja jasności panelu sterującego | TAK |  |
|  | Czas pracy oświetlenia min. 7 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji koloru min. 15 stopniowa | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem jego modelu, numeru, średnicy kanału roboczego oraz przypisanych funkcji procesora na dostępne przyciski aparatu z ciągłym wyświetlaniem tych informacji na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do archiwizacji badań Endobase firmy Olympus. Zamawiający posiada oprogramowanie w wersji 15.0.0.313 z uwzględnieniem aktualizacji do wyższych wersji | TAK |  |
|  | Kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem Endobase musi polegać minimalnie na: - obsłudze online listy pacjentów dostępnych w oprogramowaniu Endobase - wyświetlaniu podstawowych danych osobowych badanego pacjenta wraz z identyfikatorem na ekranie przy aparacie - zapisie zdjęć i filmów w posiadanym przez Zamawiającego systemie Endobase, - sterowaniu rejestracją zdjęć i filmów bezpośrednio z przycisków na głowicy oferowanych endoskopów, - identyfikacji podłączonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego dla oferowanych procesorów | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Procesor wizyjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Aparat RTG typu ramię C

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| GENERATOR |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe: 230 V/ 50 Hz; dopuszczalne wahania napięcia zasilającego: +/- 10% | TAK |  |
|  | Moc generatora: min. 2,4 kW | TAK, podać |  |
|  | Generator typu monoblok, wysokiej częstotliwości: min. 40 kHz | TAK, podać |  |
|  | Prąd skopi impulsowej: min. 20 mA | TAK, podać |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej: min. 24 mA | TAK, podać |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopi: min. 60% | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii: min.40-120 kV | TAK, podać |  |
|  | Automatyka doboru parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego doboru parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Skopia pulsacyjna: min. 1-25 pulsów/s | TAK, podać |  |
|  | Akwizycja obrazów podczas fluoroskopii pulsacyjnej lub ciągłej: min.25 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Tryb CINE: min: 1-8 p/s | TAK, podać |  |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu w trybie fluoroskopii pulsacyjnej w zakresie: min. 10-40 ms | TAK, podać |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą – jednoogniskową | TAK |  |
|  | Ognisko: max. 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody: min. 85 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka: min. 1000 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody: min. 50 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka: min. 15 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Kolimator typu IRIS: min. 50-200 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrycznej kolimacji z nieograniczoną z rotacją: min. 50-200 mm | TAK, podać |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  |
| RAMIĘ C |  |  |  |
|  | Wymiary aparatu: długość max. 250cm , wysokość max. 220 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość SID: min. 105 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń): min. 85 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C: min. 22 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C: min. 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag): min. ±10° | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej: min. ±200° | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego: min. 150° | TAK, podać |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | TAK |  |
|  | Ruch kół we wszystkich kierunkach, równoległy ruch wzdłuż stołu | TAK |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |
|  | Detektor płaski typu IGZO | TAK |  |
|  | Wymiary detektora: min. 300 mm x 300 mm | TAK, podać |  |
|  | Ilość formatów powiększenia: min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość piksela max. 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Liczba pixeli w matrycy detektora min. 3,5 Mpx | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa min. 3,3 lp/mm | TAK, podać |  |
| STANOWISKO AKWIZYCJI OBRAZU |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w dwa zestawy po dwa monitory medyczne o przekątnej minimum 19” każdy i takich samych parametrach technicznych. Pierwszy zestaw monitorów medycznych umiejscowiony na wózku z ramieniem C Drugi zestaw monitorów medycznych przystosowany do zawieszenia na ramieniu sufitowym | TAK, podać |  |
|  | Kable zasilające i sygnałowe do monitorów na ramieniu sufitowym należy przeprowadzić wewnątrz konstrukcji ramienia oraz uchwytu na monitor do punktu na ścianie , w którym będzie możliwość rozłączenia kabli biegnących do ramienia C . Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia kabli, peszli, korytek na zewnątrz konstrukcji wysięgnika oraz na ścianie | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitorów: min. 1024 x 1024 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Luminancja: min. 400 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Kontrast: min. 1000:1 | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia: min. 178°/178° | TAK, podać |  |
|  | Wyjście SDI lub DVI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: 16 obrazów | TAK |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM 3.0, TIFF, AVI | TAK |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
|  | Zoom x4 | TAK |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze | TAK |  |
|  | Obraz lustrzany | TAK |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| STEROWANIE I FUNKCJONALNOŚĆ |  |  |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy z interfejsem w j. polskim, kolorowy, z rozdzielczością min: 640 x 480 pikseli , z możliwością obrotu, znajdujący się na wózku ramienia C, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora łącznie z archiwizacją i programami aparatu z opcją podglądu skopi live | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania w obrębie dotykowego monitora | TAK |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazu do pamięci | TAK |  |
|  | Min.4 programy anatomiczne wgrane w oprogramowanie aparatu, co najmniej: chirurgia / endoskopia (tkanki miękkie oraz instrumenty w zastosowaniach urologicznych / endoskopowych), ortopedia (kończyny, kręgosłup, głowa), ortopedia (kości tułowia), kardiologia (serce) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania konfiguracji startowej aparatu (program anatomiczny, parametry skopi) | TAK |  |
|  | Filtr artefaktów metalowych | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości pulsów/s w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury zamiast redukcji kV lub mA (obniżenie parametrów prądowych obniża jakość obrazu) | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Osłony RTG: | TAK |  |
|  | Fartuch dwuczęściowy chroniący przed promieniowaniem jonizującym X RTG - model dwuczęściowy: kamizelka i spódnica - łatwe zakładanie i zdejmowanie dzięki rzepowi z przodu - optymalna ochrona z przodu dzięki zakładkom - nachodzące się części przodów w kamizelce oraz spódnicy podwajają efekt osłabienia promieniowania - wykonany z lekkich materiałów ołowianych - poduszki w kamizelce łagodzące nacisk na barki - materiał wierzchni o zwiększonej odporności na plamy krwi, odporny na wilgoć, oddychający, odporny na blaknięcie i zmarszczenia - równoważnik ołowiu przód minimum Pb 0,5 mm - równoważnik ołowiu tył minimum Pb 0,25 mm - 5 kompletów w rozmiarze L - 1 komplet w rozmiarze M - kolor do uzgodnienia z dostawcą na etapie realizacji po otrzymaniu próbników kolorów | TAK |  |
|  | Koc chroniący przed promieniowaniem jonizującym X RTG - wykonany z lekkich materiałów ołowianych - wymiary min.(140 cm x 90 cm) - materiał wierzchni o zwiększonej odporności na plamy krwi, odporny na wilgoć, oddychający, odporny na blaknięcie i zmarszczenia - równoważnik ołowiu minimum Pb 1 mm - kolor do uzgodnienia z dostawcą na etapie realizacji po otrzymaniu próbników kolorów | TAK |  |
|  | Kołnierz chroniący tarczycę i mostek przed promieniowaniem jonizującym X RTG - wykonany z lekkich materiałów ołowianych - materiał wierzchni o zwiększonej odporności na plamy krwi, odporny na wilgoć, oddychający, odporny na blaknięcie i zmarszczenia - możliwość indywidualnego dopasowania dzięki rzepom - równoważnik ołowiu minimum Pb 0,5 mm - kolor do uzgodnienia z dostawcą na etapie realizacji po otrzymaniu próbników kolorów | TAK |  |
|  | Okulary ochronne przed promieniowaniem jonizującym X RTG - Przeźroczyste soczewki - Trwała i lekka rama wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - Gumowe zauszniki - Regulowany, gumowy nosek - Ochrona przednia: równoważnik ołowiu minimum 0,75 mm Pb - Ochrona boczna: równoważnika ołowiu minimum 0,50 mm Pb - Waga 75 g (+/- 5%) - Szerokość mostka 14 mm (+/- 5% ) - Długość zausznika 121 mm ( +/- 5% ) - Szerokość soczewki 61 mm ( +/- 5% ) - Wysokość obiektywu 37 mm (+/- 5% ) - Szerokość całkowita 130 mm (+/- 5% ) - Konstrukcja zapewniająca ochronę przed promieniowaniem całego oczodołu - Wyposażone w etui ochronne, pasek na szyję chroniący przed upadkiem okularów, ściereczkę do czyszczenia szkieł | TAK |  |
|  | Osłona na jajniki i jądra przed promieniowaniem jonizującym X RTG - wykonany z lekkich materiałów ołowianych - materiał wierzchni o zwiększonej odporności na plamy krwi, odporny na wilgoć, oddychający, odporny na blaknięcie i zmarszczenia - równoważnik ołowiu minimum Pb 1 mm - kolor do uzgodnienia z dostawcą na etapie realizacji po otrzymaniu próbników kolorów | TAK |  |
|  | Wieszak z sześcioma obrotowymi ramionami u góry oraz sześcioma obrotowymi ramionami poniżej - wykonany ze stali pozwala na bezpieczne przechowywanie fartuchów w dowolnym miejscu na małej powierzchni - wymiary podstawy: 60x65 cm +/- 3 cm - wysokość: ok. 170 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Drukarka na papier termoczuły (stosowany w aparatach USG) Wbudowana na stałe w wózek z ramieniem C | TAK |  |
|  | Wskaźnik laserowy od strony detektora | TAK |  |
|  | Przycisk nożny – bezprzewodowy, wielofunkcyjny, programowalny - min.5 trybów pracy. Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez co najmniej rok. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | Pakiet DICOM (min. Storage, Worklist). Wykonanie integracji z posiadanym systemem Endobase w wersji 15.0.0.313 (Worklista z Endobase musi być widoczna na aparacie ramię C) | TAK |  |
|  | Integracja aparatu RTG typu ramię C z posiadanym przez Zamawiającego systemem VNA AGFA EI. Aparat ma być zintegrowany i skonfigurowany z systemem AGFA EI bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG typu ramię C z systemem VNA objęte gwarancją. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada niezbędne licencje na integrację węzłów DICOM oraz po stronie systemu Agfa EI | TAK |  |
|  | Integracja oferowanego aparatu z systemem do monitorowania dawki Qaelum posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i eksploatacyjnych (tj. podstawowych i specjalistycznych) przez zewnętrzną, niezależną firmę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie testów specjalistycznych urządzeń stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, co potwierdzi poprzez przedstawienie aktualnego certyfikatu przed wykonaniem testów, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2759). | TAK |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu oraz pracowni rentgenowskiej (badanie skuteczności osłon stałych) | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania przez Użytkownika testów kontroli jakości w zakresie zgodnym z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2759). | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy ramienia C zintegrowane w jedno urządzenie, Zamawiający, ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie dopuszcza dodatkowych urządzeń/wózków stojących na podłodze. | TAK |  |
|  | W cenie urządzenia komplet akcesoriów, fantomów do kontroli jakości, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  |
| Gwarancja i szkolenia |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji sprzętu Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia aplikacyjnego dla techników i lekarzy (nie mniej niż 5 dni roboczych –3 godz.) po podpisaniu "Protokołu uruchomienia i przekazania do ekspozycji" sprzętu i otrzymaniu pozytywnej opinii PSSE na użytkowanie | TAK |  |
|  | Wykonanie „Dokumentacji projektowej medycznej pracowni rentgenowskiej” na potrzeby uzyskania zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) w zakresie ochrony radiologicznej dla pomieszczenia z nowo instalowanym aparatem RTG typu ramię C - wykonanie obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem dla pracowni RTG, z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 967) oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 180 poz. 1325) | TAK |  |
|  | Wykonanie osłon stałych w przypadku, gdyby z obliczeń dokumentacji wymienionej powyżej (punkt 89) wynikało, że istniejące osłony pracowni są niewystarczające oraz zapewnienie spełnienia przez pomieszczenie wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 967 oraz Dz. U. z 2006 r. nr 180 poz. 1325) dla pracowni rentgenowskiej | TAK |  |
|  | Uzyskanie pozytywnej opinii projektu, o którym mowa punkcie 89, wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Wykonawca jest zobowiązany do poprawy projektu na własny koszt, | TAK |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi w formie pisemnej i elektronicznej sprzętu w języku polskim (oraz w przypadku posiadania – w języku angielskim) | TAK |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania z pomiarów rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X w otoczeniu aparatu oraz pracowni rentgenowskiej (badanie skuteczności osłon stałych) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W ww. sprawozdaniu należy również przedstawić wnioski wynikające z przeprowadzonych pomiarów. | TAK |  |
|  | Przekazanie dokumentacji wentylacji, zawierającej w szczególności: protokół z pomiarów wentylacji uwzględniający wymaganą przepisami co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę (chyba, że producent zainstalowanego źródła promieniowania jonizującego wymaga częstszej wymiany powietrza) oraz opis wentylacji wraz z rzutem układu wentylacji (zaznaczeniem nawiewów i wywiewów powietrza), | TAK |  |
|  | Przekazanie w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym protokołów z testów odbiorczych oraz eksploatacyjnych (tj. podstawowych i specjalistycznych) | TAK |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu w formie pisemnej i elektronicznej. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi sprzętu stanowić może część instrukcji obsługi oraz powinna zawierać informacje charakteryzujące promieniowanie jonizujące emitowane przez sprzęt | TAK |  |
|  | Dostarczenie informacji dotyczącej narażenia związanego ze sprzętem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji sprzętu, a także wykazująca, że konstrukcja sprzętu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej sprzętu | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania dodatkowych osłon stałych pracowni rentgenowskiej oraz innych elementów instalacyjnych zgodnie z projektem osłon przygotowanie opisu wykonanych prac budowlanych istotnych w punktu widzenia ochrony radiologicznej wraz z dołączeniem elementów dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie protokołu potwierdzającego spełnienie przez pracownię wymagań ochrony radiologicznej, zawierającego oświadczenie o zgodności osłon stałych pracowni rentgenowskiej z projektem ochrony radiologicznej, | TAK |  |
|  | Przekazanie Zamawiającemu kodu urządzenia radiologicznego oznaczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1959) | TAK |  |

Wizerunek produktu przykładowy, nie stanowi wskazania producenta

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Aparat RTG typu ramię C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch ołowiany dwuczęściowy | kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Koc ochronny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kołnierz ochronny | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Okulary ochronne | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona na gonady | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak na fartuchy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-9)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# System wspierający wykrywanie zmian podczas badań kolonoskopowych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | System zgodny z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami). | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie głównym | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania informacji o możliwej zmianie na obrazie dodatkowym | TAK |  |
|  | Kompatybilność z trybem obserwacji wzmocnienia tekstury i kolor procesora wideo | TAK |  |
|  | Wyjście sygnału min: SDI 1080i/1080p/4K x 2 | TAK |  |
|  | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym kolorowym znacznikiem | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 oraz CV-190 | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | System wspierający wykrywanie zmian podczas badań kolonoskopowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Kardiomonitor - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Kardiomonitor jest urządzeniem medycznym, zgodnym z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami). | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| 5. | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Kardiomonitor przenośny o budowie kompaktowej | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 VAC | TAK |  |
|  | Akumulator i zasilacz umieszczone wewnątrz kardiomonitora. Akumulator umożliwiający min.60 minut pracy bez zasilania sieciowego | TAK, podać |  |
|  | Niska waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 3 wbudowanymi modułami i akumulatorem poniżej 6 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury, ciśnienia metodą inwazyjną, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą ICG, pomiar kapnometrii, analizator gazów, | TAK |  |
|  | Półka do powieszenia kardiomonitora na ścianie z koszem na akcesoria | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1024x768 pikseli oraz | TAK, podać |  |
|  | Moduły kardiomonitora umieszczone w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie | TAK |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| - M | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
|  | Informacja lub znak graficzny wskazujący na wyświetlaczu stan naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i w formie tabel dla wszystkich parametrów jednocześnie z okresu min. 72 godzin Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności przeglądania danych | TAK |  |
|  | Jednoczesny, ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. przynajmniej 6 odprowadzeń EKG, fali Sp02, fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 72 h | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 godzin na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows lub równoważnym do jednoczesnego przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 wraz z kartą sieciową zapewniającą podłączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej w przyszłości | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Arytmia/Respiracja |  |  |  |
|  | Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 l/min | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) | TAK |  |
|  | Obserwacja odprowadzeń EKG. Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń I, II, III, aVL, aVR, aVF przy użyciu kabla 3-żyłowego | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Analiza co najmniej 19 kategorii arytmii | TAK |  |
|  | Respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK |  |
|  | Licznik wykrytych bezdechów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG | TAK |  |
|  | Wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy (2szt.) | TAK |  |
| Pomiar Sp02 |  |  |  |
|  | Moduł Sp02 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo | TAK |  |
|  | - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - saturacja w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku Sp02do wyboru przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji - SatSeconds | TAK |  |
|  | Wyposażenie: przedłużacz i czujnik wielorazowy Sp02 typu klips na palec (2szt.) oraz na ucho (2szt.) | TAK |  |
| Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia |  |  |  |
|  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 15-255 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych | TAK |  |
|  | - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiar ciągły oraz na żądanie | TAK |  |
|  | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK |  |
|  | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK |  |
|  | Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15 pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia z możliwością wydruku | TAK |  |
|  | Wyposażenie: wężyk oraz 2 mankiety w różnych rozmiarach (3 szt.) | TAK |  |
| Moduł temperatury |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy - 0-50,0 stopni C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 0,1 st. C | TAK |  |
|  | Ilość torów pomiarów-1 | TAK |  |
| Rejestrator termiczny |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | -1,2,3,6 kanałów wydruku (do wyboru) - szerokość papieru: min. 55 mm - prędkości wydruku: min. 25 i 50 mm/s. - w komplecie 10 rolek papieru termicznego | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Kardiomonitor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Aparat do znieczulenia - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat jezdny | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | TAK |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  |
|  | Transformator separacyjny | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie w gazy ( O2, sprężone powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2) | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe ( O2, sprężone powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu i powietrza | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min | TAK |  |
|  | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | Światło typu LED z płynną regulacją | TAK |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l | TAK |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | TAK |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu do gniazda odciągu gazów poanestetycznych w kasecie ściennej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | TAK |  |
|  | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych | TAK |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego stężenia wdechowego tlenu | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w czasie rzeczywistym emisji CO2 w kg wynikającej ze stosowania anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny | TAK |  |
|  | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | TAK |  |
|  | Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlaniem podatności płuc przy każdym etapie procedury | TAK |  |
|  | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  |
|  | Przełączanie mechanicznej wentylacji przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml | TAK |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O | TAK |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu | TAK |  |
| System alarmów |  |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | TAK |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| Pomiary i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV) | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV) | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia napędowego „driving pressure“ wspierający strategię wentylacji ochronnej płuc | TAK |  |
|  | Manometr pomiaru ciśnienia w układzie na ekranie aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | TAK |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja pętli: - ciśnienie / objętość - przepływ / objętość - ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania parowników | TAK |  |
|  | Uchwyt dla minimum dwóch parowników | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | TAK |  |
| Ssak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów | TAK |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy) | TAK |  |
| System testowania aparatu |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie | TAK |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostęp w okresie gwarancji do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala | TAK |  |
| - Monitor parametrów życiowych |  |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia) | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | TAK |  |
|  | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | TAK |  |
|  | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 180 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |
|  | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | TAK |  |
|  | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach | TAK |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego Lub monitor zapewniający automatyczne komunikaty na zdalnym monitorze w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,5" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub poprzez ekran dotykowy i przyciski | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich lub możliwość wyboru spośród różnych układów (widoków ) ekranu zapisanych na pamięci USB, z możliwością edycji i zapisu ich. | TAK |  |
|  | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy odporny na zachlapania i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | TAK |  |
|  | Masa monitora stacjonarno-transportowego nie przekraczająca 5,5 kg | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarno-transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min | TAK |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2 | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | TAK |  |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | TAK |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | TAK |  |
|  | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora lub akcelerometru 3D | TAK |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor – narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Pomiar głębokości anelgezji | TAK |  |
|  | Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK |  |
|  | Pomiar realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji – bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego | TAK |  |
|  | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem – poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |
|  | Analiza danych | TAK |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Carescape | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod EKG oraz przewód pośredni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych w rozmiarach S (2 szt.), M (4 szt.), L (2 szt.) | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji dla dorosłych i przewód pośredni – 3 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik do saturacji na ucho – 1 szt. | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury skóry i głębokiej – 1szt. | TAK |  |
|  | Czujnik NMT dla pacjentów dorosłych oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda do stymulacji przy pomiarze NMT - 30 szt. | TAK |  |
|  | Worek resuscytacyjny typu AMBU – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji składający się z wielorazowej rękojeśći z łyżkami (min. 4 różne rozmiary), ekran dotykowy min. 3,5”, kąt widzenia kamery min.55°, źródło światła LED min. 1500lx - 1 szt. na 2 aparaty do znieczulania | TAK |  |
|  | Zestaw do intubacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mankiet do szybkich przetoczeń – 1 szt. na 2 aparaty do znieczulania | TAK |  |
|  | Elektropneumatyczny kontroler ciśnienia napełnienia mankietów rurek intubacyjnych – 1 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Aparat do znieczulania | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod EKG oraz przewód pośredni | szt. | 1x2 |  |  |  |  |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia | szt. | 2x2 |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych w 3 rozmiarach | szt. | 8x2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji dla dorosłych i przewód pośredni | szt. | 3x2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik do saturacji na ucho | szt. | 1x2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry i głębokiej | szt. | 2x2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik NMT dla pacjentów dorosłych oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) | szt. | 1x2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda do stymulacji przy pomiarze NMT | szt. | 30x2 |  |  |  |  |  |
|  | Worek resuscytacyjny typu AMBU -1 szt. | szt. | 1x2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do intubacji | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet do szybkich przetoczeń | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Elektropneumatyczny kontroler ciśnienia napełnienia mankietów rurek intubacyjnych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienia sprzętu | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-16)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Respirator transportowy – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Respirator transportowy z możliwością stosowania stacjonarnego do terapii oddechowej na zakładach intensywnej terapii | TAK |  |
|  | Aparat bryzgoszczelny, klasa ochrony min. IPX4 | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temp. W zakresie minimum od -20 do +40ºC | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym zakres minimum od 2,8 do 5,0 bar | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 5 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 V | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220 /230 V | TAK |  |
|  | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki wraz z akumulatorem) do 6 kg. | TAK, podać |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |
|  | typu BIPAP, BiLEVEL | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | NIV | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowa przy najniższym możliwym wdechowym ciśnieniu szczytowym (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
| Parametry regulowane |  |  |  |
|  | Częstość oddechów min. 5-60 /min | TAK, podać |  |
|  | Czas wdechu min. 0,2 – 9,5 sekund | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wdechu min. 5-50 milibar | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie PEEP min. 0-20 milibar | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS min. 0-30 milibar | TAK, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 50-2000 ml | TAK, podać |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. 1:90 do 40:1 | TAK, podać |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 40 do 100%, co 1% | TAK, podać |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa otwierający system przy ciśnieniu 80 mbar | TAK |  |
|  | Regulowany przepływ wdechowy do min. 80 l/min | TAK |  |
|  | Regulowany czas wzrostu ciśnienia oddechowego | TAK |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 do 10 l/min | TAK, podać |  |
| Pomiary i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
|  | Za niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |
|  | Alarm niskiej/wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania (100% O2) np. do toalety oskrzeli | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia, przepływu | TAK |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |
|  | Torba na akcesoria | TAK |  |
|  | Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej a zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej | TAK |  |
|  | Automatyczny system przełączania zasilania w tlen przy wykryciu podłączenia do zewnętrznego źródła tlenu (np. instalacji gazów medycznych) | TAK |  |
|  | Przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 3 m +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Płyta montażowa do zawieszenia urządzenia np. do ściany, wraz z możliwością podpięcia zasilacza i ładowania podczas umiejscowienia respiratora w uchwycie. | TAK |  |
|  | 2 jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych długości 1,5 m | TAK |  |
|  | 1 wielorazowy układ oddechowy dla dorosłych długości 1,5 m | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płuco testowe | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Respirator transportowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Pompa strzykawkowa  - 6 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Pompa strzykawkowa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami BBraun SpaceStation |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa, sterowana elektronicznie | TAK |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Wymiary: Szerokość 250 mm (+/- 10 mm) Wysokość 70 mm (+/- 10mm) Głębokość 150 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rury pionowej i poziomej. Każda pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia. Współpraca pomp z dedykowaną stacją dokującą na min. 4 pompy | TAK |  |
|  | Pompa kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego stacjami dokującymi BBRAUN SPACE STATION | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski. Obudowa pompy umożliwiająca podgląd strzykawki, bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Błąd podaży nie więcej niż 5% | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego, czas działania z akumulatora min.8 godzin przy prędkości infuzji 25ml/h. Zasilacz zewnętrzny, nie wbudowany w pompę. Do każdej pompy dodatkowo 1 zasilacz zapasowy (łącznie 2 szt. na 1 pompę) | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w min. mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np.: mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3,5,10,20,50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 – 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml | TAK, podać |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej lub procentowej | TAK |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: Dla strzykawki o poj. 3 ml – 1 – 150 ml/h Dla strzykawki o poj. 5 ml – 1 – 300 ml/h Dla strzykawki o poj. 10 ml – 1 – 500 ml/h Dla strzykawki o poj. 20 ml – 1 – 800ml/h Dla strzykawki o poj. 30 ml – 1 – 1200 ml//h Dla strzykawki o poj 50/60 ml – 1 – 1800 ml/h | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru co najmniej 8 poziomów alarmu okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) w zależności od rodzaju (objętości) zastosowanej strzykawki | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min. – 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca min. 500 leków, z możliwością podzielenia na grupy | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp ze sobą i współpraca ze dedykowaną stacją dokującą. Możliwość połączenia ze sobą min.3 pomp na jeden uchwyt | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryby TCI, PCA, żywieniowy | TAK |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | TAK |  |
|  | Bieżące wskazanie procentowe, lub znak graficzny informujący o stopniu naładowania akumulatora, wyświetlane na ekranie pompy | TAK |  |
|  | Masa pompy poniżej 2 kg | TAK, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Pompa strzykawkowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Stacja dokująca  - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
| Stacja dokująca |  |  |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BBraun Infusomat Space i Perfusor Space | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie stanowiska pacjenta za pomocą modułów każdy na min. 4 pompy | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia stacji dokującej wraz z pompami | TAK |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania pracy | TAK |  |
|  | Zasilanie pompy ze stacji dokującej - automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury poziomej i pionowej w zakresie min. 15-25 mm | TAK |  |
|  | Kompatybilny stojak z czteroramienną stabilną podstawą jezdną w kształcie litery H skonstruowaną w taki sposób , że środek ciężkości stacji dokującej wraz z pompami przechodzi przez środek podstawy, z wysokiej jakości gumowymi kółkami z hamulcem, wyposażona w przedłużacz sieciowy z min.3 gniazdkami sieciowymi – | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Stacja dokująca | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model/Typ | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych produkcji krajowej | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci elastycznego profilu grzewczego, o dł. min. 140 cm, w którym umieszcza się dren infuzyjny | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm | TAK, opisać |  |
|  | Fabrycznie zaprogramowana temperatura ogrzewania 39˚C | TAK, podać |  |
|  | Słupkowy wyświetlacz temperatury skalowany co 1 ˚C | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | TAK |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42˚C | TAK |  |
|  | System autokontroli | TAK, podać |  |
|  | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 2 min.od 23 ±2˚C do 36˚C | TAK |  |
|  | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min.przy temp. początkowej płynu i temp. otoczenia na poziomie 20˚C | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamocowania na stojakach do kroplówek o różnych średnicach za pomocą klamry montażowej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary: (wysokość x szerokość x grubość) 185×150×150mm | TAK, podać |  |
|  | Kabel zasilający o długości nie mniej niż 2,5 m, waga urządzenia nie więcej niż 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane złącze wyrównania potencjałów | TAK, podać |  |
|  | Gładka powierzchnia umożliwiająca łatwe czyszczenie dezynfekcję | TAK |  |
| Gwarancja, serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

# Szafa do przechowywania endoskopów

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „ Tak , podać” należy podać konkretnie zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać | Producent_______ Kraj____________ |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać | Model____________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok 2025), kompletne i gotowe do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Drzwi przeszklone z blokadą ich otwarcia. | TAK |  |
|  | Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | TAK |  |
|  | Blokada drzwi aktywna również w trakcie zaniku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | TAK |  |
|  | Podświetlenie LED każdego uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy zdjąć endoskop. | TAK |  |
|  | Identyfikacja statusu przechowywania endoskopu poprzez zmianę koloru podświetlenia uchwytu. | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED wewnątrz szafy. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia w szafie minimum 10 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli. | TAK, podać |  |
|  | Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów wyposażone w filtry powietrza. | TAK, opisać |  |
|  | Endoskopy umieszczane w jednej komorze. Nie dopuszcza się przegrody dzielącej komorę na dwie części. | TAK |  |
|  | Przestrzeń dla każdego przechowywanego endoskopu minimum 80 mm | TAK, podać |  |
|  | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez ryzyka dotykania jakąkolwiek częścią endoskopu dna szafy. Nie dopuszcza się rozwiązania ograniczającego swobodny odpływ ewentualnych skroplin na dno szafy. | TAK |  |
|  | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości nie większej niż 160 cm. | TAK, opisać |  |
|  | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów, niezależnie dla każdego podłączonego endoskopu - wskaźnik czasu przechowywania. | TAK |  |
|  | Niezależna kontrola stanu połączenia każdego podłączonego endoskopu. | TAK |  |
|  | Wbudowany dotykowy ekran LCD/PLC o przekątnej minimum 7" z menu w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Na ekranie dostępne informacje o statusie przechowywania i ewentualnych nieprawidłowościach, alarmach, itp. | TAK |  |
|  | Wbudowany skaner kodów kreskowych służący do identyfikacji użytkowników oraz endoskopów. | TAK |  |
|  | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera, z możliwością ręcznego wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 900 kodów endoskopów. | TAK, opisać |  |
|  | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia minimum 100 użytkowników. | TAK, opisać |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęciu endoskopu. | TAK |  |
|  | Na wydruku minimum takie informacje jak: Nr urządzenia i procesu, Kod i model endoskopu, Osoba, która włożyła endoskop, Osoba, która wyciągnęła endoskop, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu, Czas trwania poszczególnych etapów procesu, Liczba alarmów | TAK, opisać |  |
|  | System filtracji powietrza w szafie klasy HEPA H13 (wg PN-EN 1822). | TAK |  |
|  | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w każdym zestawie przyłączeniowym. | TAK |  |
|  | Kontrola stanu filtra – sygnalizacja nieprawidłowości | TAK |  |
|  | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |
|  | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | TAK |  |
|  | Kontrolowany proces suszenia endoskopów niezależnie dla każdego endoskopu. | TAK |  |
|  | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | TAK |  |
|  | Pomiar wilgotności względnej. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów. | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | TAK, opisać |  |
|  | Badania potwierdzające możliwość przechowywania nawet do 30 dni. | TAK, opisać |  |
|  | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej: - przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia lub - 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | TAK, opisać |  |
|  | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. Zgłaszanie alarmów po przekroczeniu zadanego czasu przechowywania. | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | TAK |  |
|  | Możliwość załadunku i wyładunku kilku endoskopów przy jednokrotnym otwarciu drzwi | TAK |  |
|  | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | TAK |  |
|  | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu | TAK |  |
|  | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | TAK |  |
|  | Wymiary szafy (+/- 20 mm): Szerokość: 1300 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 2070 mm | TAK |  |
|  | Waga (+/- 10 kg) 200 kg. | TAK |  |
|  | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 4,5 – 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Pobór powietrza nie większy niż 100 L/ min. | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane prądem 230 V, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy nie więcej niż 500 W/h. | TAK |  |
|  | Komunikacja poprzez Ethernet RJ45. | TAK |  |
|  | Przyłącza do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów firmy Olympus: 4 x gastroskop, 4 x kolonoskop, 2 x duodenoskop. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Serwis gwarancyjny:

serwis: __________________________________________________

adres serwisu: ____________________________________________

tel.	 __________________________________________________

e-mail: __________________________________________________

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

* łączna wartość brutto, jest podstawa do naliczania kar umownych w zakresie aparatury medycznej

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Łączną wartość ze wszystkich specyfikacji asortymentowo-cenowych w niniejszym formularzu , należy przenieść do formularza oferty- załącznik nr 1 do SWZ

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób/-y uprawnionych/-ej, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny