Załącznik nr 8 do SWZ

Zestawienie parametrów

Część 1B

Analizator

Rok produkcji:

Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

| L.p. | I Parametry wymagane | Tak/Nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2021 roku ( wraz z komputerem i UPS) | Tak, podać |  |
| 2 | Parametry mierzone: - moduł RKZ: pH, pCO2, pO2 - moduł elektrolitów: wapń zjonizowany - moduł oksymetrii: COHb | Tak, podać |  |
| 3 | Dowolne konfigurowanie parametrów mierzalnych | Tak |  |
| 4 | Aparat o stałej gotowości do pracy | Tak |  |
| 5 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji na „żądanie” | Tak |  |
| 6 | Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów z próbki o objętości nieprzekraczającej 100 mikrolitrów | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki. | Tak |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczenia z następującego materiału: krew, surowica, osocze oraz płyny dializacyjne, kontrole jakości | Tak |  |
| 9 | Zabezpieczenie elektrod pomiarowych membranami, przed zatykaniem się mikroskrzepami | Tak |  |
| 10 | Pomiar wszystkich wymienionych parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym, z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej, dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta, jak i materiału kontrolnego | Tak |  |
| 11 | Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia | Tak |  |
| 12 | Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór). | Tak |  |
| 13 | Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 14 | Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej | Tak |  |
| 15 | Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego z możliwością programowania czasowego. System kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną. | Tak |  |
| 16 | Skonfigurowanie analizatora do poprawnej współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego - Eskulap. | Tak |  |
| 17 | Wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem inżyniera serwisu. Zdalny nadzór serwisowy. | Tak |  |
| 18 | Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej parametrów RKZ | Tak |  |
| 19 | Usługa przeniesienia, ponownego podpięcia i skonfigurowania analizatorów w przypadku zmiany lokalizacji laboratorium w ramach umowy dzierżawy | Tak |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Sposób oceny | Podać ilość/ opisać oferowany parametr podlegający ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z wbudowanym automatycznym podajnikiem próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki | # TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość przerwania wszystkich kalibracji w celu oznaczenia próbki CITO | # TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową | # TAK – 20 pkt # NIE – 0 pkt |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania