Parametry techniczne wymagane

Pozycja nr 1 - Platforma elektrochirurgiczna z funkcją zamykania naczyń do 7 mm oraz możliwością cięcia i koagulacji metodą monopolarną i bipolarną – 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz. | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2, edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18) | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18) | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Min. 7-calowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |
|  | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia. | TAK |  |
|  | System wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK |  |
|  | Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekund | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): | TAK |  |
| 11.1. | panel przedni: - o gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP), Monopolar 1 - o gniazdo narzędzia Monopolar 2 - o gniazdo bipolarne - o gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej | TAK |  |
| 11.2. | panel tylny: - o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1 - o gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2 - o gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - o gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - o gniazdo Ethernet (serwisowe) - o antena WiFi (serwisowe) - o gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - o zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - o gniazdo przewodu sieciowego | TAK |  |
|  | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut) - cięcie mieszane (blend) - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) - koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz - koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Tryby bipolarne: - Niski (moc max. 15W) - standardowy (moc max. 40W) - makro (moc max. 95W) - Funkcja podwójnej energii bipolarnej – możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy. | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK |  |
|  | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK |  |
|  | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W | TAK |  |
|  | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK |  |
|  | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 375 W i Koagulacja 175 W | TAK |  |
|  | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. | TAK |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień. | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK |  |
|  | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia – sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK |  |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych). | TAK |  |
|  | Wizualizacja nastawianej mocy. | TAK |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania ustawień diatermii | TAK |  |
|  | Komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami. | TAK |  |
|  | Platforma kompatybilna z urządzeniami do ablacji w zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia wliczona w cenę urządzenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego wliczone w cenę urządzenia. | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe : - Wózek do transportu- 1 sztuka - Włącznik nożny monopolarny, dł. przewodu 4,6 m - 1 sztuka - Włącznik nożny bipolarny, długość przewodu 4,6 m - 1 sztuka - Przewód elektordy biernej wielokrotnego użytku, z klemą, dł. kabla 4,6 m - 1 sztuka - Elektroda powrotna uniwersalna, jednorazowa, wodoodporna i odporna na płyny - 150 sztuk - Wielorazowy uchwyt monopolarny z przełącznikiem kołyskowym dłmprzewodu 4,6m - 10 sztuk | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pozycja nr 2 – Kolumna endoskopowa

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji , rok produkcji nie starszy niż 2024 | TAK |  |
| 2. | PROCESOR OBRAZU – 1 szt. - Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród : HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. - Cyfrowe wyjścia HDTV1080 : DVI-D, 2X HD-SDI, - Analogowe wyjścia HDTV1080 : RGB - Wyjścia wideo standard: S-video, Composite - Wejścia HDTV : HD-SDI - Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim - Polskie czcionki Komunikatów procesora - Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. - Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick - Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF - System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. - Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. - Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu - Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu - Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. - Tryby obrazowania w wąskim paśmie światła - Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. - Kompatybilny z posiadanymi endoskopami firmy Olympus | TAK |  |
| 3. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. - Lampa Ksenon 300 Wat - Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. - Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – min. 35 W. - Automatyczna regulacja mocy światła - Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni - Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. - Regulowana insuflacja powietrza - Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. - Kompatybilny z posiadanymi endoskopami firmy Olympus | TAK |  |
| 4. | MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. - Przekątna ekranu 31,5” - Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą - Rozdzielczość : 3840 × 2160 - Kontrast 1000:1 - Wejścia sygnału 4K.: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 - Wyjścia sygnału 4K : 12G-SDI ×2 - Wejścia sygnału 2K : 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 - Wyjścia sygnału 2K : 3G-SDI ×1 - Kąt widzenia poziom / pion 178/178 - Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) - Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. - Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K - Wbudowany zasilacz monitora - Waga: nie przekracza 12 kg | TAK |  |
| 5. | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. - Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół - Wieszak na dwa endoskopy - Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka - Dwuramienne, przegubowe ramię umożliwiające płynną manipulację ramieniem - góra, dół, lewo, prawo. - Udźwig wysięgnika monitora minimum 7-12 kg - Możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka w lewo lub prawo na odległość minimum 700 mm - Możliwość regulacji wstępnej siły naciągu wysięgnika - Transformator separujący w celu zabezpieczenia pacjenta przed porażeniem, 12 gniazd zasilania - Tryb czuwania o niskim poborze prądu - Zabezpieczenie przed prądem rozruchowym - Boczne uchwyty - Główny wyłącznik zasilania - Szuflada na klawiaturę - Uchwyt na dren do płukania - Uchwyt słoja ssaka - Uchwyt butli CO2 - Boczna półka do posadowienia insuflatora - Dedykowany pojemnik na akcesoria endoskopowe montowany do boku wózka - 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości - Wymiary nie przekraczają: 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.) - Waga nie przekracza 85 kg. | TAK |  |
| 6. | POMPA WODY – 1 szt. - Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor - Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy - Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy - Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy - Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu - Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego - Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego - Uruchamianie za pomocą przycisku na głowicy endoskopu - Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia - Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - Regulacja mocy przepływu min. – 8 stopni - Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody - Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą - Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym - Waga nie przekracza 4 kg z pustym zbiornikiem - W zestawie dreny jednodniowe – 10 szt. | TAK |  |
| 7. | INSUFLATOR CO2 – 1 szt. - Kompatybilny z oferowanymi endoskopami - Urządzenie do regulacji przepływu CO2 - Przycisk uruchamiania i zatrzymania przepływu gazu - Wskaźnik przepływu gazu - Maksymalne ciśnienie podawania gazu: 45 kPa - Włączanie urządzenia jednym przyciskiem - Wskaźnik ciśnienia zasilającego - Timer do automatycznego wyłączania insuflacji - Możliwość ustawienia trzech prędkości przepływu, - Rurka do przesyłania gazu CO2 – 1 szt. - Butelka na wodę do CO2 – 1 szt. - Zawór woda/CO2 do oferowanych endoskopów – 1 szt. - Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 – 1 szt. - Waga nie przekracza 5 kg - Wymiary około 125(szer.) x 300(Głęb.) x 150 (Wys.) - Zasilanie 230V - Moc około 40 W | TAK |  |
| 8. | SSAK ENDOSKOPOWY – 1 SZT. - Podciśnienie znamionowe : 95 kPa - Regulacja mocy ssania - Przepływ powietrza do 60 l/min - Zaprogramowane trzy poziomy przepływu 60, 50 i 40 l/min, uruchamiane dedykowanymi przyciskami. - Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Wbudowany miernik ciśnienia - Obsługa zbiorników wielorazowych - Obsługa zbiorników do wkładów jednorazowych - Przystosowany do pracy ciągłej - Wymiary pozwalające na ustawienie ssaka na wózku endoskopowym - Waga nie przekracza 10 kg. - Obudowa zewnętrzna przystosowana do dezynfekcji - Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG - W zestawie słój 2,5 l do wkładów jednorazowych – 1 szt. - W zestawie jednorazowe wkłady – 40 szt. - W zestawie filtry antybakteryjne – 10 szt. - W zestawie jednorazowe dreny ssące pacjenta – 15 szt. | TAK |  |
| 9. | GWARANCJA 24 miesiące zawierająca: - naprawy gwarancyjne, - przeglądy - 1 /rok - Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu Umowy powstałe z winy Zamawiającego. - Sprzęt zastępczy dla napraw gwarancyjnych powyżej 7 dni roboczych - Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia max. - w ciągu 2 dni roboczych. - Czas naprawy – max. 15 dni roboczych - Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania umowy | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pozycja nr 3 – Automatyczna stacja mycia endoskopów 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczna stacja mycia endoskopów - jednokomorowa 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Skuteczne usuwanie biofilmu zgodnie z normą EN PN 15883-5 lub równoważną | TAK |  |
| 2. | Wyposażona w elektroniczny dwustopniowy tester szczelności endoskopu | TAK |  |
| 3. | Zapewniająca wymuszony przepływ przez kanały | TAK |  |
| 4. | Automatyczne przygotowanie roztworu myjącego | TAK |  |
| 5. | Automatyczne napełnianie i opróżnianie komory | TAK |  |
| 6. | Cykl autodezynfekcji | TAK |  |
| 7. | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 8. | Wykonanie: stal nierdzewna - jedna komora do wstępnego mycia endoskopów | TAK |  |
| 9. | Wyposażona w wbudowany filtr 40 mikrometrów | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD 4” wyświetlający informacje dotyczące dozowania, ciśnienie testu szczelności, czas procesu ,identyfikator endoskopu oraz personelu | TAK |  |
| 11. | Urządzenie wykrywające zablokowanie kanału endoskopu | TAK |  |
| 12. | Zasilanie 230V | TAK |  |
| 13. | Przedmuchiwanie kanałów na koniec cyklu | TAK |  |
| 14. | Głośność poniżej 45 dB | TAK |  |
| 15. | Wymiary komory mycia: Szerokość 50 cm Głębokość 50 cm Wysokość 20 cm | TAK |  |
| 16. | Wymiary stacji (S x G x W): 80 x 70 x 95 cm | TAK |  |
| 17. | Identyfikacja endoskopu oraz użytkownika za pomocą czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 18. | Możliwość programowania czasu mycia, czasu płukania, ilośći dozowanego detergentu. | TAK |  |
| Myjnia endoskopowa jednokomorowa (wersja z suszeniem kanałów) - 2 szt. |  |  |  |
| 1. | Skuteczność mycia zgodna z normą EN PN 15883-4: 2018 | TAK |  |
| 2. | Czas cyklu mycia i dezynfekcji – max. 25 min. | TAK |  |
| 3. | Ładowność – jeden endoskop w jednym cyklu | TAK |  |
| 4. | Załadunek endoskopów od góry | TAK |  |
| 5. | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | TAK |  |
| 6. | Test szczelności endoskopu | TAK |  |
| 7. | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego, jednoskładnikowy | TAK |  |
| 8. | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | TAK |  |
| 9. | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych. | TAK |  |
| 10. | Wyposażona w skraplacz oparów | TAK |  |
| 11. | Dotykowy, beztekstowy (tylko znaki graficzne) panel kontrolny LCD | TAK |  |
| 12. | Cykl autodezynfekcji obejmujący cały układ uzdatniania wody w tym filtr końcowy 0,2µm | TAK |  |
| 13. | Wyposażona w sprężarkę do przedmuchiwania powietrzem kanałów endoskopu | TAK |  |
| 14. | System dozowania alkoholu w fazie suszenia kanałów endoskopu | TAK |  |
| 15. | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 5µm, 1µm i 0,5µm | TAK |  |
| 16. | Uzdatnianie wody – mikrobiologiczny filtr końcowy 0,2µm | TAK |  |
| 17. | Zasilanie myjni wodą wodociągową | TAK |  |
| 18. | Filtr powietrza min. HEPA 13 | TAK |  |
| 19. | Czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | TAK |  |
| 20. | Poziom emisji hałasu max. 70dB | TAK |  |
| 21. | Maksymalne wymiary reprocesora: szerokość: 62 cm, głębokość: 65 cm, wysokość: 105 cm. | TAK |  |
| 22. | Brak konieczności stosowania dodatkowego systemu uzdatniania wody | TAK |  |
| 23. | Myjnia wyposażona w kółka | TAK |  |
| 24. | Brak elementów ruchomych w komorze mycia endoskopów | TAK |  |
| Złącza endoskopowe 2 komplety |  |  |  |
| 1. | Komplet złączy endoskopowych do przyłączenia posiadanych przez Zamawiającego endoskopów: (proszę wymienić modele endoskopów) | TAK/wymienić |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Gwarancja 24 miesiące na dostarczony sprzęt |  |  |
| 2. | Bezpłatne szkolenie podczas instalacji sprzętu oraz drugie szkolenie przeprowadzone w uzgodnionym terminie. |  |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pozycja nr 4 – Laparoskop 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element roboczy pasywny mini-resektoskopu bipolarnego 17,5Ch/ 18,5Ch 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch do mini-resektoskopu 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch do mini-resektoskopu 1 szt. | TAK |  |
| 4. | Obturator 17,5 Ch 1 szt. | TAK |  |
| 5. | Kabel bipolarny kompatybilny z diatermią EMED 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Elektroda bipolarna pętla tnąca; 17,5 Ch – 3 szt. | TAK |  |
| 7. | Elektroda bipolarna kulkowa, do koagulacji; 17,5 Ch 1 szt. | TAK |  |
| 8. | Światłowód ø3,5 mm, dł. 300 cm + adapter do optyki i źródła światła 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Płaszcz histeroskopowy j. uż. GYNKO kompatybilny z optyką Ø 2,9 mm; z osłoną kamery 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Optyka HD typu Hopkins; ø 2,9 mm; 30°, dł. robocza: 302 mm/kompatybilna z mini-resektoskopem 1 szt. | TAK |  |
| 11. | Nożyczki histeroskopowe; 5Ch; giętkie; dł. 340 mm 1 szt. | TAK |  |
| 12. | Kleszczyki biopsyjne; 5Ch; giętkie; dł. 340 mm 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Kleszczyki typu Alligator; 5Ch; giętkie; dł. 340 mm 1 szt. | TAK |  |
| 14. | Kosz do przechowywanie i sterylizacji mini-resektoskopu 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Kosz do przechowywanie i sterylizacji optyki 1 szt. | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pozycja nr 5 – Sterylizator parowy o pojemności 1 jednostek wsadu (1 STE) 1 szt.

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Sterylizator parowy o pojemnosci 1 jednostek wsadu (1 STE) | Parametr wymagany | Oferowana wartość WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator parowy, nieprzelotowy, obudowany stalą kwasoodporną | Tak/podać typ, model, producenta |  |
| 2. | Konstrukcja urządzenia spełniająca wymagania normy PN EN285, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacja dla wyrobów medycznych | Tak |  |
| 3. | Komora urządzenia bez przewężenia o pojemności 1 jednostki wsadu | Tak/podać |  |
| 4. | Komora, z pierścieniowym płaszczem grzejnym, zasilana własną, wbudowaną w obrys sterylizatora wytwornicą pary | Tak |  |
| 5. | Sterylizator wyposażony w system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary | Tak |  |
| 6. | Orurowanie parowe wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 7. | Zawory parowe wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 8. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 9. | Frakcjonowana próżnia wstępna | Tak |  |
| 10. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 11. | Program testowy Bowie- Dick | Tak |  |
| 12. | Program testu szczelności | Tak |  |
| 13. | 4 standardowe programy sterylizacji i 3 programy testowe (możliwość modyfikowania programów) | Tak/podać |  |
| 14. | Diagnostyczny program serwisowy (możliwość modyfikowania przez użytkownika ) | Tak |  |
| 15. | Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min. 8" | Tak/podać |  |
| 16. | Wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu sterylizacji i wyświetlanie czasu pozostałego do końca cyklu | Tak |  |
| 18. | Automatyczny wydruk wszystkich raportów i wykresów sterylizacji na wbudowanej drukarce nie wymagającej wymiany materiałów eksploatacyjnych (poza papierem) | Tak |  |
| 19. | Automatyczna archiwizacja ostatnich min. 5 tys. wszystkich raportów w sterowniku sterylizatora | Tak |  |
| 20. | Możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | Tak |  |
| 21. | Programowanie czasu automat. rozpoczęcia pracy przez sterylizator, automatyczne, bez udziału personelu wykonanie sekwencji programów min. test szczelności, program rozgrzewający | Tak |  |
| 22. | Wanna wychwytowa pod urządzeniem wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 23. | Schładzanie kondensatu – temperatura ścieku max. 60 st. C | Tak |  |
| 24. | Wymiary wewnętrzne komory min. 310 x 310 x 620 mm (wys. x szer. x głęb.), pojemność min. 70 litrów | Tak |  |
| 25. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora max. 1500 x 600 x 900 (wys. x szer. x głęb.) | Tak |  |
| 26. | Energia elektryczna 400 V, 50Hz, moc max. 9 kW | Tak |  |
| 27. | Opieka serwisowa producenta | Tak |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |
| 1. | Materiały zużywalne niezbędne do rozruchu urządzenia | Tak |  |
| Warunki gwarancji , serwisu i szkoleń |  |  |  |
| 1. | Gwarancja 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny | Tak/podać nazwę i dokładny adres |  |
| 3. | W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji: „przyjęcie zgłoszenia-podjęta naprawa” (nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze) | Tak |  |
| 5. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztu dojazdu i pracy serwisanta jak i przesyłki przez Wykonawcę | Tak |  |
| 6. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych przez Wykonawcę | Tak |  |
| 7. | Harmonogram przeglądów zgodny z wytycznymi producenta (całe urządzenie ) – przekazany wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego (bez limitu osób) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pozycja nr 6 – Tor wizyjny

Producent/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa / Typ aparatu/Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc żarówki LED min. 240W | TAK |  |
| 2. | Żywotność min. 60 000 godzin pracy | TAK |  |
| 3. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
| 5. | Tryb gotowości standby | TAK |  |
| 6. | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK |  |
| 8. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
| 9. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK |  |
| 10. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 11. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 12. | Światłowód 5.0mm x 3m w przezroczystej osłonie (zatrzask z oringiem), umożliwiający obrazowanie przy użyciu światła widzialnego białego. | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.