Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Mobilne RTG RAMIĘ „C”

Część  nr 1

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie podemonstracyjny rok produkcji 2025 |  |  |
| 2 | Podstawowe podzespoły aparatu wyprodukowane przez jednego producenta (generator, monoblok, części mechaniczne) |  |  |
| 3 | Generator HF [kHz] ≥ 40 |  |  |
| 4 | Moc [kW] ≥ 5kW |  |  |
| 5 | Zakres napięć dla fluoroskopii [kV] ≥ 40 -120 |  |  |
| 6 | Maksymalny prąd fluoroskopii [mA] ≥15 |  |  |
| 7 | Maksymalna częstotliwość impulsów fluoroskopii [imp /sek] ≥ 12 |  |  |
| 8 | Rodzaje fluoroskopii: - ciągła - ciągła z obniżoną dawką - ciągła wzmocniona - pulsacyjna - pulsacyjna - pojedynczy impuls (one shot) |  |  |
| 9 | Radiografia cyfrowa |  |  |
| 10 | Zakres napięć dla radiografii [kV] ≥ 40-120 |  |  |
| 11 | Regulowany prąd radiografii |  |  |
| 12 | Maksymalny prąd radiografii [mA] ≥ 50 |  |  |
| 13 | Dwupunktowa technika radiografii (możliwość manualnego ustawianie oddzielnie kV i mAs) |  |  |
| 14 | Maksymalny iloczyn prądu i czasu dla radiografii [mAs] ≥ 125 |  |  |
| 15 | Programy anatomiczne z możliwością ich edycji i dopisywania zmian |  |  |
| 16 | Wirująca anoda lampy RTG |  |  |
| 17 | Lampa RTG dwuogniskowa |  |  |
| 18 | Rozmiary ognisk lampy RTG: - małe [mm] ≤ 0,3 - duże [mm] ≤ 0,6 |  |  |
| 19 | Pojemność cieplna anody [kHU] ≥ 200 |  |  |
| 20 | Maksymalna szybkość chłodzenia anody [kHU/min] ≥ 40 |  |  |
| 21 | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] ≥ 1259 |  |  |
| 22 | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem |  |  |
| 23 | Blendy: - szczelinowe - typu Iris |  |  |
| 24 | Wirtualna kolimacja |  |  |
| SYSTEM OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 25 | Rozmiar wzmacniacza obrazu [cm] ≥ 23 |  |  |
| 26 | Współczynnik DQE [%] ≥ 65 |  |  |
| 27 | Ilość pól obrazowych ≥ 3 |  |  |
| 28 | Kamera CCD z przetwornikiem TV |  |  |
| 29 | Wielkość matrycy akwizycji obrazu [pixel x pixel x bit] ≥ 1024 x 1024 x 12 |  |  |
| 30 | Matryca konwersji obrazu A/D (analog / digital) [bit] ≥ 14 |  |  |
| 31 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |  |
| 32 | Pojemność pamięci obrazowej [obrazy] ≥ 50.000 |  |  |
| 33 | Redukcja szumów |  |  |
| 34 | Zoom cyfrowy [krotność] ≥ 3 |  |  |
| 35 | Lupa cyfrowa (powiększenie fragmentu obrazu) |  |  |
| 36 | Wzmocnienie krawędzi |  |  |
| 37 | Regulacja kontrastu i jasności |  |  |
| 38 | Cyfrowy obrót obrazu w krokach co 1° |  |  |
| 39 | Inwersja obrazu lewo / prawo |  |  |
| 40 | Inwersja obrazu góra / dół |  |  |
| 41 | Inwersja obrazu pozytyw/negatyw |  |  |
| 42 | Prezentowanie na monitorze mozaiki 16 obrazów |  |  |
| 43 | Możliwość archiwizacji obrazów na USB |  |  |
| 44 | Jeden dotykowy monitor LCD umieszczony na wózku z ramieniem C |  |  |
| 45 | Możliwość obrotu monitora wokół osi pionowej [°] ≥±90 |  |  |
| 46 | Możliwość obrotu ramienia poziomego na którym zamontowany jest monitor wokół osi pionowej [°] ≥±90 |  |  |
| 47 | Możliwość dostosowania kąta pochylenia monitora względem płaszczyzny pionowej( obrót wokół osi poziomej) [°] ≥±90 |  |  |
| 48 | Przekątna ekranu dotykowego monitora [cale] ≥ 24 |  |  |
| 49 | Współczynnik kontrastu monitora ≥2000:1 |  |  |
| 50 | Funkcje Dicom: - Dicom Storage - Dicom Print - Dicom Worklist - Dicom Query / Retrive - Dicom CD / DVD |  |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |
| 51 | Głębokość łuku [cm] ≥ 69 |  |  |
| 52 | Prześwit między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem [cm] ≥ 77 |  |  |
| 53 | Odległość ognisko-film (SID) [cm] ≥ 98 |  |  |
| 54 | Przesuw poziomy łuku [cm] ≥ 20 |  |  |
| 55 | Zmotoryzowany przesuw pionowy łuku [cm] ≥ 50 |  |  |
| 56 | Obrót łuku wokół osi pionowej [°] ≥ ±12,5 |  |  |
| 57 | Obrót łuku wokół osi poprzecznej [°] ≥ 135 |  |  |
| 58 | Obrót łuku wokół osi wzdłużnej [°] ≥ ±270 |  |  |
| 59 | Hamulce wszystkich ruchów łuku C |  |  |
| 60 | Osłony na kołach uniemożliwiające najechanie na kable |  |  |
| 61 | Osłony na kołach uniemożliwiające najechanie na kable |  |  |
| 62 | Waga wózka z ramieniem C [kg] ≤ 360 kg |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 63 | Zintegrowana ze wzmacniaczem obrazu kratka przeciw rozproszeniowa |  |  |
| 64 | Parametry kratki przeciw rozproszeniowej: - współczynnik kratki ≥ 10:1 - ilość linii na centymetr ≥ 60 |  |  |
| 65 | Przełącznik nożny wielofunkcyjny do wyzwalania fluoroskopii |  |  |
| 66 | Przycisk ręczny do wyzwalania impulsów radiografii |  |  |
| 67 | Pomiar dawki promieniowania z wbudowanym w aparat wyświetlaczem cyfrowym |  |  |
| 68 | Znacznik laserowy |  |  |
| 69 | Komplet sterylnych pokrowców na poszczególne części aparatu |  |  |
| 70 | Zasilanie 230 V, 50 Hz, ±10% |  |  |
| 71 | Instrukcja użytkowania w jęz. Polskim |  |  |
| 72 | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym