Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Defibrylator manualny 5 szt.

Część  nr 3

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  |  |
| 2 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) |  |  |
| 3 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg |  |  |
| 4 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 |  |  |
| 5 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm |  |  |
| 6 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |  |  |
| 7 | Uchwyt na ramę łóżka |  |  |
| 8 | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |  |
| 9 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin |  |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci |  |  |
| 11 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. |  |  |
| 12 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania |  |  |
| 13 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach |  |  |
| 14 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) |  |  |
| 15 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. |  |  |
| 16 | Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. |  |  |
| KOMUNIKACJA |  |  |  |
| 17 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych |  |  |
| 18 | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika |  |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) |  |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |
| 21 | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem |  |  |
| 22 | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli |  |  |
| 23 | Ekran dotykowy |  |  |
| 24 | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. |  |  |
| 25 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej |  |  |
| 26 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny |  |  |
| 27 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm |  |  |
| 28 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych |  |  |
| 29 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia |  |  |
| 30 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |
| 31 | Dwufazowa fala defibrylacji |  |  |
| 32 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) |  |  |
| 33 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |  |  |
| 34 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J |  |  |
| 35 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji |  |  |
| 36 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |  |  |
| 37 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). |  |  |
| 38 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund |  |  |
| 39 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku |  |  |
| 40 | Możliwość aktualizacji protokołu AED |  |  |
| 41 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J |  |  |
| 42 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J |  |  |
| 43 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J |  |  |
| 44 | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. |  |  |
| 45 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). |  |  |
| 46 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  |  |
| 47 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |  |  |
| 48 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. |  |  |
| EKG |  |  |  |
| 49 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń |  |  |
| 50 | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  |
| 51 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |  |
| 52 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
| 53 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. |  |  |
| 54 | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto |  |  |
| 55 | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |
| 56 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF |  |  |
| 57 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta |  |  |
| 58 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |  |
| 59 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną |  |  |
| 60 | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. |  |  |
| 61 | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. |  |  |
| 62 | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |
| 63 | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie |  |  |
| 64 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA |  |  |
| 65 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min |  |  |
| 66 | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. |  |  |
| SPO2 |  |  |  |
| 67 | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% |  |  |
| 68 | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min |  |  |
| 69 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia |  |  |
| 70 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych |  |  |
| NIBP |  |  |  |
| 71 | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  |  |
| 72 | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie |  |  |
| 73 | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) |  |  |
| 74 | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg |  |  |
| 75 | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 76 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych |  |  |
| 77 | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym