Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne– Respirator mobilny 1 szt.

Część  nr 4

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  |  |
| 2 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łózka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu |  |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  |  |
| 4 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |  |  |
| 5 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego |  |  |
| 6 | Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230v i 12v |  |  |
| 7 | W zestawie zasilacz z kablem umożliwiający podłączenie i ładowanie respiratora 230V |  |  |
| 8 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  |  |
| 9 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia |  |  |
| 10 | Akumulator bez efektu pamięci |  |  |
| 11 | Ładowanie baterii do 95 % w czasie do 3,5 h |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 12 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  |  |
| 13 | Waga respiratora z akumulatorem max 2,65 kg |  |  |
| 14 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar |  |  |
| 15 | Zasilanie z baterii min 10 h IPPV zgodnie z ERC |  |  |
| 16 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |  |  |
| 17 | Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50°C |  |  |
| 18 | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70°C |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu |  |  |
| 20 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |  |  |
| 21 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |  |
| 22 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia |  |  |
| 23 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy |  |  |
| 24 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym