Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Defibrylator AED 1 szt.

Część  nr 5

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, przełączenie trybu przyciskiem lub za pomocą tzw. klucza . |  |  |
| 2 | Materiał wykonania obudowy: ABS albo inne równoważne Tworzywo wysokoudarowe zapewniające odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra. |  |  |
| 3 | Defibrylator wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta na okres min. 4 lat (okres przydatności do użytku liczony jest od momentu przekazania urządzenia AED Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego). |  |  |
| 4 | Bateria zapewniająca nie mniej niż 100 wyładowań o energii maksymalnej . |  |  |
| 5 | Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim informujące minimum o: a) Nieprawidłowym podłączeniu elektrod (w tym ich braku), b) Wymaganej defibrylacji, c) Gotowości urządzenia do pracy, d) Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. |  |  |
| 6 | Wymagania dot. pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), b) Czas analizy pracy serca poszkodowanego maksymalnie 10 sekund, c) Czas ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacji w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, d) Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia bez konieczności jego wymiany (np. w przypadku zmiany wytycznych ERC), e) Automatyczne testy sprawności urządzenia przeprowadzane w cyklu co najmniej raz w tygodniu, f) Możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami . |  |  |
| 7 | Wymagania dot. warunków bezpieczeństwa, użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: a) Wymagania bezpieczeństwa — certyfikat zgodności PN-EN 60601 lub normą równoważną, b) Stopień wodoodporności i odporności na pył co najmniej IP55 przy podłączonych elektrodach i zainstalowanej baterii, c) Temperatura robocza defibrylatora min od 0 do 50 st. C, d) Temperatura przechowywania defibrylatora min od -20 do 50 st. C, e) Asystent resuscytacji informujący o miejscu ułożeniu rąk, głębokości prowadzonych uciśnięć, wdechach ratowniczych oraz metronom rytmu, f) Wyposażony w elektrodę uniwersalną dla dorosłych i dla dzieci objętą gwarancją producenta na okres minimum 2 lata liczoną od dnia przekazania urządzenia. |  |  |
| 8 | Waga urządzenia maksymalnie 3 kg |  |  |
| 9 | W zestawie gablota na defibrylator oraz oznakowanie zgodne z ILCOR z instrukcją obsługi w języku polskim . Wymiary gabloty maksymalnie 36x36x20 cm i waga do 5 kg. Obudowa gabloty wykonana z tworzywa sztucznego nieogrzewana. |  |  |
| 10 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym