Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.96.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne – Kardiomonitor stacjonarny kompatybilny
 z centralą Mindray Hypervision CMS 6 szt.

Część  nr 6

Nazwa producenta/ kraj pochodzenia:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	......................................................

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor pacjenta, stacjonarno-przenośny o masie maks. 7 kg |  |  |
| 2 | Rok produkcji kardiomonitora nie starszy niż 2025r. |  |  |
| 3 | Rok produkcji akumulatora nie starszy niż 2025r. |  |  |
| 4 | Monitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |  |
| 5 | Obsługa monitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i przez ekran dotykowy. |  |  |
| 6 | Kolorowy ekran LCD z podświetleniem LED, min. 17 cali. Regulacja parametrów ekranu min. 3 stopnie. |  |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie min. 7 różnych odprowadzeń EKG |  |  |
| 8 | Jednoczesna prezentacja na ekranie min. 5 różnych krzywych dynamicznych. Możliwość konfiguracji ekranu „dużych liczb” i ekranu minitrendów. |  |  |
| 9 | Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. ostatnich 100 godzin |  |  |
| 10 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć min. 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |  |
| 11 | Zasilanie z sieci 230V/50Hz i z akumulatora, zasilanie i ładowanie wbudowane w monitor. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie. |  |  |
| 12 | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora (pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 3 godziny. |  |  |
| 13 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. |  |  |
| 14 | Chłodzenie bez wentylatora |  |  |
| 15 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem – stopień ochrony oznakowanej obudowy IPX1 lub lepszy |  |  |
| 16. Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: |  |  |  |
| 16.1 | EKG z analizą arytmii |  |  |
| 16.2 | Odchylenie odcinka ST |  |  |
| 16.3 | Zakres częstości rytmu serca: min. 15÷300 ud./min |  |  |
| 16.4 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodów 3- i 5- odprowadzeniowych. |  |  |
| 16.5 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1 ud./min |  |  |
| 16.6 | Prędkości kreślenia, co najmniej do wyboru: 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |  |
| 16.7 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |  |
| 16.8 | Czułość: co najmniej 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |  |
| 16.9 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 mV do +2,0 mV. |  |  |
| 16.10 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na niebieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |  |
| 16.11 | Monitorowanie odcinka QT |  |  |
| 16.12 | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem min. 15 zaburzeń w tym: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Migotanie przedsionków, Salwa komorowa. |  |  |
| 16.13 | Analiza zmian częstości akcji serca z min. 4 h, co najmniej informacje o wartościach HR: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |  |
| 17 | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
| 17.1 | Zakres pomiaru: minimum 5 oddechów /min -120 oddechów /min |  |  |
| 17.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5 oddechy /min |  |  |
| 17.3 | Prędkość kreślenia: co najmniej 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s |  |  |
| 17.4 | Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji, funkcja automatycznego wyboru odprowadzenia. |  |  |
| 18 | Pomiar saturacji (SpO2). |  |  |
| 18.1 | Zakres pomiaru saturacji: 1%÷100% |  |  |
| 18.2 | Zakres pomiaru pulsu: min. 20/min ÷250/min. |  |  |
| 18.3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70%÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  |  |
| 18.4 | Funkcja pozwalająca na monitorowanie SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia krwi na jednej kończynie, bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu |  |  |
| 18.5 | Alarm desaturacji |  |  |
| 19 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |  |
| 19.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |  |
| 19.2 | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 15 mmHg ÷270 mmHg. |  |  |
| 19.3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: min. 40 bpm ÷240 bpm. |  |  |
| 19.4 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |  |  |
| 19.5 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |  |
| 19.6 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: min. 1 minuta÷480 minut. |  |  |
| 19.7 | Możliwość ustawienia wstępnego ciśnienia w mankiecie |  |  |
| 19.8 | Analiza zmian wartości NIBP z min. 4 h, co najmniej informacje o wartościach ciśnienia: średniej, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |  |
| 20 | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 20.1 | Zakres pomiarowy: min. 25˚C ÷42˚C. |  |  |
| 20.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,3˚C. |  |  |
| 21 | System alarmów monitorowanych parametrów. |  |  |
| 22 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |  |
| 23 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |  |
| 24 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (min. 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (min. 1 wzorzec) |  |  |
| 25 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości. |  |  |
| 26 | Wbudowana, modułowa lub zintegrowana drukarka termiczna |  |  |
| 27 | Uchwyt do zamocowania na półce przytwierdzonej do panelu ściennego - 6 szt. |  |  |
| 28 | Kardiomonitorów kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego centralą kardiologiczną firmy Mindray Hypervision VI -6 szt. |  |  |
| 29 | Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot dostawy minimum. 24 miesięcy. |  |  |
| 30 | Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie protokołu z uruchomienia i szkolenia). |  |  |
| 31 | Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowany serwis producenta z użyciem oryginalnych części. |  |  |
| 32 | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia usterki. |  |  |
| 33 | Niesprawności przyjmowanie będą telefonicznie lub mailowo w dni robocze od 8 do 15. |  |  |
| 34 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych, dostawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki/awarii |  |  |
| 35 | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu/podzespołu na nowy. |  |  |
| 36 | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu i załączy do oferty oświadczenie tegoż serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta. |  |  |
| 37 | Podczas trwania gwarancji przeglądy będą odbywać się w siedzibie zamawiającego. |  |  |
| 38 | W trakcie trwania gwarancji przeglądy będą bezpłatne. |  |  |
| 39 | Po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do zakupionych urządzeń. |  |  |
| 40 | Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Polsce (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych), Paszport techniczny. |  |  |
| 41 | Dostawca przekaże wykaz czynności przeglądowych, jak i częstotliwości przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z dostawą. |  |  |
| 42 | Dostępność części zamiennych i aktualizacji oprogramowania przez okres 10 lat od daty dostawy. |  |  |
| 43 | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym