..........................................................							Data.............................................................

Pieczęć wykonawcy

#### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO- CENOWY                                          Załącznik nr 1

Zakup systemu do monitorowania warunków przechowywania produktów w aptece szpitalnej oraz laboratorium

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu            do umowy nr  …….….

z dnia …………………

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

(dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….………………

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; …………………………………………………………………………………………………………..

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

| Lp. | Opis zamawianego asortymentu | wytwórca – producent/nazwa handlowa/numery katalogowe | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PAKIET 1 – REJESTRATORY (należy uwzględnić uchwyty montażowe do wszystkich czujników oraz min. 20 pojemników na glicerol) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rejestrator temperatury (cieplarka) – punkt wzorcowania: 35oC |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rejestrator temperatury (cieplarka) – punkt wzorcowania: 28oC |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rejestrator temperatury (cieplarka) – punkt wzorcowania: 56oC |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rejestrator niskich temperatur (zamrażarka) – punkt wzorcowania: minus 80oC |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Rejestrator temperatury (zamrażarka) – punkt wzorcowania: minus 18oC |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rejestrator temperatury (lodówka) – punkt wzorcowania: 5oC |  | 44 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Rejestrator temperatury (lodówka) – dwa punkty wzorcowania: 2oC oraz 6oC |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Rejestrator temperatury (zamrażarka) – dwa punkty wzorcowania: minus 18oC oraz minus 25oC |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Rejestrator temperatury (inkubator w serologii) – dwa punkty wzorcowania: 20oC oraz 24oC |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Rejestrator temperatury i wilgotności (pomieszczenia) – punkt wzorcowania: 20oC oraz 40% wilgotności |  | 38 szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| Słownie wartość w Pakiecie 1 zamówienia brutto (z VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i użytkowe |  | Warunki wymagane |  | Odpowiedzi wykonawcy. Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych, podać zakresy/i/lub opisać oferowane) |  |  |  |
| 1 | System działający w rozwiązaniu chmurowym/cloudowym, rejestracja pomiarów na niezależnym serwerze, dostęp przez przeglądarkę web i aplikację na Smartphone w wersji Android oraz iOS. Wykonawca zapewni licencję – rejestrację w platformie na min. 2 lata. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 2 | Kopie zapasowe przechowywane na dwóch niezależnych serwerach, w dwóch różnych lokalizacjach przez okres powyżej 5 lat |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 3 | System umożliwiający gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (w formie wykresu oraz tabel) a także generowanie automatycznych raportów z konfigurowalną częstotliwością generowania raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwalający na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie mailowej, telefonicznie oraz poprzez SMS. System umożliwiający graficzne odwzorowanie struktury organizacji. System działający „on line”, 24h |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Wysyłanie powiadomień alarmowych przez co najmniej 3 kanały komunikacji (np. SMS, mail, powiadomienia PUSH, połączenia telefoniczne). Wykonawca zapewni bezterminowy pakiet 3500 szt. SMSów/połączeń |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | System umożliwia profilowanie powiadomień o alertach nie tylko do poszczególnych odbiorców ale również co do kanałów komunikacji np. sms, mail, push, powiadomienie telefoniczne. Powinna istnieć możliwość profilowania kanałów powiadomień dla każdego użytkownika oddzielnie – niezależnie od liczby użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | System posiada możliwość potwierdzania alarmów wraz z możliwością wpisania komentarza dotyczącego poszczególnych alarmów |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość dodania dowolnej ilości użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 | System umożliwia ustawianie okresów pomiarowych od 1 min, umożliwia ustawienie opóźnienia w ocenie reguły |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | System umożliwia utworzenie dowolnej ilości reguł alarmowych, reguły powinny posiadać możliwość ustawienia dni oraz godzin kiedy będę wysyłane do poszczególnych użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | System umożliwia utworzenie dowolnej ilości raportów automatycznych dla dowolnej ilości użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 | System umożliwia komunikację przy zastosowaniu różnych technologii, które w zależności od potrzeb można łączyć w ramach jednej organizacji np. urządzenia Bluetooth, sieć LAN, transmisja przez sieć komórkową LTE. Połączenie czujnik stacja /bramka powinno być bezprzewodowe |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość szyfrowania transmisji z bramek do serwera oraz z rejestratorów do bramki, brak możliwości podejrzenia pomiarów przez osoby postronne (rejestrator powinien mieć możliwość włączenia /wyłączenia szyfrowania komunikacji pomiędzy rejestratorem a stacją bazową) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 13 | Stacje bazowe umożliwiają rozbudowę systemu w przyszłości m.in. poprzez podłączenie innych urządzeń pomiarowych (np. otwarcie drzwi, czujnik zalania, czujnik różnicy ciśnień) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 14 | Urządzenia pomiarowe bezprzewodowe z wbudowanym źródłem zasilania (bateria). Praca na baterii przez okres co najmniej 24 miesięcy. Baterie łatwo wymienialne. Wykonawca zapewni dodatkowy zapas baterii w ilości 25 szt. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 15 | System umożliwia generowanie alertów technicznych takich jak np. niski poziom baterii, utrata łączności oraz przypomnienie o ponownym wzorcowaniu urządzeń |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 16 | Urządzenia pomiarowe dostępne w różnych wariantach np. połączenie z bramką poprzez Bluetooth lub wysłanie danych do serwera z pominięciem bramki poprzez możliwość zastosowania urządzeń pomiarowych w technologii NB-IoT |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 17 | Urządzenia pomiarowe wyposażone w wewnętrzną pamięć co najmniej 30 tysięcy rekordów |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 18 | Bramki posiadają wbudowaną pamięć wewnętrzną |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 19 | System posiada możliwości połączenia z urządzeniami poprzez aplikację na smartphone. Połączenie np. poprzez Bluetooth celem możliwości odczytu parametrów z każdego urządzenia bezpośrednio na smartphone nawet w sytuacji braku połączenia systemu z Internetem. Funkcjonalność taka zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa oraz daje możliwość sprawdzenia działania systemu lokalnie nawet w przypadku awarii związanej np. z siecią czy Internetem |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 20 | System hermetyczny co oznacza, aby nawet administrator nie może usunąć informacji np. dot. alarmów |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 21 | System posiada audit trial – tzn. mieć możliwość sprawdzenia jaki użytkownik wprowadzał zmiany z podaniem informacji jaka była wartość przed zmianą a jaka po zmianie |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 22 | System umożliwia łączenie rejestratorów w grupy, np. apteka, hematologia (z ograniczeniem dostępu w zależności od poziomu uprawnień) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 23 | System umożliwia ustawianie poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 24 | System powinien umożliwiać rozmieszczenie rejestratorów na planie pomieszczenia – Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 25 | Gwarancja co najmniej 24 miesiące na wszystkie urządzenia |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 26 | Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być wzorcowane w laboratorium z akredytacją PCA – załączyć do oferty przykładowe świadectwo |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 27 | Ponowne wzorcowanie urządzeń powinno odbywać się poprzez wymianę urządzeń za zachowaniem ciągłości danych pomiarowych |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 28 | Rejestrator umożliwia pomiar temperatury z dokładnością nie gorszą niż 0,5 st. C w zakresie -30 do +50st C, a pomiar wilgotności z dokładnością nie gorszą niż 4% w zakresie od 0 do 99% |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 29 | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez cały okres korzystania z systemu. Aktualizacje oprogramowania wgrywane zdalnie |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 30 | W ramach aktualizacji użytkownicy dostają dostęp do nowych funkcji. Aktualizacje nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla użytkowników |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 31 | Nadzór nad poprawnością działania systemu, monitorowanie pracy systemu, weryfikacja alertów technicznych, obsługa procesu gwarancyjnego, co najmniej 2 wizyty kontrolne w roku na miejscu. Usługa serwisu on-line oraz w razie konieczności obsługa /naprawa /serwis systemu na miejscu (PODAĆ DANE DO SERWISU). Cotygodniowe raporty techniczne z funkcjonowania systemu. |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
| 32 | Wykonawca zapewni dedykowane szkolenie dla personelu apteki i laboratorium |  | Tak |  |  |  |  |  |
| Inne informacje (podać jeśli dotyczy) |  |  | Podać |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 – serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Przedmiot oferty | Kwota netto |  |  | Stawka podatku VAT | Kwota brutto |  |  |
| 1 | Cena serwisu systemu miesięcznie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cena serwisu systemu przez okres 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający oceniając oferty w jedynym kryterium oceny ofert pod uwagę będzie brał cenę za całość przedmiotu zamówienia, tj. Pakiet 1 + Pakiet 2 (cena netto i brutto za 24 miesiące serwisu).

Cena: netto   ……………………………..   zł

VAT   ……………………………..   zł

brutto   …………………………….    zł.

Słownie cena brutto:  ……………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIA Wykonawcy:

1.	Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że podane w formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem

podatki (w tym także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu (dostawy do zamawiającego) i ubezpieczenia.

3. Termin dostawy, zainstalowania i uruchomienia wraz z pełną konfiguracją systemu oraz przeszkolenie personelu zamawiającego nie     później niż 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.

4.  Akceptuję termin płatności faktury ciągu 60 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu.

5.   Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

6.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".          												                                                                                                                .................................................................

Podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić