Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.98.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne

I.  VIDEOGASTROSKOP – 1 sz.

Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż z 2025 r. |  |  |
| 2 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu |  |  |
| 3 | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne |  |  |
| 4 | Średnica sondy endoskopowej maks. 10,9 mm |  |  |
| 5 | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,0 mm |  |  |
| 6 | Kanał roboczy o średnicy 3,7 mm |  |  |
| 7 | Pole widzenia min. 140° |  |  |
| 8 | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° |  |  |
| 9 | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm |  |  |
| 10 | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |
| 11 | Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora |  |  |
| 12 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. |  |  |
| 13 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. |  |  |
| 14 | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego |  |  |
| 15 | Endoskop kompatybilny z procesorami CV190 i CV1500 posiadanymi przez Zamawiającego, będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopii |  |  |
| 16 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 19 | dokumenty potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym |  |  |

II.  VIDEOGASTROSKOP – 1 sz.

Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż z 2025r. |  |  |
| 2 | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu |  |  |
| 3 | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |  |
| 4 | Gastroskop Wideo HDTV z dodatkowym kanałem do spłukiwania. |  |  |
| 5 | Średnica sondy endoskopowej maks. 9,9 mm |  |  |
| 6 | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9,9 mm |  |  |
| 7 | Kanał roboczy o średnicy 2,8 mm |  |  |
| 8 | Pole widzenia min. 140° |  |  |
| 9 | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° |  |  |
| 10 | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm |  |  |
| 11 | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |
| 12 | Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora |  |  |
| 13 | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. |  |  |
| 14 | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. |  |  |
| 15 | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego |  |  |
| 16 | Endoskop kompatybilny z procesorami CV190 i CV1500 posiadanymi przez Zamawiającego, będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopii |  |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

III.  VIDEOKOLONOSKOP – 2 szt.

Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż z 2025r. |  |  |
| 2 | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |
| 3 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |  |
| 4 | Grubość sondy endoskopowej – maks. 12,8 mm |  |  |
| 5 | Grubość końcówki sondy endoskopowej – maks. 13,2 mm |  |  |
| 6 | Kanał roboczy – max.- 3,7 mm |  |  |
| 7 | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |
| 8 | Pole widzenia – min. 170o |  |  |
| 9 | Kanał irygacyjny |  |  |
| 10 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 szt. |  |  |
| 11 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu |  |  |
| 12 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. Sekcja pasywna około segmentu zginalnego ułatwiająca wprowadzanie kolonoskopu do jelita. |  |  |
| 13 | Długość sondy roboczej – min. - 1670 mm |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |  |
| 15 | Typ konektora – jednogniazdowy |  |  |
| 16 | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego |  |  |
| 17 | Głębia ostrości Zwykły 5–100 mm Bliski 2–6 mm |  |  |
| 18 | Endoskop kompatybilny z procesorami CV190 i CV1500 posiadanymi przez Zamawiającego, będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopii |  |  |
| 19 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). |  |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym