Załącznik nr 14 do SWZ

ZP-381-38/2025

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: wózek inwalidzki sterowany elektrycznie: 2 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..………………………...

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy z 2025 roku | TAK |  |  |
|  | Wózek z napędem elektrycznym | TAK |  |  |
|  | Zdejmowane i regulowane podłokietniki. | TAK |  |  |
|  | Rączki do pchania z regulacją wysokości – 5 pozycji. | TAK |  |  |
|  | Oparcie z regulacją wysokości i 4 paskami do regulacji napięcia | TAK |  |  |
|  | Wyjmowana bateria wyposażona w blokadę bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska od 42 do 48 cm. | TAK |  |  |
|  | Składany i zdejmowany podnóżek z możliwością regulacji długości | TAK |  |  |
|  | Oddychająca tapicerka poduszki | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie 130 kg | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość 6 km/h | TAK |  |  |
|  | Waga wózka do transportu (rama) do 9,9 kg | TAK |  |  |
|  | Waga napy wraz baterią do 16,2 kg | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  | 24 miesiące – 30 pkt 36 miesięcy – 35 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 7 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej* |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 21 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
|  | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |  |
|  | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |  |
|  | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |  |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie producenta w tym zakresie.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym