Załącznik nr 8 do SWZ

ZP-381-38/2025

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: EKG z wózkiem i wyposażeniem: 2 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..………………………...

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy z 2025 roku | TAK |  |  |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | TAK |  |  |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual | TAK |  |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie 30 – 300/min | TAK |  |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych lub z wykorzystaniem zasobu sieciowego | TAK |  |  |
|  | Analiza i interpretacja wyników EKG. | TAK |  |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; | TAK |  |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |  |
|  | Próbkowanie stymulatora serca 75 000 Hz | TAK |  |  |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 Hz | TAK |  |  |
|  | Korekcja QT wedle: Bazett, Framingham, Fridericia | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeń: - Standard - Cabrera/Szewdzki - inne, własne użytkownika | TAK |  |  |
| DRUKARKA |  |  |  |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | TAK |  |  |
| EKRAN |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 lub opcjonalnie kanałów EKG | TAK |  |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min. 10.1”, podświetlenie LED, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość min. 1280 x 800); | TAK |  |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (3 stopniowa) | TAK |  |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Akumulator zapewniający 170 jednostronicowych zapisów spoczynkowego EKG lub 6 godzin (typowo) ciągłego monitorowania bez drukowania | TAK |  |  |
|  | Pamięć min. 1000 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w opcję Rytmu cyfrowego dającą możliwość zapisu do pamięci aparatu do 5 min rytmu sygnału EKG. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w opcję Full Disclosure w celu oceny arytmii oraz możliwości wyboru do wydruku najlepszego momentu do analizy i wydruku | TAK |  |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku; | TAK |  |  |
|  | Export danych poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | TAK |  |  |
|  | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy specjalistyczny moduł akwizycji sygnału do rejestracji rzeczywistych 15 kanałów EKG | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) – max. 7,0 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 220 mm x 330 mm x 405 mm (+/- 20 %) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub czytnika kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny LAN | TAK |  |  |
|  | Wbudowana opcja WiFi Obsługa Interfejsów WLAN 802.11a/b/g/n | TAK |  |  |
|  | Protokoły uwierzytelniania połączenia WiFi: WEP/ WPA/ WPA2 | TAK |  |  |
|  | Metody uwierzytelniania: PSK / Enterprise / PEAP-MSCHAPV2 / PEAPGTC / EAP – TLS / TTLS-MSCHAPV2 / TTLS-GTC | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania adresacji IP ręcznej lub poprzez DHCP | TAK |  |  |
|  | Wbudowana obsługa LDAP | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria; | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  | 24 miesiące – 30 pkt 36 miesięcy – 35 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu) | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  |  |
|  | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania). | TAK |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 7 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej* |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 21 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
|  | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |  |
|  | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |  |
|  | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |  |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie producenta w tym zakresie.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym