Załącznik nr 9 do SWZ

ZP-381-38/2025

- ZESTAWIENIE

- WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - OPZ

- Formularz asortymentowo – ilościowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: mobilna głowica USG z wyświetlaczem: 2 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta:  ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..………………………...

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji – sprzęt fabrycznie nowy z 2025 roku | TAK |  |  |
|  | Głowica współpracująca z urządzeniami mobilnymi typu smartfon, tablet | TAK |  |  |
|  | Głowica nowej generacji, cyfrowo przetwarzająca wiązkę ultrasonograficzną bez zastosowania kryształków piezoelektrycznych | TAK |  |  |
|  | Jedna głowica emulująca obrazowanie liniowe, convex i sektor | TAK |  |  |
|  | Wymiary max 160x60x40mm | TAK |  |  |
|  | Waga max 300 gramów | TAK |  |  |
|  | Złącze Lightning oraz Złącze USB-C pozwalające na pracę z systemem iOS lub Android | TAK |  |  |
|  | Akumulator o pojemności min. 2220mAh, pozwalający na min. 2 godziny ciągłego skanowania. | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy min.: - M-mode, - B-mode, - Color Doppler, - Power Doppler - PWD | TAK |  |  |
|  | Głębokość skanowania min. 1-30cm | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 1-12 MHz | TAK |  |  |
|  | Pomiary i adnotacje: - pomiary liniowe - pomiar elipsy - etykiety tekstowe (możliwość tworzenia własnych lub wyboru spośród gotowych etykiet) | TAK |  |  |
|  | Automatyczny licznik linii B | TAK |  |  |
|  | Automatyczne obliczanie objętości pęcherza | TAK |  |  |
|  | Narzędzie do oznaczania linii środkowej | TAK |  |  |
|  | Obliczenia OB | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wzmocnienia igły biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego obrazowania naczyń w trybie in-plane oraz out-of-plane dla wybranych procedur (np. dostęp do żyły centralnej/obwodowej, dostęp tętniczy, blokady nerwów, zastrzyki do układu mięśniowo-szkieletowego) | TAK |  |  |
|  | Sterowanie - Gain - TGC (bliskie, średnie, dalekie) - Głębokość | TAK |  |  |
|  | Aplikacje: - Brzuszny - Brzuch głęboki - Aorta i pęcherzyk żółciowy - Pęcherz moczowy - Sercowy - Koherencja serca - Głęboki sercowy - FAST - Płuca - Tkanka płucna - MSK - MSK tkanka miękka - Nerwy - OB 1/GYN - OB 2/3 - Okulistyczny - Pediatryczny brzuch - Pediatryczny kardiologiczny - Pediatryczny płucny - Mały narząd - Naczyniowy: Dostęp - Naczyniowy: Tętnica szyjna - Naczyniowy: Żyła głęboka - Naczyniowy: Powierzchniowy | TAK |  |  |
|  | Przetwarzanie danych w chmurze | TAK |  |  |
|  | Wbudowany skaner pęcherza pozwalający określić automatycznie objętość i obrazujący pęcherz w 3D | TAK |  |  |
|  | Wodoodporność IPX7 (całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość co najmniej 1 metra na okres do 30 minut z gwarancją działania). | TAK |  |  |
|  | Pyłoszczelność IP6X | TAK |  |  |
|  | Drop test: Test upadku z wysokości 4 stóp; zgodność co najmniej z normą MIL-STD-810G. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - Torba/walizka - Ładowarka | TAK |  |  |
|  | Tablet kompatybilny z głowicą | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej - dostarczona przy dostawie. | TAK, dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy liczony od dnia oddania aparatu do eksploatacji | TAK/Podać |  | 24 miesiące – 30 pkt 36 miesięcy – 35 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu) | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  |  |
|  | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający ma prawo do wezwania na dodatkowe jedno szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania). | TAK |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 7 lat od momentu złożenia oferty | TAK |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii. Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego - 7 dni roboczych lub 14 dni kalendarzowych w przypadku konieczności sprowadzenia części. | TAK |  |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | 3 |  |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej* |  |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej jak 21 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
|  | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |  |
|  | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |  |
|  | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |  |

      - Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

*W przypadku braku konieczności przeprowadzenia przeglądów okresowych Wykonawca zaznacza w tabelce nie dotyczy i do oferty załącza oświadczenie producenta w tym zakresie.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym