Załącznik nr 1a do SWZ

ID.272.99.2025

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne

I.  Myjnia 2 komorowa przeznaczona do mycia i dezynfekcji gastroskopów i kolonoskopów – 1 szt.

Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż z 2025 r. |  |  |
| 2 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów i kolonoskopów. |  |  |
| 3 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu wyposażona w dwie oddzielne komory działające niezależnie. |  |  |
| 4 | Wyświetlacz informujący o stanie myjni (panel dotykowy) |  |  |
| 5 | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni |  |  |
| 6 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |  |  |
| 7 | Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego |  |  |
| 8 | Czas procesu dekontaminacji max 30 minut |  |  |
| 9 | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem |  |  |
| 10 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez system sterylnych filtrów |  |  |
| 11 | Zasilanie prądem jednofazowym |  |  |
| 12 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |  |  |
| 13 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 14 | Kontrola przepływu w kanałach endoskopu. |  |  |
| 15 | System mechanicznego kodowania kanistrów, uniemożliwiający przypadkową zamianę płynów. |  |  |
| 16 | Automatyczne wydmuchiwanie kanałów endoskopu między etapami oraz po procesie dekontaminacji endoskopu |  |  |
| 17 | Zintegrowana drukarka do raportów dekontaminacji. Oddzielna do każdej komory myjni. |  |  |
| 18 | Możliwość wprowadzenia do systemu myjni danych identyfikacyjnych procesowanych endoskopów oraz użytkowników |  |  |
| 19 | Ilość mytych endoskopów: min. 2 |  |  |
|  | Wymiary myjni: 750 x 690 x 1659 mm (± 5%) (szerokość, głębokość, wysokość), waga maks. 220 kg |  |  |
|  | Zewnętrzny softener do zmiękczania wody. |  |  |

II.  System do przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologicznej – 1 szt.

Producent urządzenia:…………………………

Typ/ model: …………………………………..; nr kat. ………….

Rok produkcji: ………….

| l.p | - Parametr / warunek wymagany | - Spełnia TAK/NIE | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż z 2025 r. |  |  |
| 2 | Przystosowana do przechowywania 12 szt. endoskopów |  |  |
| 3 | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez minimum 160 h |  |  |
| 4 | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu max 120 minut |  |  |
| 5 | Bezprzewodowe zaczytywanie endoskopów, kompatybilność z zaoferowanym oprogramowaniem |  |  |
| 6 | przewodowe zaczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu |  |  |
| 7 | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu |  |  |
| 8 | Wysyłanie raportu do zaoferowanego systemu archiwizacji |  |  |
| 9 | Kompaktowa nie większe niż wymiary: Szer./ Głęb./ Wys.: 1960 mm / 470 mm /2130 mm |  |  |
| 10 | 12 stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów |  |  |
| 11 | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej |  |  |
| 12 | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym