Postępowanie nr ZP – 6/2025																														Załącznik nr 2A

....................................................

Wykonawca

Analizator immunochemiczny

(Wykaz parametrów techniczno-użytkowych)

Pełna nazwa analizatora hematologicznego:  	 ………………………………………………………………………

Producent:	                       ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: 	                        ………………………………………………………………………

Dystrybutor / Oferent: 	                        ………………………………………………………………………

Rok produkcji: 	                        ………………………………………………………………………

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji rubryki numer 4 w poniższej tabeli.

| Lp. | Opis parametrów | Warunek graniczmy | Oferowane parametry potwierdzić (TAK) określić parametr zgodnie z żądaniem Zamawiającego (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Analizator immunochemiczny fabrycznie nowy, niepowystawowy. Rok produkcji: 2025 Nastołowy, automatyczny analizator immunochemiczny o wydajności 200 oznaczeń na godzinę Metoda chemiluminescencji CLIA z mikrodrobinową magnetyczną fazą stałą, znacznikiem luminescencji ABEI i starterami | Tak Tak Tak |  |
| Analizator musi spełniać poniższe wymogi: |  |  |  |
| 4. | Przedział próbkowy na co najmniej 70 probówek z ciągłym ładowaniem i wyładowywaniem | Tak |  |
| 5. | Chłodzony przedział odczynnikowy 10+/-3°C na 20 pozycji, z możliwością wymiany kaset w celu doładowania, bez przerwania badań | Tak |  |
| 6. | System pracy; PACJENT PO PACJENCIE lub CIĄGŁY i CITO | Tak |  |
| 7. | Możliwość zlecenia próbki CITO z każdej linii w przedziale próbkowym | Tak |  |
| 8. | Możliwość wykonania badań z różnego typu probówek pierwotnych: systemu otwartego, zamkniętego i pediatrycznych | Tak |  |
| 9. | Wszystkie informacje o odczynniku zapisane w kodzie RFID łącznie z wartościami krzywej kalibracyjnej producenta i wartościami kalibratorów oraz kontroli | Tak |  |
| 10. | Dwupunktowa rekalibracja | Tak |  |
| 11. | Materiały do oznaczeń: surowica, osocze, mocz | Tak |  |
| 12. | Stabilność odczynnika na pokładzie po pierwszym otwarciu min. 4 tyg. | Tak |  |
| 13. | Rekalibracja od minimum 1 tygodnia po zainstalowaniu zestawu odczynnika w aparacie | Tak |  |
| 14. | Kasety odczynnikowe na 50 lub 100 oznaczeń | Tak |  |
| 15. | Kasety odczynnikowe zawierające jednocześnie kalibratory na 2 poziomach | Tak |  |
| 16. | Kontrole wewnętrzne zawarte w opakowaniach odczynnika podstawowego | Tak |  |
| 17. | Mieszanie na pokładzie bezdotykowe typu vorex po dodaniu próbki i odczynnika | Tak |  |
| 18. | Czterofazowa magnetyczna separacja w stacji płukania z mieszaniem bezdotykowym typu vorex | Tak |  |
| 19. | Programy płukania dopasowane do procedury badanego analitu | Tak |  |
| 20. | Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzania | Tak |  |
| 21. | Odczytywane kody kreskowe | Tak |  |
| 22. | Minimum 80 pozycji na kuwety reakcyjne w bloku reakcyjnym z inkubacją w 37°C | Tak |  |
| 23. | Aparat nie wymagający jednorazowych końcówek dozujących | Tak |  |
| 24. | Możliwość doładowania kuwet jednorazowych bez zatrzymywania pracy analizatora, bez funkcji pauzy | Tak |  |
| 25. | System dozowania z detekcją poziomu płynu, wykrywaniem skrzepu, zabezpieczeniem przed interferencją wynikającą ze spienienia, detekcja kolizji | Tak |  |
| 26. | Współczynnik kolizji poniżej 1 ppm | Tak |  |
| 27. | Pomiar chemiluminescencji w warunkach stabilizowanej temperatury w komorze pomiarowej | Tak |  |
| 28. | Buforowany płyn myjący dostarczany w koncentracie. Odrębny płyn do comiesięcznej dekontaminacji | Tak |  |
| 29. | Dostępna opcja automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu granicy liniowości | Tak |  |
| 30. | Definiowanie testów refleks i re-run oraz paneli badań | Tak |  |
| 31. | Zewnętrzne monitorowanie poziomu materiałów zużywalnych bez konieczności odczytu w oprogramowaniu analizatora | Tak |  |
| 32. | System monitorowania poziomu odczynników | Tak |  |
| 33. | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz graficznym przedstawieniem wyników kontroli (wykresy Levey – Jenningsa) | Tak |  |
| 34. | Prowadzenie w pliku Excel monitorowania zużycia odczynników, kalibratorów i kontroli oraz liczby wykonywanych badań i powtarzanych oznaczeń | Tak |  |
| 35. | System ostrzegania użytkownika o błedach | Tak |  |
| 36. | Dwukierunkowa transmisja danych, współpraca z LIS | Tak |  |
| 37. | Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 38. | Opcja zapisywania wyników do pliku Excel | Tak |  |
| 39. | Minimum 350 kuwet jednorazowych na pokładzie | Tak |  |
| 40. | Aparat powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 41. | Aparat musi mieć możliwość (być zdolnym) do podłączenia do systemu laboratoryjnego Phoenix firmy WKM Andrzej Kościarz nr tel. 728 266 542, który jest zainstalowany w tutejszym Zakładzie (koszt podłączenia ze strony firmy WKM Andrzej Kościarz ponosi Zamawiający). Po konfiguracji aparatu z systemem laboratoryjnym - wykonanie testów przesyłu informacji | Tak |  |

| L.p. | Nazwa | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru - Gwarancja na urządzenie/ analizator min 24 m-cy | TAK, podać jedną z wartości: - 24 miesiące Lub dłuższy czas (w miesiącach) | Podać: …………………………. |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz dane teleadresowe). | Podać. | Podać: ………………………… |
| 3. | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne - przeglądy serwisowe wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów, zgodnie z wymaganiami producenta, - wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania | TAK |  |
| 4. | Termin przystąpienia do naprawy: do 48 godzin od zgłoszenia awarii (dot. dni roboczych). | TAK |  |
| 5. | Czas naprawy bez wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych do 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, bez dni ustawo wolnych od pracy | TAK |  |
| 6. | Naprawa i wymiana części na nowe z wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania |  |  |
| 7. | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy: tzn.: po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 9. | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 10. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
| 11. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min.: 5 lat. | Tak, podać | Podać: ……………………………. |

………………,  dnia ………………….

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub

podpis osobisty osoby upoważnionej/