........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr …………

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup defibrylatorów na potrzeby

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Defibrylatory – 8 szt. Aparaty fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025r., nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, przenośne z wbudowanym uchwytem transportowym w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 4 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70cm | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 5 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt na ramę łóżka | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 7 | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 10 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 11 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 14 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 15 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 17 | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 21 | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 22 | Ekran dotykowy | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 23 | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 24 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 25 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 26 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 27 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 28 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 29 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 32 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 33 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 34 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 35 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 36 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 37 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 38 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 39 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 40 | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 41 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 42 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 43 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 44 | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 45 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 46 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 47 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 48 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| EKG |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 50 | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 51 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 52 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 53 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 54 | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 55 | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 56 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 57 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 58 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 60 | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 61 | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 62 | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 64 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 65 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 66 | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| SPO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 68 | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz./min z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 69 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 70 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| NIBP |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 72 | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 73 | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 74 | Zakres pomiaru od 10-290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 75 | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 do 480 min. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| EtCO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pomiar CO2 w zakresie od min. 0-150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 77 | Zakres pomiaru awRR od min. 0-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniami) | TAK |  |  |  |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument na dystrybucję i serwis urządzeń) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów przez minimum 10 lat od dostawy aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji na rynku przez 24 miesiące od daty odbioru, podczas każdego wykonywanego przeglądu. |  |  |  |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  oferent jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”.

Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w terminie do 23 grudnia 2025r.

Część III:       OFERTA  CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator | 8 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz  warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i  graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe  przedsiębiorstwo,

☐ średnie  przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,

☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej