### Załącznik nr 4 do SWZ OR.272.4.2025

Opis przedmiotu zamówienia

HOLTERY CIŚNIENIOWE Z BAZĄ I OPROGRAMOWANIEM - 2 ZESTAWY

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
| 2. | Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych – USB-C. Wczytywanie danych do systemu za pomocą kabla USB-C, nawet bez baterii/akumulatorów w urządzeniu. | Tak |  |
| 3. | Waga holtera poniżej 170g | Tak |  |
| 4. | Wymiary – 107 mm x 62 mm x 27mm, ±2 mm | Tak |  |
| 5. | Odporność min. IP22 | Tak |  |
| 6. | Urządzenie zasilane bateriami AA lub akumulatorami Ni-MH | Tak |  |
| 7. | Urządzenie do rejestracji 24h pomiaru ciśnienia krwi z konfigurowalnymi interwałami pomiarowymi – min. 5/10/15/20/30/45/60/90/120 minut | Tak |  |
| 8. | W czasie pomiaru hałas na poziomie poniżej 45dB – nie przeszkadza pacjentowi w wykonywaniu codziennych czynności | Tak |  |
| 9. | Kolorowy ekran OLED wbudowany w holter i wyświetlający w czasie rzeczywistym wynik pomiaru (dostępna funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiaru) | Tak |  |
| 10. | Sterowanie funkcjami urządzenia za pomocą fizycznych przycisków umieszczonych na górnej ścianie urządzenia | Tak |  |
| 11. | Funkcja zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia pomiarów po 5 min od zaprogramowania holtera ABP. Bez konieczności wykonywania pierwszego pomiaru ręcznie. | Tak |  |
| 12. | Wbudowana, nieulotna pamięć – min. 300 zapisów. Zapisy zachowane w urządzeniu nawet przy wyjętych bateriach | Tak |  |
| 13. | Możliwość wyposażenia urządzenia w moduł bezprzewodowej transmisji zapisów do komputera | Tak |  |
| 14. | Automatyczne nadpisywanie sczytanych danych poprzedniego pacjenta. Brak konieczności manualnego formatowania pamięci po każdym pacjencie | Tak |  |
| 15. | Urządzenie wyposażone w znacznik zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 16. | Możliwość rozpoczęcia rejestracji ciśnienia bez konieczności uprzedniego podłączenia do komputera | Tak |  |
| 17. | Dostępne mankiety w rozmiarach co najmniej – 27-35cm; 34-43cm; 20,5-28cm; 16-21,5cm | Tak |  |
| 18. | Urządzenie z możliwością wyposażenia w moduł bluetooth (opcja) | Tak |  |
| 19. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | Tak |  |
| 20. | Pomiar co najmniej SBP, DBP, PR, MAP, PP, AASI | Tak |  |
| 21. | Automatyczne wyzwolenie kolejnego pomiaru w przypadku nieudanego pomiaru z cyklu | Tak |  |
| 22. | Oprogramowanie do analizy wyposażone w histogramy SBP, DBP i PR | Tak |  |
| 23. | Liczbowa i graficzna (w formie kołowym) prezentacja statystyk dziennych i nocnych z pomiaru ciśnienia krwi | Tak |  |
| 24. | Oprogramowanie do analizy zapisu wyposażone we wbudowane słowniki oraz przewodniki interpretacji i walidowane przez min. ESH. | Tak |  |
| 25. | W pełni konfigurowalny raport – prosty wybór danych, które mają znaleźć się w raporcie z badania pacjenta | Tak |  |
| 26. | Funkcja porównania różnych badań tego samego pacjenta | Tak |  |
| 27. | Rejestrator przygotowany do podłączenia do systemu analizy, który obsługuje co najmniej holtery RR, holtery EKG, holtery EKG i RR w jednym urządzeniu (2w1), próby wysiłkowe i aparaty EKG tego samego producenta i jest wyposażony w funkcję archiwizacji, automatycznego porównania badań tego samego pacjenta, analizy badania EKG z kardiomonitorów wyposażonych w obsługę pomiaru ciśnienia z czujników SpO2 i EKG oraz możliwość integracji z systemami zewnętrznymi za pomocą co najmniej DICOM i HL7. | Tak |  |
| 28. | Na wyposażeniu każdego holtera ABP: - kabel USB-C do podłączenia do komputera (1szt.) - torba do przenoszenia urządzenia (1szt.) - baterie AA (2szt.) - kabel NIBP (1szt.) - mankiet (1szt.) - oprogramowanie w języku polskim do analizy zapisu (1szt.) | Tak |  |
| 29. | KOMPUTER PC AiO | Tak |  |
| 30. | Monitor FHD min. 21’’ z systemem operacyjnym Windows 11 i wbudowanym w tej samej obudowie procesorem i7 oraz 16GB RAMu i dyskiem 512GB SSD | Tak |  |
| 31. | Drukarka sieciowa | Tak |  |

APARATY EKG – 11 SZT.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
| 2. | 12-kanałowy elektrokardiograf z opcjonalną realizacją zleceń w standardzie DICOM z obsługą worklist poprzez współpracę z systemami ogólnoszpitalnymi. | Tak |  |
| 3. | Tryb wydruku 1, 3, 6, 9 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |
| 4. | Rodzaje badań ręczne, auto, LONG do 30 min | Tak |  |
| 5. | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 8'' w technologii TFT LCD o rozdzielczości 1280x800 pikseli | Tak |  |
| 6. | Ekran wykonany w technologii obsługującej gesty – m.in. uszczypnięcie powodujące oddalenie bądź zbliżenie krzywej EKG. | Tak |  |
| 7. | Pasmo przenoszenia - min. 0,01 Hz do 500 Hz | Tak |  |
| 8. | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB | Tak |  |
| 9. | Częstotliwość próbkowania 64 000 Hz na kanał. | Tak |  |
| 10. | Wykrywanie stymulatora. Częstotliwość próbkowania 80 000 Hz na kanał. | Tak |  |
| 11. | Filtr dolno-przepustowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz] | Tak |  |
| 12. | Szerokość papieru min. 210 mm, papier w formie składanki, ze znacznikiem bądź bez, dowolnego producenta. Wydruk jednego badania w trybie Auto w rozmiarze A4. | Tak |  |
| 13. | Pamięć min. 200 000 badań | Tak |  |
| 14. | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. Możliwość zamiany zapisów z błędnie podłączonych elektrod już po zapisaniu badania w pamięci urządzenia. Brak konieczności ponownego wykonywania badania EKG. Funkcja porównywania badań EKG dla tego samego pacjenta z automatyczną analizą porównania co najmniej dwóch badań. Superpozycja wszystkich QRS dla wszystkich odprowadzeń oraz dla każdego odprowadzenia osobno z możliwością ustawienia punktów P1, P2, Q, S, T1, T2. | Tak |  |
| 15. | Histogramy ST. Wykresy kołowe ST. Obliczenie m.in. QT i QTc (min. Bazett, Fridericia, Framinham, Hodges). | Tak |  |
| 16. | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci. Analiza w języku polskim. Możliwość uzupełnienia analizy o własny komentarz z poziomu interfejsu aparatu EKG. | Tak |  |
| 17. | Aparat przygotowany do podłączenia do systemu analizy, który obsługuje co najmniej holtery RR, holtery EKG, holtery EKG i RR w jednym urządzeniu (2w1), próby wysiłkowe i aparaty EKG tego samego producenta i jest wyposażony w funkcję archiwizacji, automatycznego porównania badań tego samego pacjenta, analizy badania EKG z kardiomonitorów wyposażonych w obsługę pomiaru ciśnienia z czujników SpO2 i EKG oraz możliwość integracji z systemami zewnętrznymi za pomocą co najmniej DICOM i HL7. | Tak |  |
| 18. | Urządzenie przystosowane do pracy z zasilania akumulatorowego przez min. 4 godziny ciągłej pracy w trybie auto z wydrukiem raportu co 2 min. | Tak |  |
| 19. | Aparat wyposażony w moduł LAN oraz WIFI. Możliwość rozbudowy aparatu o moduł LTE (4G) | Tak |  |
| 20. | Wbudowane złącze LAN, min 2 złącza USB, 1 złącze USB-C i 1 slot kart SD, slot kart SIM (opcja) | Tak |  |
| 21. | Aparat EKG mocowany do wózka w sposób zapewniający jego zdjęcie z wózka bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi. Wyposażony w min. 4 koła, każde z własną niezależną blokadą. Wózek umożlwiający zamocowanie uchwytu na kabel EKG z lewej lub prawej strony urządzenia, zależnie od wymagań użytkownika. Wózek wyposażony w koszyk na akcesoria oraz półkę na akcesoria na blacie, na który zamocowany jest aparat EKG. Wózek wyposażony w rączkę do łatwego manewrowania podczas transportu. | Tak |  |
| 22. | Dedykowany 10 elektrodowy kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi. Konstrukcja kabla utrudniająca „plątanie się” poszczególnych elektrod. Elektrody przedsercowe pogrupowane po 3 szt. | Tak |  |

PULSOKSYMETRY PRZENOŚNE- 7 szt.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
| 2. | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy wyposażony w technologię pomiaru Masimo - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji. | Tak |  |
| 3. | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | Tak |  |
| 4. | Prezentacja danych takich jak min. saturacja SpO2, częstość pulsu, indeks perfuzji w postaci cyfrowej oraz wykres krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 5. | Urządzenie wyposażone w akumulator typ litowo - jonowy, czas pracy na baterii - 24 h pełnego monitorowania | Tak |  |
| 6. | W zestawie: - czujnik wielokrotnego użytku typu klips na palec dla dorosłych - uniwersalny czujnik dla noworodków, dzieci i pacjentów dorosłych, waga pacjentów od >3kg. | Tak |  |

KARDIOMONITORY TRANSPORTOWE 5 SZT.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025 | Tak |  |
| 2. | Moduł transportowy zgodny ze standardami EN1789 (dotyczy użycia urządzenia w ambulansach) i EN13718 (dotyczy użycia urządzenia w helikopterach) | Tak |  |
| 3. | Chłodzenie konwekcyjne | Tak |  |
| 4. | Moduł wyposażony we wbudowaną, niedoczepianą rączkę do łatwego transportu urządzenia | Tak |  |
| 5. | Moduł transportowy z własnym wbudowanym wielodotykowym ekranem min. 5,5’’ i rozdzielczości 1280x720 pikseli. Wyposażony w czujnik światła do automatycznej zmiany jasności ekranu w zależności od otoczenia. | Tak |  |
| 6. | Waga modułu poniżej 1,5kg | Tak |  |
| 7. | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrz-szpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IP44), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. | Tak |  |
| 8. | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości min. 1,2 m | Tak |  |
| 9. | Dostępna dedykowana stacja dokująca do podłączenia dodatkowym modułów w transporcie. | Tak |  |
| 10. | Monitor wyposażony w obsługę sieci WIFI | Tak |  |
| 11. | Na wyposażeniu 1 monitora: - kabel EKG do monitorowania 3 odprowadzeń (1szt.) - wielorazowy czujnik na palec, wykonany z silikonu lub typu klips wyposażony w harmonijkowe, zintegrowane osłony chroniące przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (1szt.) - przewód ciśnieniowy (1szt.) oraz mankiety ciśnieniowe w różnych rozmiarach (2szt.) - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej (1szt.) - kabel interfejsowy do przetworników IBP (1szt.) | Tak |  |
| 12. | Pomiar EKG wbudowany w moduł transportowy z własnym ekranem | Tak |  |
| 13. | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,8,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | Tak |  |
| 14. | Wysoka dokładność odwzorowania zapisu EKG oraz eliminacja zakłóceń dzięki próbkowaniu sygnału EKG na poziomie min. 500Hz oraz CMRR min. 135dB. | Tak |  |
| 15. | Moduł EKG wyposażony w przetwornik A/D min. 24 bity, zapewniający stabilniejszy zapis krzywej EKG oraz dokładniejsze jej odwzorowanie. | Tak |  |
| 16. | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |
| 17. | Histogramy ST dla każdego kanału | Tak |  |
| 18. | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie min. od – 1,5 do +1,5 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,8,12) kanałów jednocześnie. | Tak |  |
| 19. | Analiza QT. Analiza QTc co najmniej według 4 definicji w tym definicji według Bazett’a | Tak |  |
| 20. | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm w co najmniej czterech odprowadzeniach jednocześnie. | Tak |  |
| 21. | Pomiar HRV. | Tak |  |
| 22. | Analiza arytmii – min. 33 kategorie; pamięć co najmniej 200 zdarzeń arytmii (pamięć niezależna od pamięci alarmów) | Tak |  |
| 23. | Funkcja monitorowania 8 odprowadzeń EKG z kabla 6-elektrodowego (4 elektrody kończynowe i dowolne dwie przedsercowe). | Tak |  |
| 24. | Funkcja automatycznej programowej zmiany głównego monitorowanego i analizowanego odprowadzenia, na najlepsze dostępne, w przypadku słabej jakości sygnału lub braku kontaktu elektrod z pacjentem na aktualnym odprowadzeniu | Tak |  |
| 25. | Pomiar respiracji w zakresie min. 5 – 200 rpm | Tak |  |
| 26. | Dostępna statystyka monitorowania dla co najmniej: - minimalne, maksymalne i średnie HR za dnia i w nocy - średnie i maksymalne QT/QTc - minimalne i maksymalne ST niezależnie dla każdego monitorowanego odprowadzenia - kołowy wykres i podsumowanie występujących arytmii w ciągu dnia i nocy co najmniej w podziale na poziomy ważności – niski, średni, wysoki | Tak |  |
| 27. | Wydruk statystyki monitorowania opisanej w punkcie powyżej za pomocą jednego przycisku w kardiomonitorze. Wydruk na dowolnej drukarce podłączonej do kardiomonitora bezpośrednio lub przy wykorzystaniu sieci LAN i WIFI. | Tak |  |
| 28. | Pomiar saturacji w module transportowym z własnym ekranem | Tak |  |
| 29. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 70-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. | Tak |  |
| 30 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | Tak |  |
| 31. | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Alarm desaturacji. | Tak |  |
| 32. | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm | Tak |  |
| 33. | Dostępny algorytm CCHD – przesiewowego badania noworodków | Tak |  |
| 34. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego w module transportowym z własnym ekranem | Tak |  |
| 35. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar w czasie 15 sekund. | Tak |  |
| 36. | Pomiar ręczny, automatyczny (możliwość definicji własnego odstępu między kolejnymi pomiarami ciśnienia), sekwencyjny oraz ciągły (min. 5 minuty). Funkcja stazy. | Tak |  |
| 37. | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min | Tak |  |
| 38. | Możliwość definicja własnego, dowolnego (np. co 45 min) interwału pomiarowego w zakresie od 1 do 480 min w trybie automatycznego pomiaru. | Tak |  |
| 39. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | Tak |  |
| 40. | Funkcja konfiguracji prezentowanych granic alarmowych NIBP na głównym ekranie – min. dwa warianty: - dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego - tylko dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |
| 41. | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-290 mmHg | Tak |  |
| 42. | Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud/min | Tak |  |
| 43. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 | Tak |  |
| 44. | Urządzenie wyposażone w algorytm ciągłego pomiaru NIBP bez potrzeby użycia mankietu – oparty o czujniki SpO2 i EKG. Ciągła prezentacja zmian ciśnienia nieinwazyjnego w czasie. | Tak |  |
| 45. | Pomiar i prezentacja BPVI – indeksu zmiany ciśnienia krwi w czasie na ekranie głównym. | Tak |  |
| 46. | Dostępna statystyka monitorowania dla co najmniej: - wykres zmiana ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego w czasie z podziałem na okresy dnia i nocy - słupkowy wykres i podsumowanie występujących alarmów ciśnienia w podziale na poziomy ważności – niski, średni, wysoki. Niezależnie dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak |  |
| 47. | Wydruk statystyki monitorowania opisanej w punkcie powyżej za pomocą jednego przycisku w kardiomonitorze. Wydruk na dowolnej drukarce podłączonej do kardiomonitora bezpośrednio lub przy wykorzystaniu sieci LAN i WIFI. | Tak |  |
| 48. | Pomiar temperatury w module transportowym z własnym ekranem | Tak |  |
| 49. | Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru min. 23 - 50 [°C] | Tak |  |
| 50. | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | Tak |  |
| 51. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur. Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur | Tak |  |
| 52. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego w module transportowym z własnym ekranem | Tak |  |
| 53. | Dwa kanały pomiarowe. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie min. -50 do +360 mmHg w minimum dwóch kanałach tętnicze i OCŻ. | Tak |  |
| 54. | Możliwość jednoczesnego monitorowania do 8 kanałów w tym możliwość monitorowania co najmniej CVP | Tak |  |
| 55. | Obsługa PAWP/PPV | Tak |  |
| 56. | Inne | Tak |  |
| 57. | Rejestracja zdarzeń alarmowych – min. 1000 zestawów zdarzeń | Tak |  |
| 58. | Wyłączanie alarmowania dla poszczególnych mierzonych parametrów osobno | Tak |  |
| 59. | Szybkie ustawienia granic alarmowych na jednym ekranie | Tak |  |
| 60. | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | Tak |  |
| 61. | Funkcja zapobiegająca fałszywym alarmom EKG i SpO2. Wywołanie alarmu związanego z EKG (w tym arytmii) czy SpO2 oparte o jednoczesną i zależną od siebie, analizę obu parametrów. | Tak |  |
| 62. | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający na eliminację niepotrzebnych alarmów. Konfigurowalny przez użytkownika czas intubacji min. 3 i 5 min. | Tak |  |
| 63. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 240 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 1min. w całym zakresie | Tak |  |
| 64. | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe) | Tak |  |
| 65. | Dostępne skale ocen – min. Glasgow, MEWS, NEWS, SOFA i qSOFA. | Tak |  |
| 66. | Dedykowany przycisk (z możliwością ukrycia) na wirtualnym pasku przycisków ekranu głównego do wyzwolenia obliczenia skali oceny Glasgow | Tak |  |
| 67. | Programowe zablokowanie ekranu dotykowego (bez wyłączania monitora) np. w celu jego wyczyszczenia | Tak |  |
| 68. | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
| 69. | Tryb nocny (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu, brak sygnału przycisków) włączany i wyłączany jednym przyciskiem | Tak |  |
| 70. | Monitor wyposażony w funkcję zabezpieczenia komunikacji np. z centralą, za pomocą certyfikatów CA. Możliwość importu własnych certyfikatów danej jednostki medycznej. | Tak |  |
| 71. | Monitor przygotowany do podłączenia do centrali pielęgniarskiej, która obsługuje również monitory modułowe z pomiarem rSO2 w 6 kanałach, triage oraz telemetrię tego samego producenta i jest wyposażona w funkcję eksportu pełnego zapisu EKG z monitorów do systemu holterowskiego tego samego producenta, w celu kompleksowej analizy holterowskiej. | Tak |  |