### Załącznik nr 5 SWZ.OR.272.4.2025

Opis przedmiotu zamówienia

ŁÓŻKA INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO – 15 SZT.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: 2025 | Tak, podać |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |
| 3. | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | Tak, podać |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak, podać |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000mm (wymiar leża 870x2000) | Tak, Podać |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak, podać |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 | Tak, podać |  |
| 8. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy zawieraniu umowy z Zamawiającym. | Tak, podać |  |
| 9. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak, podać |  |
| 10. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak, Podać |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) | Tak, |  |
| 12. | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami | Tak |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | Tak |  |
| 14. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 10 cm. | Tak, podać |  |
| 15. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | Tak |  |
| 16. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu. | Tak |  |
| 17. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 22 cm | Tak, |  |
| 18. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Możliwość użycia wypełnienia szczytu jako np. deskę reanimacyjną. | Tak, podać |  |
| 19. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. | Tak, podać |  |
| 20. | Możliwość włączenia funkcji regulacji opuszczania/ podnoszenia oparcia pleców z zatrzymaniem przy osiągnięciu kąta nachylenia około 30 stopni. | Tak |  |
| 21. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | Tak, podać |  |
| 22. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. | Tak |  |
| 23. | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca w min. dwóch segmentach leża | Tak |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg | Tak, podać |  |
| 25. | Elementy wyposażenia łóżek: - Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne – do każdego łóżka - Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej oraz warstwy górnej, wykonanej z elastycznej pianki wiskoelastycznej. Pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC.Pokrowiec materaca odporny na przemakanie, zanieczyszczenia, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie. Wysokość materaca min 160 mm. - Karty katalogowe/oryginalne materiały producenta wraz z tłumaczeniem z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego w OPZ. - W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. - Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | Tak, podać |  |
| 26. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy, z produkcji seryjnej niemodyfikowany pod kątem niniejszej dostawy. | Tak |  |
| 27. | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
| 28. | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. | Tak |  |
| 29. | Komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | Tak |  |
| 30. | Materac zbudowany z 16 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Wysokość każdej pojedynczej komory 13cm (±1cm). Komory materaca pojedynczo wymienne. | Tak |  |
| 31. | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. | Tak |  |
| 32. | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac (nie w pompie). | Tak |  |
| 33. | Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | Tak |  |
| 34. | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 13cm ± 1cm. | Tak |  |
| 35. | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | Tak |  |
| 36. | Pompa materaca wyposażona w pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta. | Tak |  |
| 37. | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 38. | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza alarmy niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy oznaczone każdy oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu. | Tak |  |
| 39. | Materac kładziony na spodni materac gąbkowy. | Tak |  |
| 40. | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | Tak |  |
| 41. | Limit wagi pacjenta 200kg | Tak |  |
| 42. | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.- tryb transportowy | Tak |  |
| 43. | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | Tak |  |
| 44. | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | Tak |  |
| 45. | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |