### Załącznik nr 6 do SWZ OR.272.4.2025

Opis przedmiotu zamówienia

DEFIBRYLATOR -  3 SZT.

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/ Model | Podać |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |

| Lp. | CECHY | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: 2025 | TAK, podać |  |
| 2. | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 3. | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 4. | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | TAK |  |
| 6. | Defibrylator spełnia normę odporności na wibracje w transporcie helikopterem MIL-STD-810F 514.5 Kategoria 9 lub równoważną | TAK |  |
| 7. | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK |  |
| 8. | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK |  |
| 9. | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK |  |
| 10. | Ekran | – |  |
| 11. | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". | TAK |  |
| 12. | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 4 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | TAK |  |
| 14. | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK |  |
| 15. | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2. | TAK |  |
| 16. | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | TAK |  |
| 17. | Zasilanie | – |  |
| 18. | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |
| 19. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
| 20. | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | TAK |  |
| 21. | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. | TAK |  |
| 22. | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK |  |
| 23. | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). | TAK |  |
| 24. | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. | TAK |  |
| 25. | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny. | TAK |  |
| 26. | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| 27. | Defibrylacja | – |  |
| 28. | Defibrylacja dwufazowa. | TAK |  |
| 29. | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | TAK |  |
| 30. | Defibrylacja ręczna. | TAK |  |
| 31. | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | TAK |  |
| 32. | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | TAK |  |
| 33. | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 265 J. | TAK |  |
| 34. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | TAK |  |
| 35. | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | TAK |  |
| 36. | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | TAK |  |
| 37. | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). | TAK |  |
| 38. | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | TAK |  |
| 39. | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | TAK |  |
| 40. | Stymulacja przezskórna | – |  |
| 41. | Tryb stymulacji stałej. | TAK |  |
| 42. | Tryb stymulacji "na żądanie". | TAK |  |
| 43. | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |
| 44. | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK |  |
| 45. | Monitorowanie parametrów życiowych | – |  |
| 46. | Monitorowanie EKG: Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III. Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 | TAK |  |
| 47. | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK |  |
| 48. | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko | TAK |  |
| 49. | Funkcja umożliwiająca pomiar EKG przy jednoczesnym wykonywaniu nieinwazyjnej stymulacji. | TAK |  |
| 50. | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. | TAK |  |
| 51. | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. | TAK |  |
| 52. | Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud./min. | TAK |  |
| 53. | Alarmy | – |  |
| 54. | Alarm VPC. | TAK |  |
| 55. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
| 56. | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | TAK |  |
| 57. | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK |  |
| 58. | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK |  |
| 59. | Drukowanie | – |  |
| 60. | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
| 61. | Wydruki na żądanie. | TAK |  |
| 62. | Wydruki automatyczne. | TAK |  |
| 63. | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 1500 sekund raportów z defibrylacji. | TAK |  |
| 64. | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | TAK PODAĆ |  |
| 65. | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | TAK |  |
| 66. | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora minimum nazw minimum 4 leków. | TAK |  |
| 67. | Inne | – |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | TAK |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
| 70. | Rozbudowa o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | TAK |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. | TAK |  |
| 73. | Wyposażenie | – |  |
| 74. | Wyposażenie każdego defibrylatora: - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych/dzieci x 3 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. - papier do rejestratora x 11szt - podstawa jezdna x 1szt | TAK |  |