Numer postępowania:

SR/XV-270-37-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARAT RTG Z RAMIENIEM C

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 sztuka |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2024. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Oznakowanie CE i certyfikat CE | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| - APARAT Z RAMIENIEM C MOBILNY |  |  |  |  |
| 1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Odległość SID >103 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 160° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Blokada kół | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów . | Tak–opisać |  | Bez punktacji |
| 19. | Monitor dotykowy 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów. | Tak–opisać |  | Bez punktacji |
| 20. | Sygnalizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Szerokość wózka z ramieniem C max 85cm | Tak |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR |  |  |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typu monoblok, nie dopuszcza się technologii splitblock | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Tryby fluoroskopii | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej min. 1,5 do 240mA | Tak – podać |  | 1 gniazdo USB – 0 pkt >1 gniazdo USB – 10 pkt |
| 8. | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |  |
| 1. | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna, kolimator działający dynamicznie, domykanie za pomocą przesuwania palcem po ekranie dotykowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Kolimator typu Irys | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Pojemność cieplna anody > 350kHU | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU | Tak – podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt. |
| 10. | Prędkość chłodzenia anody >80kHU/min | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Prędkość chłodzenia kołpaka >100kHU/min | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | System automatycznie redukujący częstotliwość pulsów/s w przypadku przegrzania się aparatu oraz powrotu do początkowej częstotliwości w przypadku osiągnięcia optymalnej temperatury | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 13. | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 14. | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  | Bez punktacji |
| - PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR – FD) |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary pola obrazowania min. 300mm x 300mm | Tak – podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt. reszta proporcjonalnie |
| 2. | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli | Tak – podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru – 20 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru – 0 pkt. reszta proporcjonalnie |
| 6. | Trzy pola detektora obrazu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| - SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |  |
| 1. | Ilość obrazów w pamięci 100 000 obrazów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak–opisać |  | Bez punktacji |
| 5. | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Obraz lustrzany | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Regulacja kontrastu | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | System nanoszenia opisów | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Dodatkowy dedykowany program anatomiczny do procedur z zakresu endoskopii | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, |  |  |  |
| - WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |  |
| 1. | Ilość monitorów 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Monitory LCD przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Contrast Ratio min. 950:1 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysięgnik na monitor umożliwiający regulację wysokości w pionie | Tak |  | Wysięgnik umożliwiający regulację odległości monitorów od podstawy wózka monitorowego o minimum 70cm oraz regulację położenia monitorów wokół osi pionowej wózka - 20 pkt Brak regulacji - 0 pkt. |
| 8. | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | drukarka na papier termoczuły wbudowana w podstawę wózka monitorowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dwa wyjścia SDI lub DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Programowalny, bezprzewodowy manipulator nożny, min. 3 przyciskowy, niewymagający ładowania, z osłoną metalową | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość ustawienia i zmiany początkowego presetu aparatu, który będzie uruchamiany jako pierwszy z każdym uruchomieniem aparatu (możliwość zmiany w ramach presetu min. program anatomiczny, rodzaj skopi, ustawienia odbicia lustrzanego) | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Protokół wykonania testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Pakiet endoskopowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Menu obsługi ramienia C w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| - WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej i elektronicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Oryginalna instrukcja obsługi w j. angielskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Gwarancja 24 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Paszport techniczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  | Bez punktacji |
| - WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Fartuchy z kryzą 10 szt. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Stojak na fartuchy | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  |  |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. |  | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Aparat RTG z ramieniem C

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |