Numer postępowania:

SR/XV-270-38-AG/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DZIECI I DOROSŁYCH– 2 szt. |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 5. | Aparat jezdny | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Transformator separacyjny | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Prezentacja ciśnień gazów zasilających z sieci centralnej i butli rezerwowych na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Elektroniczny mieszalnik gazów | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum trzy szuflady na akcesoria w tym jedną zamykaną na kluczyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Światło typu LED z płynną regulacją | Tak |  | Bez punktacji |
| UŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |
| 24. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Wyświetlanie wartości minimalnego przepływu O2 potrzebnego do utrzymania zdefiniowanego przez użytkownika stężenia wdechowego tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu(np. w Euro, dolar) – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak |  | Bez punktacji |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |  |
| 37. | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Tryby z gwarantowaną objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Tryb wentylacji CPAP+PSV | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Tryb wentylacji ręczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający co najmniej wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Automatyczny jednoetapowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna – z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu i wyświetlaniem wartości podatności płuc przy każdym etapie procedury Możliwość przekonfiguracji min. 4 procedur | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| SYSTEM ALARMÓW |  |  |  |  |
| 58. | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Alarm Apnea. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  | Bez punktacji |
| POMIARY I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
| 64. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Pomiar objętości minutowej (MV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Pomiar częstości oddechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Pomiar ciśnienia Plateau. | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | ### Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | Prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość -przepływ / objętość -ciśnienie/przepływ | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Prezentacja podatności układu oddechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Możliwość zapisania min. 6 pętli spirometrycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Wyświetlanie aktualnie kreślonej pętli spirometrycznej w nałożeniu na zapisaną pętlę wzorcową | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy, masy należnej lub wzrostu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Możliwość zamocowania parowników | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| SSAK |  |  |  |  |
| 95. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Tak |  | Bez punktacji |
| SYSTEM TESTOWANIA APARATU |  |  |  |  |
| 97. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Autotest szczelności włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Możliwość rozbudowy o aplikację analityczną umożliwiającą retrospektywną analizę danych. Dane są automatycznie przechwytywane (co 5 sekund) z aparatu do znieczulenia i/lub monitora i przechowywane na chronionej platformie analitycznej opartej na chmurze. Dane w postaci pulpitu nawigacyjnego. Możliwość podglądu danych ze wszystkich sal operacyjnych lub pojedynczych sal. Widok danych z 1-dnia lub miesiąca | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Menu w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Urządzenie wyposażone w system zwiększający cyberbezpieczeństwo, zabezpieczone systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich. | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Roczny dostęp do interaktywnego symulatora aparatu do znieczulenia na dedykowanej platformie szkoleniowej online dla personelu medycznego szpitala | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego modułami gazowymi Carescape | Tak |  | Bez punktacji |
| KARDIOMONITOR |  |  |  |  |
| 106. | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny wyposażony w niewielkich rozmiarów moduł transportowy z ekranem | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń oraz dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów pomiarowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 110. | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  | Bez punktacji |
| 111. | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  | Bez punktacji |
| 112. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 113. | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  | Bez punktacji |
| 114. | Monitor wyposażony w konfigurowalny tryb nocny: uruchamiany automatycznie w wybranych przez użytkownika godzinach. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 115. | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 116. | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 117. | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | Tak |  | Bez punktacji |
| 119. | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 120. | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) | Tak |  | Bez punktacji |
| 121. | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrednio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 122. | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 123. | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 124. | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 125. | Możliwość drukowania krzywych, trendów graficznych i numerycznych na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej - bez konieczności pośredniczenia centrali monitorującej | Tak |  | Bez punktacji |
| 126. | Do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 127. | Monitor stacjonarny lub stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 15,6" i rozdzielczości min. 1366 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. Rozmiar ekranu dostępny w czasie monitorowania transportowego min. 6,2". | Tak |  | Bez punktacji |
| 128. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 129. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy lub ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych (standardowych i QR) do portu USB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 130. | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów | Tak |  | Bez punktacji |
| 131. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  | Bez punktacji |
| 132. | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów | Tak |  | Bez punktacji |
| 133. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,25m | Tak |  | Bez punktacji |
| 134. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 135. | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 | Tak |  | Bez punktacji |
| 136. | Masa monitora stacjonarno-transportowego lub modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 5,5 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 137. | Monitor stacjonarno-transportowy lub moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 138. | EKG | Tak |  | Bez punktacji |
| 139. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  | Bez punktacji |
| 140. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady | Tak |  | Bez punktacji |
| 141. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. z dokładnością +/- 1% lub +/- 1ud/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 142. | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. | Tak |  | Bez punktacji |
| 143. | Analiza arytmii | Tak |  | Bez punktacji |
| 144. | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | Tak |  | Bez punktacji |
| 145. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| 146. | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG z trybem pomiaru ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 147. | Analiza ST | Tak |  | Bez punktacji |
| 148. | Analiza odcinka ST w 12 odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
| 149. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 150. | Oddech | Tak |  | Bez punktacji |
| 151. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 152. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 153. | Saturacja (SpO2) | Tak |  | Bez punktacji |
| 154. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  | Bez punktacji |
| 155. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 156. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 157. | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  | Bez punktacji |
| 158. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  | Bez punktacji |
| 159. | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 160. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  | Bez punktacji |
| 161. | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 162. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut | Tak |  | Bez punktacji |
| 163. | Funkcja stazy żylnej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 164. | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków z możliwością indywidualnej konfiguracji liczby powtórzeń oraz interwału | Tak |  | Bez punktacji |
| 165. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 166. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym | Tak |  | Bez punktacji |
| 167. | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 168. | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 169. | Temperatura | Tak |  | Bez punktacji |
| 170. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak |  | Bez punktacji |
| 171. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak |  | Bez punktacji |
| 172. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru | Tak |  | Bez punktacji |
| 173. | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 174. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Tak |  | Bez punktacji |
| 175. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów | Tak |  | Bez punktacji |
| 176. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 177. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  | Bez punktacji |
| 178. | Pomiar parametru PPV: automatyczny lub ręczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 179. | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 180. | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  | Bez punktacji |
| 181. | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | Tak |  | Bez punktacji |
| 182. | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem mechanosensora, elektrosensora lub akcelerometru 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 183. | Możliwość wyboru pomiędzy przynajmniej dwoma metodami pomiarowymi, wykorzystującymi czujniki w różnych technologiach | Tak |  | Bez punktacji |
| 184. | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | Tak |  | Bez punktacji |
| 185. | Kardiomonitor wyposażony w funkcje: - tzw. Hookup-advisor - narzędzie ekranowe podpowiadające rozmieszczenie elektrod oraz umożliwiające weryfikację prawidłowego ich kontaktu ze skórą pacjenta, - dźwiękową sygnalizację stymulacji, - dźwiękową sygnalizację ustępowania blokady. | Tak |  | Bez punktacji |
| 186. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 187. | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni dla pacjentów dorosłych oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 188. | Pomiar głębokości uśpienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 189. | Pomiar głębokości uśpienia metodą BIS lub Entropii | Tak |  | Bez punktacji |
| 190. | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | Tak |  | Bez punktacji |
| 191. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 192. | W komplecie do każdego monitora: przewód i 25 czujników na czoło dla pacjentów dorosłych. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 193. | Pomiar głębokości analgezji | Tak |  | Bez punktacji |
| 194. | Pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | Tak |  | Bez punktacji |
| 195. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 196. | Pomiar realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji - bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 197. | Wynik pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających. | Tak |  | Bez punktacji |
| 198. | W komplecie do każdego kardiomonitora komplet akcesoriów do pomiaru u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 199. | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 200. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 201. | Możliwość rozbudowy o podłączenie aparatu do znieczulania, zapewniające prezentację na ekranie kardiomonitora wartości parametrów i krzywych dynamicznych oraz sygnalizację alarmów. Dane przesyłane dalej do systemu centralnego monitorowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 202. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  | Bez punktacji |
| 203. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  | Bez punktacji |
| 204. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 205. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 206. | Granice regulowane indywidualnie - w oknach poszczególnych parametrów - oraz zbiorczo, w oknie ustawień alarmów | Tak |  | Bez punktacji |
| 207. | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 208. | Możliwość bezdotykowego wyciszania alarmów gestem - poprzez odpowiedni ruch dłonią przed ekranem kardiomonitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 209. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 210. | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o funkcję zaawansowanych alarmów ułatwiających diagnozowanie trudnch stanów klinicznych poprzez informowanie personelu o jednoczasowym zajściu kilku warunków brzegowych - konfigurowanych przez użytkownika - związanych z wartościami różnych mierzonych parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 211. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 212. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów | Tak |  | Bez punktacji |
| 213. | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 214. | Monitor z możliwością rozbudowy o funkcje wczesnego ostrzegania wg skali NEWS2 i MEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 215. | Monitor wyposażony w funkcję przenoszenia konfiguracji oraz trendów parametrów życiowych pacjenta za pośrednictwem pamięci USB. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona przed niepowołanym dostępem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel lub Acrobat Reader. | Tak |  | Bez punktacji |
| 216. | Dodatkowy kardiomonitor mocowany na ramieniu o tych samych parametrach i wytycznych jak kardiomonitory opisane powyżej do oferowanego aparatu do znieczulenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| INNE |  |  |  |  |
| 217. | Okres gwarancji na cały system min 24 m-ce | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 218. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  | Bez punktacji |
| 219. | 7 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak |  | Bez punktacji |
| 220. | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | Tak |  | Bez punktacji |
| 221. | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | Tak |  | Bez punktacji |
| 222. | Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 5 dni kalendarzowych jeśli część zastępcza dostępna jest w Polsce, liczonych od dnia zgłoszenia usterki | Tak |  | Bez punktacji |
| 223. | Maksymalny czas wykonania naprawy / usunięcia wady / awarii i przywrócenia sprzętu / urządzenia do pełnej sprawności wynosi 10 dni kalendarzowych, jeśli część sprowadzana jest z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia awarii / wady | Tak |  | Bez punktacji |
| 224. | Po 10 dniach kalendarzowych od zgłoszenia naprawy/usunięcia wady awarii jeśli nie uda się przywrócenia sprzętu /urządzenia do pełnej sprawności wykonawca dostarczy bezpłatnie sprzęt/ urządzenie zastępcze do czasu zakończenia naprawy lub przywrócenia do pełnej sprawności sprzętu/urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 225. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | Tak |  | Bez punktacji |
| 226. | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 227. | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 228. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .

Aparat do znieczulenia ogólnego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |