załącznik nr 2.1 do SWZ (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet nr 1 -Aparat USG mobilne ogólno - diagnostyczna z 3 głowicami w tym  głowicą sektorową

| Opis Parametru |  | Potwierdzenie oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy ( rok produkcji min. 2025), wersja oprogramowania min 2025r | Tak |
|  | Język polski dla menu systemowego oraz raportów | Tak |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania, Min. 8 000 000 | Tak |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min. 3, waga aparatu poniżej 60 kg | Tak |
|  | Dynamika systemu Min. 370 dB | Tak |
|  | Monitor typu LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, Przekątna ekranu min. 21,5 cali | Tak |
|  | Możliwość regulacji konsoli góra-dół, niezależnie od monitora | Tak |
|  | Dotykowy panel sterujący typu LCD wbudowany w konsolę, Przekątna min. 14 cali | Tak |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 22 MHz (wyznaczony kompatybilnymi głowicami w dniu składania ofert) | Tak |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (typu Cineloop), min. 85.000 klatek | Tak |

|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode, Min. 13.000 linii | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania, Min. 2 - 51 cm | Tak |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika, min. 37 | Tak |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. 3 kół | Tak |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |
|  | Odświeżanie obrazu (typu Frame Rate) dla trybu B, Min. 5 000 obrazów/s | Tak |
|  | Odświeżanie obrazu (typu Frame Rate) B + kolor (CD), min. 650 obrazów/s | Tak |
|  | Obrazowanie harmoniczne z metodą filtrowania oraz z inwersją impulsu | Tak |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD), Min.: +/- 7,5 m/s | Tak |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | Tak |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki), Min.: +/- 9,0 m/s | Tak |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej, min. 0,5 mm do 25 mm | Tak |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej, Min. +/- 20 stopni | Tak |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | Tak |

|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), min.3 zakresy | Tak |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | Tak |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map | Tak |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia gain, mapy koloru, sweep speed, wyostrzenia granic tkanek w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | Tak |
|  | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) – tzw. „lupka” | Tak |
|  | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom | Tak |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem typu SSD o pojemności min. 500 GB z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk SSD o pojemności powyżej 500 GB | Tak |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Modility Worklist | Tak |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie | Tak |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |
|  | Wbudowane wyjście min. 2x USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive (w tym min. Jedno typ C) | Tak |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |
|  | Funkcja zoom min.x20 | Tak |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | Tak |
|  | Automatyczna korekcja pod jednym przyciskiem: przesunięcie linii bazowej, korekcja kąta bramki Dopplerowskiej, położenie bramki dopplerowskiej oraz jej pochylenia | Tak |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Urologiczne | Tak |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, wykonana technologii Single Crystal ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 7,0 MHz. Liczba elementów, min.190 Kąt skanowania min. 100 st. Promień krzywizny głowicy min. 55 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. Zakres częstotliwości pracy. Min. 3,0 – 14,0 MHz Liczba elementów min. 256 Szerokość pola skanowania , min..50 mm Obrazowanie trapezowe Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |
|  | Głowica Sektorowa (kardiologiczna), szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy z CW doppler Zakres częstotliwości pracy min 1,0-5,0 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt pola widzenia min. 90st | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii akustycznej ShearWave umożliwiający ilościową ocenę sztywności tkanek poprzez analizę prędkości fal poprzecznych. System oferuje możliwość dostosowania obszaru badania oraz prezentuje wyniki w postaci kolorowej mapy elastyczności oraz współczynnika RMI (Reliable Measurement Index) w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie. Moduł jest kompatybilny z głowicami konweksowymi oraz liniowymi, a wyniki pomiarów mogą być wyrażone zarówno w kilopaskalach (kPa), jak i metrach na sekundę (m/s). Wyniki wyświetlane na profilu z zaznaczeniem linii mediany, 25 percentyla i 75 percentyla Możliwość automatycznego i półautomatycznego edytowania profilu, odcinając wartości mające wartość IQR/Med wyższą lub równą 30%. Możliwość regulacji pola powierzchni bramki mapowania sztywności tkanki w zakresie 1,4-14 cm2 | Tak |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące wsparcie sztucznej inteligencji służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D, M-mode, PW, CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG oraz bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Opisane oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | Tak |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min. BPD, HC, AC, FL | Tak |

|  | Oprogramowanie typu Strain umożliwiające wyświetlanie zmierzonych wyników w projekcji Bull`s Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną asynchronii poszczególnych segmentów. Pomiar wykonywany z oraz bez pomiaru EKG. - opcja rozbudowy | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi. Dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 - możliwość rozbudowy | Tak |
|  | Głowica microconvex do badań brzusznych: -Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 91 ° -promień krzywizny max 14mm Możliwość Rozbudowy | Tak |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna: -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 64 -pole widzenia: min. 90° Możliwość Rozbudowy | Tak |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz Ilość elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max. 44mm Możliwość Rozbudowy | Tak |
|  | Głowica liniowa Zakres częstotliwości pracy min 3-22 MHz Ilość elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max. 25.5 mm Możliwość rozbudowy | Tak |

|  | Fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 15000 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min – możliwość rozbudowy | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego po uprzednim ustaleniu terminu szkolenia | Tak |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)/ Min. 24 miesiące | Tak |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | Tak |
|  | Autoryzacja producenta na serwis (z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta) i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG (dokumenty załączyć) | Tak |
|  | Przeglądy okresowe oraz serwisowe (obejmujące dojazd, materiały, części zużywalne i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z wymogami prawa oraz zaleceniami producenta. Ostatni nie wcześniej niż w okresie 2 m-y poprzedzających zakończenie okresu gwarancji (podać ilość przeglądów) | Tak |
|  | Czas przystąpienia do napraw maks. 48 godz. od zgłoszenia awarii, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |
|  | Pełne dane serwisu, nazwa, adres, nr telefonu, adres e-mail | Tak |

| GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja i serwis – min. 24-m-cy w tym bezpłatne przeglądy w każdym roku eksploatacji | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu. | TAK |  |
|  | Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe | TAK/podać |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji na rynku przez okres 36 m-cy od dnia odbioru, podczas każdego wykonywanego przeglądu . | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty | TAK |  |

- 1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.

- 2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się

- w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

................................................................       	Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy