Numer postępowania:

SR/XV-270-39-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- ŁÓŻKA MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ŁÓŻKA MEDYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII – 4 sztuki |  |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, sprzęt nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY I W MAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215,8 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Możliwość przedłużenia leża o 20 cm | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach od 99 do 100 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca od 43 do 44 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 8. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca od 80 do 81 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem od 20 do 21 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65° | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-28° | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20° | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Ruch wsteczny segmentu oparcia | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -17°) - (+17°) | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7°. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud, podnosi jednocześnie segment oparcia do 45° oraz obniża powierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Koło sterujące pod segmentem oparcia | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Alarm niezaciągniętego hamulca | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych - 40 mm z każdej strony łóżka | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służacy do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Automatyczne wygaszenie ekranu LCD po 10 minutach | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Nieruchomy szczyt górny | Tak |  |  |
| 48. | Dodatkowa półka na pościel | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Materac powietrzny wspomagający profilaktykę i leczenie: odleżyn oraz powikłań płucnych związanych z unieruchomieniem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Długość materaca 203 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 51. | Szerokość materaca 92 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 52. | Grubość materaca 25 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 53. | Waga materaca do 26 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 54. | Moduł sterujący oraz zasilający wbudowany w materac | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Materac obsługiwany z poziomu zewnętrznego panelu sterowania wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD i niezależny przycisk RKO wyraźnie oznaczony | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Automatyczna blokada ekranu dotykowego po 2 minutach braku aktywności. Po kolejnych 8 minutach braku aktywności ekran wygasi się. | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Materac terapeutyczny składający się z pięciu stref: - Strefa sekcji głowy (cztery komory powietrzne), - Strefa sekcji pleców (pięć komór powietrznych), - Strefa sekcji krzyżowej (osiem komór powietrznych), - Strefa sekcji ud (dwie komory powietrzne), - Strefa sekcji pięt (11 komór powietrznych). | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Materac z możliwością pracy w trybie zmiennego niskiego ciśnienia bądź ciągłego niskiego ciśnienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Materac wyposażony w ręczną regulację ustawień komfortu z zakresie od 1 do 5. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Materac wyposażony w zintegrowany system zarządzania mikroklimatem, który został zaprojektowany w celu obniżenia temperatury i wilgotności na styku ciała pacjenta z materacem a tym samym ograniczeniem maceracji tkanki mającej wpływ na odleżyny i poprawę komfortu pacjenta. System w formie maty połączonej przewodem powietrznym z modułem sterującym materaca i zlokalizowanej bezpośrednio pod pokrowcem i stanowiącej jedną całość z powierzchnią materaca. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Materac wyposażony w funkcję wspomagającą mobilizację pacjenta (obroty na boki). Materac obraca pacjenta na prawo lub lewo. Maksymalny czas przebywanie na każdym z boków 30 min. Po tym czasie wyświetlane są komunikaty i uruchamia się alarm. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Materac wyposażony w funkcję pomagającą zmniejszyć nacisk na kość krzyżową poprzez obroty w obrębie górnej części ciała pacjenta. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali) | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Możliwość uruchomienia trybu podglądu ustawionej funkcji w celu weryfikacji warunków komfortu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Materac wyposażony w funkcję pomagającą w zapobieganiu powikłaniom płucnym dzięki konfigurowalnym cyklom rotacji bocznej. Przed uruchomieniem funkcji należy określić wagę pacjenta wybierając jedną z 4 opcji w zakresie 40-185 kg. Funkcja uruchamiana z poziomu ekranu dotykowego modułu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość ustawienia funkcji rotacji bocznej w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Możliwość ustawienia funkcji ciągłej rotacji w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali) | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Materac wyposażony w tryb wspomagający układanie pacjenta na brzuchu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Możliwość opróżnienia strefy głowy wraz ustawieniem timera w zakresie 1-99 godzin z rozdzielczością 30 minut. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Materac z możliwością ustawienie alarmu wyjścia pacjenta z łóżka | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Materac wyposażony w funkcję maksymalnego napełnienia w przypadku gdy pacjent jest przenoszony, zmieniana jest jego pozycja lub gdy chce wstać z łóżka. Materac wraca automatycznie do trybu terapeutycznego po upływie 30 minut od uruchomienia funkcji maksymalnego napełnienia w celu zmniejszenia ryzyka powstania odleżyn. | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Maksymalna waga pacjenta 185 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 75. | Maksymalne obciążenie robocze 250 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 76. | Materac z funkcją szybkiej deflacji po wciśnięciu przycisku na pilocie bądź panelu sterowania. Podczas pierwszych 30 sekund potrzebnych do spuszczenia powietrza kontrolka zlokalizowana obok przycisku CPR miga i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe co 15/20 sekund. Następnie kontrolka pozostaje włączona do momentu wyłączenia trybu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Funkcja natychmiastowego utwardzenia dostępna również po wciśnięciu przycisku umieszczonego na panelach sterujących wbudowanych w barierki boczne łóżka uruchamiającego funkcję ułatwiającą repozycjonowanie pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Możliwość regulacji jasności ekranu dotykowego na panelu sterowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 79. | Materac wyposażony w 4 uchwyty ewakuacyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Informacja o uruchomieniu funkcji CPR dostępna na dotykowym wyświetlaczu | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Funkcje sterowania materacem dostępne na ekranie dotykowym: - tryb zmiennego ciśnienia, - tryb ciągłego niskiego ciśnienia, - tryb MCM, - funkcja mobilizacyjna i wspomagania obrotu, - funkcja przeciwodleżynowa z odciążeniem kości krzyżowej, - funkcja programowalnej ciągłej rotacji bocznej, - tryb ułożenia w pozycji pronalnej, - funkcja szybkiej deflacji, - alarm zejścia pacjenta z materaca, - manualna regulacja komfortu pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy na poliestrze, o niskim współczynniku tarcia, oddychający, bakteriostatyczny, grzybostatyczny i antybakteryjny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | Tak |  | Bez punktacji |
| 84. | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 85. | 4 gniazda na statywy infuzyjne | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacją wysokości | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Piloty elektryczne do łóżek 4sztuki | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego | Tak |  | Bez punktacji |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  |  |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Łóżka medyczne do intensywnej terapii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa sprzętu Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka medyczne do intensywnej terapii |  | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |