Załącznik nr 6a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1 – ŁÓŻKO WIEKOFUNKCYJNE - 17 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża ( nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000mm (wymiar leża 870x2000) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 Przewód zasilający wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka | TAK PODAĆ |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy zawieraniu umowy z Zamawiającym. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min. 10 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 22 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Możliwość użycia wypełnienia szczytu jako np. deskę reanimacyjną. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm, barierki po złożeniu poniżej linii materaca aby nie stanowiły ucisku przy siedzeniu lub barierki z możliwością demontażu. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji regulacji opuszczania/podnoszenia oparcia pleców z zatrzymaniem przy osiągnięciu kąta nachylenia około 30 stopni. | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca w min. dwóch segmentach leża Tworzywowe i regulowane dostosowujące się do wymiarów | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: • Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne – do każdego łóżka • Materac przeznaczony do szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża – do każdego łóżka. Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża. Materac o wysokości min. 150 mm. Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z min. 2 stron (zapięcie w kształcie litery ,,L’’), który zapewnia ochronę całego materaca. Pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Pokrowiec materaca odporny na przemakanie, zanieczyszczenia, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie | TAK, PODAĆ |  |