Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

Przedmiot zamówienia:

Piła i wiertarka ortopedyczna

Nazwa producenta:  .......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametry | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | Tak |  |
|  | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | Tak |  |
|  | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu | Tak |  |
|  | Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie | Tak |  |
|  | Zakres obrotów wiercenia 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.63Nm | Tak |  |
|  | Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270 obr/min na wszystkich nasadkach | Tak |  |
|  | Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.3 Nm | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25 mm | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości Kompatybilne z posiadanymi wiertarkami i piłami systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm- 1szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm-1szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa kluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm- 1 szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej bezkluczykowej : 4.25 mm | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modifield Trinkle -1 szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu małe AO-1 szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu duże AO-1 szt Kompatybilna z posiadanym instrumentarium systemu S7/S8 | Tak |  |
|  | Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji- 1 szt | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | Tak |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Maksymalna waga piły oscylacyjnej : 1.03 kg | Tak |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów- 6 portowa – 1 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do sześciu akumulatorów | Tak |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów | Tak |  |
|  | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu | Tak |  |
|  | Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii. | Tak |  |
|  | Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min | Tak |  |
|  | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min | Tak |  |
|  | Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania | Tak |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz | Tak |  |
|  | Izolowany port diagnostyczny zapewniający komunikacje z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu | Tak |  |
|  | Akumulatory niesterylne duże – 4szt. | Tak |  |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. | Tak |  |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora), | Tak |  |
|  | elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa, | Tak |  |
|  | elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów | Tak |  |
|  | Typ ogniw: Li-Ion | Tak |  |
|  | Liczba ogniw: 6 | Tak |  |
|  | napięcie wyjściowe 9.9V | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego- 3 szt | Tak |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem | Tak |  |
|  | Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora -1szt. | Tak |  |
|  | Piła ortopedyczna posuwisto- zwrotna - 1 szt | Tak |  |
|  | Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ruchu posuwisto-zwrotnego | Tak |  |
|  | Zakres ruchu posuwisto-zwrotnego: 0-13 000 cykli/min | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu posuwisto-zwrotnego : 0-10 000 i 0-13 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem | Tak |  |
|  | Skok ostrza (wychylenie liniowe) – 3.9mm | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza w 4 pozycjach | Tak |  |
|  | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V | Tak |  |
|  | Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C | Tak |  |
|  | Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak |  |
|  | Dostępnych 10 ostrzy o różnej geometrii do piły posuwisto-zwrotnego | Tak |  |
|  | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego oraz piły oscylacyjnej wraz z akcesoriami – 1szt | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 247x251x113mm | Tak |  |
|  | Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | Tak |  |
|  | Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK | Tak |  |
|  | Ostrza posuwisto-zwrotne jednorazowe sterylne – 15 szt | Tak |  |
|  | Ostrza sagitalne strzałkowe, jednorazowe sterylne – 15 szt | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.