## Część 1
DZP.26.22.2025.ZP.D
Część 1
POMPA INSULINOWA BEZDRENOWA
Lp. | Nazwa produktu | J.M | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Producent/Nr katalogowy /Nazwa handlowa | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu-jeżeli dotyczy
1. | Pompa insulinowa bezdrenowa posiadająca: 1. Stopień wodoodporności IPX4, pilot IPX0 2. Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania 3. Minimalny zakres temperatury pracy +5 - +40 st. C 4. Z programowaniem bolusa : - prostego/standard - dokładność 0,025 j/bolus podany z pilota / dokładność 0,1j / bolus z pompy, bolus szybki - przedłużonego – dokładność 0,025 j/bolus; czas podania co najmniej 7 godzin - złożonego – dokładność 0,025 j/bolus - w kalkulatorze bolusa możliwość uwzględnienia ilości insuliny, która jest aktywna jak również wprowadzenie korekt sugerowanej wielkości bolusa (bolusa korekcyjnego i/lub bolusa korekcyjnego i posiłkowego) 5. Z czasową zmianą bazy/dawki podstawowej posiadającą: - ustawienia procentowe - likwidowanie czasowej zmiany bazy/ dawki podstawowej- samoistna lub z alarmem - czas do 12 godzin 6. Z programowaniem bazy: - Dokładność ustawienia zmian przepływu podstawowego w zakresie od 0,025 do 35j/godz z przyrostem co 0,025j/h - 7 profili bazy 7. Z maksymalnym czasem wykrywania okluzji przy średniej dawce podstawowej 1,0 jedn./godz.: ≤ 4 godzin 8. Z pamięcią pompy –5 milionów zdarzeń, historia bolusów, alarmów, dawki dobowej 9. Posiadająca alarm tonowy i wibracyjny dotyczący: - historii alarmów: minimum 30 ostatnich - niski poziom rozładowania baterii / bateria pompy rozładowana - kończącej się insuliny 10. Z menu w języku polskim 11. Z dodatkowym wyposażeniem do podpięcia pacjenta pod pompę: - 2 zestawy infuzyjne + 2 zbiorniki na insulinę 12. W standardowym wyposażeniu: - 2 akumulatory - serter do zakładania zestawu infuzyjnego - niezbędne ładowarki - urządzenia niezbędne do obsługi pompy i ładowania (kabel USB, pilot sterujący) 13. Zasilanie pompy przez możliwość ładowania akumulatorów (akumulatory) 14. Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju 15. Instrukcja obsługi w j. polskim ( z dostawą) 16. Gwarancja min. 48 miesięcy, przy awarii wymiana na nową pompę z gwarancją nie mniejszą niż pierwotnie określono, z kartą gwarancyjną 17. W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy 18. Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin (2 dni robocze), EWENTUALNA WYMIANA NA NOWĄ - 48 godzin (2 dni robocze) 19. Z gwarancją wykonawcy, iż dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych 20. Edukacja w zakresie technicznej obsługi pompy u Zamawiającego w terminie do 14 dni od dostawy urządzenia 21. Osprzęt do pompy objęty refundacją | szt. | 10
Razem

## Część 2
DZP.26.22.2025.ZP.D
Część 2
POMPA INSULINOWA Z MOŻLIWOŚCIA UTWORZENIA ZAMKNIĘTEJ PĘTLI
Lp. | Nazwa produktu | J.M | Ilość | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Kod EAN/UDI - jeśli dotyczy | Producent/Nr katalogowy /Nazwa handlowa | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu-jeżeli dotyczy
1. | Pompa z funkcją monitoringu glukozy który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny, z możliwością automatycznego wstrzymywania wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją 30min, na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii odczytywany na ekranie pompy oraz możliwością ustawienia zamkniętej pętli insulinowej, która automatycznie normalizuje hipoglikemięoraz hiperglikemię. 1. Masa pompy z baterią i zbiornikiem na insulinę [g] 50 – 180 2. Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu pompy 3. Wymagana elektroniczna blokada klawiszy/przycisków 4. Programowanie bolusa: - Prosty/Standard - Dokładność nie mniejsza niż 0,01 j/bolus - Przedłużony/Prostokątny - Dokładność nie mniejsza niż 0,01 j/bolus, maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin - Złożony/podwójny/wielofalowy - Dokładność nie mniejsza niż 0,01 j/bolus 5. Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: - Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego pozaprogramowanym czasie - Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku - Czas Do 24 godz. 6. Programowanie bazy: Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę): - Dokładność nie mniejsza niż 0,01j/h - Minimum 2 profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania 7. Pamięć pompy - historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy; minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego - Bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich( 14dni) 8. Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa 9. Automatyczne wypełnienie drenu – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. 10. Zestawy infuzyjne - wkłucia metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) – wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej, Długość drenu - co najmniej 60cm 11. Serwis: - Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegającej ocenie przez klientów oraz do strony internetowej - Wymiana pompy minimum w ciągu 24 godzin (dni robocze) - Przesyłka pompy na koszt firmy (wykonawcy) 12. Zasilanie pompy - baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach, sklepach ze sprzętem AGD i RTV) 13. Dodatkowe akcesoria (pokrywa baterii) konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane przez użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi. Producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) 14. Gwarancja - min. 48 miesięcy, przy awarii wymiana na nową pompę W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie 15. Menu - w pełnym zakresie w języku polskim lub w zrozumiałych obrazach 16. Instrukcja obsługi pompy w pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę 17. Minimalny zakres temperatury pracy +5 do + 37 [oC] 18. Alarm dźwiękowy (tonowy) lub wibracyjny z możliwością wyłączenia alarmu dźwiękowego Serter do zakładania zestawów infuzyjnych wymaganych w ofercie (dostarczone przy dostawie); Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt.; Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.; Etui ochronne; Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju; 19. Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. Parametry dodatkowe - Możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego - Odczyt pamięci pompy z programu komputerowego: raport zawierający dzienne jednostronicowe zestawienie wykorzystania kalkulatora bolusa opisujące w sposób szczegółowy każdy podany przez pacjenta bolus z uwzględnieniem: insuliny aktywnej, różnicy między bolusem zalecanym a podanym, dawki insuliny w bolusie, - Możliwość procentowej modyfikacji dawki w kalkulatorze bolusa – do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja) - Kalkulator bolusa z możliwością ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa - Możliwość podania bolusa zdalnie- funkcja dostępna w urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową Wymogi bezwzględne dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy: - Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bazy przez pompę); - Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów; - Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka i godzina ich podania); - Historia wypełnień drenu; - Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: • stosowany w danym dniu wlew podstawowy, • czasowa zmiana bazy, • zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy, • wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego, • wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru i/lub systemu ciągłego monitorowania glikemii; - Historia alarmów - Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie; Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej: - Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotyczącą problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej; - Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy; - Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii, ich cen itp.) | szt. | 50
Razem