## Pakiet nr 1
Formularz cenowy nr 24/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 1 - Materiały do operacji witrektomii i zaćmy
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 5000mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę. lub równoważny: Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość 10 ml, lpkość (25 st. C) 4500-5500 mPas, gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji 1,4, olej charakteryzuje się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. | szt | 10 |  |  |  | 8 | 0
2 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10mlLepkość (25 st. C) 1000mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4 Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę lub równoważny: Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość 10 ml, lpkość (25 st. C) 950-1050 mPas, gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji 1,4, olej charakteryzuje się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. | szt | 14 |  |  |  | 8 | 0
3 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izometry perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluoheksylobutan<4%, perfluorohydrindan<2%);wskaźnik refraksji (20ºC):1,313-1,316; gęstość (20ºC): 1,908-1,960 g/ml; lepkość(25ºC): 2.9mPas;stężenie elementu C-H<10ppm; zawartość endotoksyn < 0.5 EU/ml;temperatura wrzenia:141ºC;opakowanie: fiolka o objętości 7ml lub równoważny: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiolce 5 ml, czysty płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przeźroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodorową, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +-2 stopnie C od 2.66cSt do 3.00 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną. | szt | 15 |  |  |  | 8 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet nr 2
Formularz cenowy nr 24/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 2- Pierścienie Malugina
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1. | Pierścień Malugina 6,25mm lub produkt równoważny tj.: pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia; W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego | szt | 30 |  |  |  | 8 | 0
2. | Barwnik tkankowy do wybarwiania błony Barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) Skład: - 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) - rozpuszczony w soli fizjologicznej - buforowany fosforanami. - opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml | op | 3 |  |  |  | 8 | 0
3. | Materiał wiskoelastyczny - preparat składający się z 3 polimerów polisacharydowych o funkcjach zapewniających pełną ochronę nabłonka podczas operacji chirurgicznych. W opakowaniu 10 sztuk | op | 3 |  |  |  | 8 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Pakiet nr 3
Formularz cenowy nr 24/2025 | [9 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 3 - Materiały do mikropulsowej terapii jaskry
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Sonda do lasera do zabiegów TSCP kompatybilna z oferowanym laserem, jednorazowego użytku, sterylna, zaprojektowana w celu przeztwardówkowego dostarczania energii laserowej ciągłej fali 810nm do wyrostków rzęskowych, wyprofilowana anatomicznie, tak, aby po ułożeniu na rąbku rogówki możliwe było przyleganie sondy całą powierzchnią do twardówki a jednocześnie dzięki zaostrzonym bocznym krawędziom niemożliwe jest przesuwanie sondy na boki, mocowanie zatrzaskowe do lasera, które umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie sondy | szt | 18 |  |  |  | 8 | 0
2 | Sonda do lasera do zabiegów mikro-CPC (terapii jaskry mikropulsacyjna wiązką) kompatybilna z oferowanym laserem, jednorazowego użytku, sterylna, zaprojektowana w celu przeztwardówkowego dostarczania energii laserowej ciągłej fali 810nm do wyrostków rzęskowych, wyprofilowana w taki sposób, aby możliwe było płynne przesuwanie sondy po spojówce w odległości ok 1-1,5 mm od rąbka rogówki, posiadająca obłe krawędzie, które nie będą traumatyzować spojówki, mocowanie zatrzaskowe do lasera, które umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie sondy. | szt | 18 |  |  |  | 8 | 0
3 | dzierżawa aparatu | mies. | 12 |  |  |  | 23 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0
Parametry w kolejnym arkuszu

## Wytyczne do pakietu 3
Laser do mikropulsowej terapii jaskry
DANE TECHNICZNE (wpisać z oferowanego aparatu)
Nazwa handlowa:
Model/typ/ numer katalogowy:
Producent (pełna nazwa, adres):
Rok produkcji – fabrycznie nowe:
Lp. | parametr wymagany | odpowiedź wykonawcy (TAK lub NIE) | parametr oferowany (wpisać nr katalogu/stronę instrukcji)
1. | Laser diodowy długości fali 810 nm
2. | Moc lasera (zakres od 100mW do 8 W)
3. | Czas trwania pojedynczego impulsu (w zakresie od 0,1 ms do 30 s i pracy w trybie ciągłym)
4. | Częstotliwość impulsów od 0,02Hz to 5000Hz, puls pojedynczy (SP)
5. | Znacznik < 1 mW, 635 nm, tryb pracy ciągły lub pulsacyjny (0-6Hz). Jasność znacznika regulowana w zakresie 5-100%
6. | Kolorowy ekran dotykowy z regulacją jasności w zakresie 5-100%
7. | Ochrona hasłem przed nieautoryzowaną zmianą parametrów pracy lasera
8. | Chłodzenie powietrzne termoelektryczne
9. | Gniazdo laserowe zatrzaskowe z pomiarem temperatury wewnątrz gniazda
10. | Możliwość podłączenia światłowodów jednorazowego użytku o średnicy 200µm, 300µm, 400µm z mocowaniem zatrzaskowym
11. | Możliwość podłączenia sondy G jednorazowego użytku z mocowaniem zatrzaskowym do procedury TSCP.
12. | Materiały eksploatacyjne: 1. Sonda do lasera do cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej - TSCPC 2. Sonda do lasera do zabiegów mikro-CPC, kompatybilna z laserem diodowym.
13. | Pedał z zabezpieczeniem mechanicznym uniemożliwiającym przypadkowe uruchomienie lasera.
14. | Zasilacz zewnętrzny: 100 - 240 V AC, 47/63 Hz, 1.06-0.45 A/19 V DC, 4.74 A
15. | Konsola zasilana zasilaczem 19 V DC, 4.74 A
16. | Zintegrowana bateria 10.8 V , 26.4 Wh, Li-Ion umożliwiająca pracę lasera w przypadku awarii zasilania
17. | Wymiary maksymalne: 18 x 15 x 17 cm,
18. | Waga maksymalna 1,25 kg
19. | Walizka na urządzenie umożliwiająca jego transport
5. Inne
20. | Instalacja i uruchomienie w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
21. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.
22. | Certyfikaty, deklaracje.
23. | Instrukcja w języku polskim (CD lub pisemna).
24. | Karta gwarancyjna.
25. | Pasztort techniczny.
26. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do podejmowania działań serwisowych.

## Pakiet nr 4
Formularz cenowy nr 24/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 4 - Soczewki wewnątrzgałkowe, kontaktowe (nagałkowe), materiał wiskoelastyczny
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa,zwijalna jednoczęściowa,tylnokomorowa wraz z injectorem i kadridżem do inplantacji, wg opisu: bezaberracyjna (wewnątrzgałkowa), akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector) | szt | 40 |  |  |  | 8 | 0
2 | Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa.Budowana dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C.Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera zabezpieczajaca przed PCO 360º-ostra krawędź.Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki.Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków. Soczewka z filtrem UV. Dostępność mocy cylindrycznej:1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D;5,00D; 5,75D.Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostepna co 0,5D.Dołączony jednorazowy injector 2,2 mm+kadridż | szt | 45 |  |  |  | 8 | 0
3 | Materiał wiskoelastyczny kohezyjny: • 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji • Masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 106 Da; • Lepkość: (0,1s -1): 120 000 mPa • Objętość: 1,0 ml | szt | 1000 |  |  |  | 8 | 0
4 | Soczewki kontaktowe ( nagałkowe) Parametry: Krzywizna bazowa: 8,6 Średnica: 14,00 mm;Moc sferyczna: od +6,00 D do -6,00 D (co 0,25 D), od -6,50 D do -12,00 D(co 0,50 D) Materiał: balafilcon A;Grupa FDA: V ;Uwodnienie: 36% Tlenotransmisyjność*: 130 (Dk/t)** w części centralnej soczewki o mocy -3,00 D;Podbarwienie: jasnoniebieskie;Strefa optyczna: 9,00 mm Grubość w centrum: 0,07 mm dla soczewki o mocy -3,00 D;Optyka: asferyczna;Tryb wymiany: miesięczny;Tryb noszenia: dzienny,elastyczny, ciągły do 30 dni. Opakowanie handlowe: 6 szt. | op | 3 |  |  |  | 8 | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA poz.1-3
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni
od złożenia kolejnego zamówienia
Dioptraż: od +6,0 do +9,0 po 1 szt
od +10,0 do +19,0 po 2szt
od +19,5 do +24,0 po 4szt
od +24,5 do +25,5 po 3szt
od +26,0 do +30,0 po 1szt

## Pakiet nr 5
Formularz cenowy nr 24/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 5 - Soczewki przedniokomorowe afakijne
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Soczewka przedniokomorowa afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Całkowita długość soczewki 8,5 mm; średnica części optycznej: 5,0; zakres mocy: od +2 do +30,0 D co 1,0 D, w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D. | szt | 9 |  |  |  | 8 | 0
2 | igła do enklawacji | szt | 9 |  |  |  | 8 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni
od złożenia kolejnego zamówienia

## Pakiet nr 6
Formularz cenowy nr 24/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 6- materiały do operacji zaćmy i witrektomii 2
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
UWAGA: dla poyzcji: 1/2/3/4/5/- fartuch sterylny w pakiecie musi być na samej górze pakietu. Jeden fartuch sterylny musi być dostępny jako pierwszy w pakiecie
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto
1 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu fakoemulsyfikacji. Skład zestawu: tip do fakoemulsyfikacji 30stop., osłonka na tipa 0,9mm, kaniula 25G, kaniule 27G do hydrosekcji (UWAGA: spłaszczone kończówki) x 2szt ,obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym, nóż do paracentezy 1,2 mm, nóz typu slit 2,2 mm, kaseta do facoemulsyfikacji, plastikowa osłonka na oko, kubek plastikowy 60 ml, sączki 2 szt, fartuch S, fartuch L, opatrunek na oko, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., ręczniki papierowe x 2 szt, podłokietniki x 2szt, gaziki 7,5 cm / 7,5 cm x 5 szt., cystotom lub produkt równoważny Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu fakoemulsyfikacji. Skład zestawu: tip do fakoemulsyfikacji ., osłonka na tipa kaniula 25G, kaniule 27G do hydrosekcji x 2szt ,obłożenie stolika 150x160 cm, obłożenie pacjenta 160x160 cm z otworem na oko i workiem odpływowym, nóż do paracentezy 1,2 mm, nóz typu slit 2,2 mm, kaseta do facoemulsyfikacji, plastikowa osłonka na oko, kubek plastikowy 60 ml, sączki 2 szt, fartuch S, fartuch L, opatrunek na oko, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., ręczniki papierowe x 2 szt, podłokietniki x 2szt, gaziki 7,5 cm / 7,5 cm x 5 szt., cystotom | kpl. | 900 |  |  |  | 8 | 0
2 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G Skład zestawu: zestaw do podawania oleju silikonowego, kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem, strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, plastikowa osłonka na oko lub produkt równoważny Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G Skład zestawu: zestaw do podawania oleju silikonowego, kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G , kaniula 27G, obłożenie stolika 150x160 cm, obłożenie pacjenta 160x160 cm z otworem na oko i workami odpływowymi, igła fletowa 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 7,5 x7,5cm x 5szt., plaster , strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem, strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, plastikowa osłonka na oko. | kpl. | 4 |  |  |  | 8 | 0
3 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 23G, pęseta ILM 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, endosonda do lasera 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko lub produkt równoważny Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 23G , kaniula 27G, obłożenie stolika 150x160 cm, obłożenie pacjenta 160x160 cm z otworem na oko i workami odpływowymi, igła fletowa 23G, pęseta ILM 23G, kaseta do fakowitrektomii 23G, endosonda do lasera 23G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 7,5x 7,5cm x 5szt., plaster , strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko. | kpl. | 22 |  |  |  | 8 | 0
4 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, osłonka plastikowa na oko lub produkt równoważny Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 150x160 cm, obłożenie pacjenta 160x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 7,5x7,5 cm x 5szt., plaster , strzykawka 10 ml, strzykawki 3 ml z gwintem x 2szt., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2szt, osłonka plastikowa na oko.. | kpl. | 2 |  |  |  | 8 | 0
5 | Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 140x140 cm, obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, pesęta ILM 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, sonda do lasera 27G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki 71x80 cm x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 8x8 cm x 5szt., plaster 2,5x13 cm, strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko lub produkt równoważny Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G z narzędziami Skład zestawu: kaniula 27G, kaniula z silikonową końcówką 25G, kaniula 27G, obłożenie stolika 150x160 cm, obłożenie pacjenta 160x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi, igła fletowa 25G, pesęta ILM 25G, kaseta do fakowitrektomii 25G, sonda do lasera 27G, mikrogąbki op.=10 szt x 2 op., kaniula 21G zgięta, podłokietniki x 2 szt., obłożenie na tacę, fartuchy L x 2szt., opatrunek na oko, gaziki 7,5x7,5 cm x 5szt., plaster , strzykawka 10 ml, strzykawka 3 ml z gwintem., strzykawka 5 ml z gwintem, ręczniki papierowe x 2sz, osłonka plastikowa na oko. | kpl. | 22 |  |  |  | 8 | 0
6 | Endosonda do diatermii 25 G (op. = 6 szt.) | op. | 5 |  |  |  | 8 | 0
7 | Nóż do witrektomii przedniej (op. = 6 szt.) | op. | 6 |  |  |  | 8 | 0
8 | Nóż do fakoemulsyfikacji do paracentezy 1,2 mm (op. = 6 szt.) | op. | 2 |  |  |  | 8 | 0
9 | Nóż do fakoemulsyfikacji typu slit 2,2 mm (op. = 6 szt.) | op. | 2 |  |  |  | 8 | 0
11 | Oświetlacz szerokokątny 23 G (op. = 12 szt.) | op. | 1 |  |  |  | 8 | 0
12 | Tip do fakoemulsyfikacji 30 stopni (op. = 6 szt.) | op. | 5 |  |  |  | 8 | 0
13 | Osłonka na tipa (op. = 6 szt.) | op. | 3 |  |  |  | 8 | 0
14 | Zestaw do podawania oleju silikonowego (op. = 6 szt.) | op. | 6 |  |  |  | 8 | 0
15 | Zestaw trokarów z zaworami 23 G (op. = 12 szt.) | op. | 1 |  |  |  | 8 | 0
16 | Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy i witrektomii | mies. | 12 |  |  |  | 23 | 0 |  | PARAMETRY w następnym arkuszu
17 | Oświetlacz chandlier 25 G (opk. 12 szt.) | op. | 1 |  |  |  | 8 | 0
18 | Zestaw trokarów z zaworami 25 G (op. = 12 szt.) | op. | 1 |  |  |  | 8 | 0
|  |  | Łączna wartość zamówienia: |  | 0 |  |  | 0

## wytyczne do PAK.6
APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI Z LASEREM
DANE TECHNICZNE (wpisać z oferowanego aparatu)
Nazwa handlowa:
Model/typ/ numer katalogowy:
Producent (pełna nazwa, adres):
Rok produkcji – fabrycznie nowe:
Lp. | Wymagane parametry techniczne urządzenia do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | odpowiedź wykonawcy (TAK lub NIE) | parametr oferowany (wpisać nr katalogu/stronę instrukcji)
OPCJA WITREKTOMII
1. | Pneumatyczny napęd noża
2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego
3. | Zakres prędkości pracy noża min 7 500(cięć/min)
4. | Zakres wytwarzanego podciśnienia min 0-660 (mmHg)
5. | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga
6. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii podwójnie tnącego (cięcia w dwóch kierunkach: przód i tył)
7. | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat - Venturi
8. | Możliwość regulacja szybkości narastania podciśnienia (min 5 poziomów szybkości narastania do wyboru)
OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY
9. | Ksenonowe źródło światła
10. | Min. 2 porty światłowodów
11. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia
12. | Trzy niezależne filtry do światła ksenonowego: zielony, żółty, bursztynowy
MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI
13. | Częstotliwość pracy głowicy poniżej 29.0 (kHz)
14. | Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi
15. | Możliwość włączenia funkcji modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej)
16. | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył)
17. | Stroke Lenght (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji wynoszący min. 140 µm
18. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym przynajmniej 250 pulsów / sek.
19. | Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków
20. | Możliwość pracy w trybie „multiple burst”- bursty wielosekwencyjne z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków
21. | Tryb „Burst” fakoemulsyfikacji min. 80-600ms
22. | Tryb „multiburst” fakoemulsyfikacji min. 2-600ms
23. | Dynamiczna kompensacja infuzji – stały automatyczny monitoring podciśnienia powiązany ze zmieniającą się stale wartością infuzji w każdym momencie zabiegu.
24. | Możliwość regulacji podciśnienia
25. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8 mm
26. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear)
27. | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg/ maksymalne ciśnienie infuzji wymuszonej min 140 mmHg
FAKOFRAGMENTACJA
28. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji
29. | Możliwość pracy z tipami do fakofragmentacji 20G i 23G
LASER
30. | Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii
31. | Zakres mocy lasera min. 50 – 2.000 mW
POZOSTAŁE FUNKCJE
32. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego
33. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu
34. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego
35. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego)
36. | Możliwość zaprogramowania min. 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego (w tym reflux inny niż grawitacyjny)
37. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali
38. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków
39. | Możliwość zmiany parametrów oraz faz operacji za pomocą bezprzewowdowego pilota (inny niż sterownik nożny)
40. | Jeden, wspólny, bezprzewodowy sterownik nożny do procedury zaćmowej, witrektomijnej, diatermii oraz lasera
41. | Komunikaty, sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim
42. | Jednorazowe, sztywne (bez worka) kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml, podać
43. | Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękiem i wizualnie na ekranie
44. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii przedniej w rozmiarze 20G, 23G, 25G i 27G
45. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki
46 | Zintegrowany (z funkcją sterowania laserem) sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią i ładowarką
47 | Pilot zdalnego sterowania
48. | Min. 2 porty USB
49. | Zasilanie 100-240V/50-60Hz
50. | Klasa ochronności I
51. | Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną i laserem nie starszy niż 2023
KONFIGURACJA APARATU
52. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 6 szt.
53. | Głowica do fakofragmentacji | 1 szt.
54. | Wielorazowy klucz do tipów | 2 szt.
55. | Zestaw bimanualny I/A, wielorazowy, sterylizowalny | 6 zestawów
56. | Przewód do diatermii, wielorazowy, sterylizowalny | 3 szt.
57. | Pęseta do diatermii, wielorazowa, sterylizowalna | 3 szt.
58. | Pęseta do diatermi punktowa, wielorazowa, sterylizowalna | 3 szt.
59. | Instrukcja obsługii w języku polskim | 1 szt.
60. | Pokrowiec na aparat | 1 szt.
61. | Adapter do tacy Mayo | 1 szt.
62. | Pęseta do kapsuloreksji wielorazowa | 6 szt.
63. | Chopery wielorazowe | 6 szt.
64. | Pęsęta chirurgiczna wielorazowa | 6 szt.
65. | Pęseta anatomiczna do soczewki wielorazowa | 6 szt.
66. | Rozwórka wielorazowa | 2 szt.
67. | Nożyczki spojówkowe wielorazowe | 1 szt.
68. | Wielorazowa pęseta typu krokodyl | 1 szt.
Aparat nie starszy niż z 2023r

## Pakiet nr 7
Formularz cenowy nr 24/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 7 - Soczewki wewnątrzgałkowe
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Soczewka Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną, akryl hydrofilny, bez zjawiska glisteningu; współczynnik refrakcji 1.46; współczynnnik Abbego: 56; całkowita średnica 12.5 mm; średnica optyczna 6 mm; zawartość wody 26% w stanie równowagi, filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy dł. fali 380 nm; zakres od -10.0 do +7.0D (co 1.0D ) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); kształt części optycznej: obustronnie wypukła -moce dodatnie, dwustronnie wklęsła -moce ujemne; ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie ,zamknięta pętla, z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); angulacja 0°; stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL | Szt. | 600 |  |  |  | 8 | 0
2 | Soczewka asferyczna jednoogniskowa wzmocniona aberracjami o poszerzonej głębi ostrości: jednoczęściowa asferyczna, przednia powierzchnia asferyczna z wew. strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie, zapewniające powyżej 1,5D rozszerzonej głębi ostrości; akryl hydrofilny, bez zjawiska glisteningu; zawartość wody 26% w stanie równowagi, filtr uv (odcięcie dla 10%uv przy długości fali 380nm), współczynnik refrakcji 1,46; współczynnik Abbego 56; zakres mocy od +10.0 do +30.0D, co 0,5D, średnica optyczna 6mm, całkowita średnica 12,5mm, ksztat części optycznej: obustronnie wypukła, ostre kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360º na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron,dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); angulacja 0º, stała A 118.6 (biometria optyczna) 118.0 (biometria kontaktowa); system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preload - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock& Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2mm; soczewka, soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCl. ..... | szt. | 1 |  |  |  | 8 | 0
3 | Soczewka jednoogniskowa pseudofakijna uzupełniajaca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej, jednoczęściowa asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną), akryl hydrofilny, zawartość wody 26% w stanie równowagi , filtr uv: (odcięcie dla 10%uv przy długości fali 380nm), współczynnik refrakcji 1,46; współczynnik Abbego 56; całkowita średnica 14mm, średnica optyczna 605mm, zakres mocy od -5.0 do -0.5D co 0.5D/ od +0.5 do +5.0D co 0.5D (z możliwością domówienia w szerszym zakresie); kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła, optyka o zaokrąglonych krawędziach, dwa faliste hapteny w kształcie litery C, angulacja 10 °, system implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8mm w celu nacięcia do 2,2 mm, injector pakowany osobno. | szt. | 1 |  |  |  | 8 | 0
| wartość łącznie : |  |  |  | 0 |  |  | 0
WYMAGANIA
Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia w okresie do 3 dni od podpisania umowy depozytu dla soczewek wymienionych w poz. 1-3 wg niżej podanych dioptraży, który uzupełniany będzie w terminie do 3 dni od złożenia kolejnego zamówienia
Dioptraż:
30 łącznie z powyższych pozycji

## Pakiet nr 8
Formularz cenowy nr 24/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Pakiet nr 8 - Pozostałe materiały do operacji zaćmy i iniekcji doszklistowych
I.Pełna nazwa oferenta:
Adres: (NIP)
Osoba do kontaktu: (Imię i nazwisko + nr telefonu)
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | % VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, wielkość opakowania | UWAGI | KOD EAN | REJESTRACJA | KLASA, REGUŁA dot.wyrobów medycznych
1 | Zestaw do iniekcji - doszklistkowy. Skład zestawu: serweta na stolik 75 x 75 cm (zawinięcie), kocher plastikowy, miska plastikowa (ca 17 x 12 x 3,5 cm), rozwórka, miarka plastikowa 3,5 / 4,0 mm, strzykawka INSUMED 29G, szkło powiększające, patyczki z wacikiem 15 cm x 2 szt, kompresy z włókniny (7,5 x 7,5 cm) x 7 szt., serweta operacyjna 100 x 100 cm z integrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną i otworem 4 x 7cm z nacięciem. | kpl | 2000 |  |  |  | 8 | 0
2 | Preparat wiskoelastyczny 3,0%: Masa molekularna: 1- 1,8 mln Daltonów; Lepkość: 120.000- 300.000 mPs; Osmolarność: 270- 4-- mOsm/ kg; PH: 6,8- 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula. Nie dopuszcza się domieszki metlocelulozy do składu wiskoelastyku. Temperatura przechowania 2: 25 Co. | szt | 15 |  |  |  | 8 | 0
3 | Barwnik niebieski do wizualizacji Capsulor: składnik aktywny - Trypan Blue 0,6 mg/ml; opakowanie 10= oddzielnie pakowanych sterylnych fiolek po 1ml | szt | 70 |  |  |  | 8 | 0
4 | Pierścienie dotorebkowe o średnicy 11mm, fabrycznie zapakowane w injektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory | szt | 10 |  |  |  | 8 | 0
5 | Gaz C3F8 w pojemniku 75ml wielorazowego użytku z zestawem do iniekcji; 3x strzykawka 50 ml, 3 x igła 30G, 3x filtr 0,20UM, 3x opaska dla pacjenta | sz | 15 |  |  |  | 8 | 0
|  |  | wartość łącznie : |  | 0 |  |  | 0