Załącznik nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, najem oraz serwisowanie 160 koncentratorów tlenu z przeznaczeniem do używania przez pacjentów (użytkowników) zakwalifikowanych do domowego leczenia tlenem w miejscu zamieszkania pacjenta

Urządzenia do podawania tlenu: KOD CPV: 33157800-3, Medyczna aparatura oddechowa KOD CPV: 33157400-9, Urządzenia do terapii tlenowej Kod CPV: 33157810-6

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wykaz koncentratorów tlenu, który będzie zawierał: Producent/model/ rok produkcji/ numer seryjny.

2. 160 koncentratorów tlenu wykorzystywane będą do przewlekłego leczenia tlenem pacjentów (użytkowników) w warunkach domowych, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty z Najemcą (usługa Domowego Leczenia Tlenem) na terenie województwa śląskiego, stan Użytkowników na dzień 05.11.2025 roku:

- Orzesze                       	24

- Mikołów                     		21

- Łaziska Górne            	17

- Bieruń                          	1

- Tychy                            	21

- Gostyń                           	2

- Bełk                               	2

- Zabrze                            	1

- Wola                              	1

- Piasek                            	1

- Żory                             	18

- Czerwionka                   	6

- Rybnik                          	7

- Ornontowice                 	7

- Pszczyna                       	7

- Paniówki                       	4

- Ruda Śl                         	4

- Kobiór                          	2

- Stanowice                     	1

- Sosnowiec                    	1

- Imielin                          	1

- Przyszowice                 	1

- Lędziny                        	4

- Jejkowice                     	1

- Siemianowice			1

- Szczejkowice			2

- Katowice			1

- Pruchna			1

- Suszec			1

- Książenice			1

3. Wynajmujący dostarczy sprzęt medyczny na swój koszt do w terminie do maksymalnie 24h od momentu zawarcia umowy do Użytkowników wskazanych przez Najemcę w wykazie, który zostanie przesłany Wynajmującemu e-mailem w dniu zawarcia umowy.

Wynajmujący zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych pracowników Najemcy w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego.

4. Dowodem dostarczenia, przekazania sprzętu Medycznego do Najemcy, będzie protokół zdawczo-odbiorczy / oświadczenie Użytkownika. Treść protokołu zdawczo-odbiorczego / oświadczenie Użytkownika stanowi załącznik do projektu umowy

Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Użytkownikom instrukcje obsługi 
i etykiety wyrobu w języku polskim.

5. Umowa zostanie zawarta na czas określony 24 miesięcy

6. Koszt najmu jednego koncentratora tlenu powinien obejmować dostawę do  Użytkownika wraz z pełnym wyposażeniem, przez które rozumie się akcesoria niezbędne do użytkowania sprzętu medycznego, tj.: wąsy tlenowe 2.1 m w ilości 3 szt., przewód tlenowy długości min. 7 m ze złączką, filtr powietrza oraz nawilżacz tlenowy, jego odbiór od Użytkownika po zakończeniu leczenia oraz koszty serwisowania i wymiany masek lub kaniul oraz nawilżacza i filtrów oraz innych ewentualnych materiałów zużywalnych.

7. Pożądane parametry techniczne  koncentratorów tlenu:

-  powinny spełniać warunki techniczne niezbędne do ich samodzielnej obsługi przez pacjenta (Użytkownika) w miejscu jego zamieszkania.

- Masa urządzenia do 15 kg.

-  Poziom natężenia dźwięku maksymalnie 40 dB.

- Stężenie tlenu nie mniejsze niż 90% przy przepływie 2,5l/min

- zasilenie z uziemieniem  – 230V, 50 Hz i pobór mocy nie więcej niż 300 W.

- Zakres przepływów od 0,5 do 5 l na minutę.

8. Dostarczone w ramach zawartej umowy koncentratory tlenu powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku spełniać warunki techniczne określone przez producenta oraz wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

9. Wymiany akcesoriów dokonywane będą na następujących zasadach:

kaniule tlenowe lub maski  – w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu, wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza na każdym przeglądzie technicznym.

10. Ponadto Wynajmujący będzie dokonywał pomiaru stężenia wytwarzanego przez koncentrator tlenu przy przepływie 2l/min na każdym przeglądzie technicznym.

11. Wynajmujący zobowiązany jest do przeglądu i wymiany filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego oraz nawilżacza powietrza po każdej zmianie pacjenta oraz dokonania przeglądu sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta zaoferowanych koncentratorów tlenu oraz sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedstawienia go Najemcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa NFZ nr 45/2019/DSOZ. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zaoferowanych koncentratorów tlenu.

12. Wykonawca zapewnia telefoniczną dostępność serwisu w celu zgłoszenia awarii.  
W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Medycznego Wynajmujący zobowiązuje się usunąć ją maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Użytkownika bez względu na dzień tygodnia, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem zawierającym datę oraz godzinę zgłoszenia oraz usunięcia awarii, potwierdzonym przez Użytkownika a następnie dostarczonym do Najemcy. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii na miejscu musi zostać w ciągu 10 godzin przekazany koncentrator zastępczy, o czym będzie pisemnie poinformowany Najemca. Po wykonaniu naprawy koncentrator pierwotnie przypisany do Użytkownika musi zostać niezwłocznie do niego zwrócony.

13. W przypadku, gdy w kolejnych latach kalendarzowych, tj. od 2027 lub 2028 roku obowiązywania niniejszej umowy, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktuje usługi Domowego Leczenia Tlenem u Najemcy, wypowie lub rozwiąże istniejącą umowę o świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, umowa niniejsza traci moc z dniem, od którego usługa Domowego Leczenia Tlenem nie została zakontraktowana bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, natomiast jeżeli ilość zakontraktowanych świadczeń ulegnie zmniejszeniu, z przyczyn dotyczących pacjentów wówczas strony zmniejszają ilość najmowanych koncentratorów.

14. O braku zakontraktowania usługi z NFZ Najemca poinformuje Wynajmującego w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentu z NFZ potwierdzającego ten fakt. Fizyczny odbiór koncentratorów od Użytkowników nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wygaśnięcia umowy. Zmniejszenie ilości potrzebnych dla pacjentów koncentratorów przekazywane będzie na bieżąco w trakcie realizacji umowy.

15. Wykonawca oświadcza, ze dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z przepisami obowiązującymi w chwili jego wytworzenia i spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych i innych przepisach prawa, jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi w języku polskim