Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Wózek (Mmob 02)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Wózek (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Fronty malowane proszkowo na jeden z 10 kolorów palety RAL. Farba dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. |
| 3. | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) oraz wysuwany blat boczny z prawej strony wózka. |
| 4. | Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm |
| 5. | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem |
| 6. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |
| 7. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |
| 8. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. |
| 9. | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka |
| 10. | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron) |
| 11. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 12. | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria |
| 13. | Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 650x600 mm ( +/- 10 mm) |
| 14. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 (wysokość bez nadstawki) ( +/-10 mm) |
| II. | Wyposażenie wózka: |
| 1. | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) |
| 2. | Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka |
| 3. | Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300x200x60 mm) |
| 4. | Po prawej wózka: pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego, wiaderko na odpadki o pojemności 7l - ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 5. | Z lewej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki |
| III. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2 | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |