# LAMPA OPERACYJNA – 2 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025): …....................................................

Klasa wyrobu medycznego ......................................................

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  |  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |
|  |  | Sufitowa lampa operacyjna składająca się z dwóch kopuł o takich samych parametrach zawieszonych na wspólnej osi. |
|  |  | Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN EN 60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”. |
|  |  | Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. |
|  |  | Lampa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. |
|  |  | Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. |
|  |  | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. |
|  |  | Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach (obrót w każdej osi w zakresie min 340°) |
|  |  | Obrót ramienia wokół osi głównej lampy i przegubu pośredniego (pomiędzy ramieniem uchylnym i obrotowym) w zakresie min. 360° |
|  |  | Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami. |
|  |  | Uchwyty sterylne takie same zarówno dla lampy główniej jak i satelitarnej. |
|  |  | Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC |
|  |  | W komplecie 4 rękojeści dla każdej kopuły. |
|  |  | Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Uchwyty, przez, które można przełożyć dłoń. |
|  |  | Wszystkie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania umieszczony przy kopule. |
|  |  | Dodatkowy panel naścienny do sterowania funkcjami lampy obydwóch czasz w zakresie: a)włączanie i wyłączanie lampy, b)regulacja natężenia światła, c)regulacja wielkości oświetlonego pola, d)regulacja temperatury barwowej światła. |
|  |  | Lampa przygotowana do współpracy z systemem Sali Zintegrowanej. |
|  |  | Funkcje panelu sterowania: a) włączane i wyłączanie lampy, b) regulacja natężenia światła, c) regulacja wielkości oświetlanego pola, d) regulacja temperatury barwowej światła. |
|  |  | Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn jednoczesne sterowanie funkcjami obu kopuł z jednej kopuły, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej. |
|  |  | Obie czasze wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych o natężeniu światła 4800 lux, światło białe, włączaną dedykowanym (jednofunkcyjnym) przyciskiem na panelu sterowania. |
|  |  | Lampa wyposażona w system zapobiegający wytwarzaniu zbyt dużej ilości ciepła, które może prowadzić do wysuszenia okolicy rany i nienaruszonej skóry. |
|  |  | System zapewniający płynne przechodzenie pola światła między jasno oświetlonym polem operacyjnym a ciemniejszym otoczeniem. |
|  |  | Lampa wyposażona w system automatycznej redukcji cieni w którym każda dioda LED działa niezależnie. |
|  |  | Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej. |
|  |  | Maksymalne natężenie światła Ec każdej kopuły minimum 150 000 lux |
|  |  | Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła każdej kopuły w zakresie od 10 % do 100 % Ec. |
|  |  | Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego. |
|  |  | Średnica pola d10 lampy głównej min. 29 cm ( przy maksymalnym Ec) |
|  |  | Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola w min 5 krokach. |
|  |  | Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 3200 K (lub niższej) do 5500 K (lub wyższej) |
|  |  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: Współczynniki: Ra min. 99, R9 min. 99, R13 min. 99 Do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi lub oficjalną kartę techniczną producenta potwierdzającą spełnienie parametrów. |
|  |  | Wgłębność światła lampy L1+L2 (20%) min. 130 cm. |
|  |  | Obie czasze wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych o natężeniu światła max 5000 lux, światło białe, włączaną dedykowanym (jednofunkcyjnym) przyciskiem na panelu sterowania. |
|  |  | Czasze w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. |
|  |  | Grubość czaszy lampy poniżej 10 cm. |
|  |  | Liczba diod w każdej czaszy min. 120 |
|  |  | Średnica czaszy w zakresie od 60 cm do 70 cm |
|  |  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 h |
|  |  | Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych |
|  |  | Jedna z czasz wyposażona w bezprzewodową kamerę wideo 4K przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. |
|  |  | Rozdzielczość obrazu z kamery: 4K tzn. 3840 x 2160 pikseli. |
|  |  | Kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). |
|  |  | Kamera rozdzielczości 4K. Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom cyfrowy min. 12x |
|  |  | Automatyczna i manualna regulacja jasności obrazu. |
|  |  | Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. |
|  |  | Sterowanie poniższymi funkcjami za pomocą bezprzewodowego i przenośnego sterownika (w suficie podwieszanym przygotowane min 2 czujniki zbierające sygnał z sterownika): a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji, d) stop-klatka. |
|  |  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |
|  |  | Wymogi formalne |
|  |  | Do urządzenia należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. |
|  |  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. |
|  |  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. |
|  |  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. |
|  |  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. |
|  |  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące |
|  |  | Czas reakcji serwisu max. 48h |