Program funkcjonalno-użytkowy

Nazwa nadana zamówieniu:

" Remont systemu zasilania traktu jonów Cyklotronu AIC-144 " w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Nazwy i kody CPV:

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45300000-1 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania,

50000000-5  – Usługi naprawcze i konserwacyjne,

51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.

Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Opracował:

Paweł Bogdali

Data opracowania:

Wrzesień 2025r.

Spis zawartości programu

I.	Część opisowa	4

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia:	4

1.1	Cel zamówienia	4

1.2	Zakres robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia:	4

1.3	Zakres robót w części dotyczącej opracowania projektu	4

1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)	5

1.5	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	5

2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

2.1	Wymagania podstawowe	5

2.2	Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne	5

2.3	Wymagania dotyczące robót budowlanych i montażowych	5

2.4	Wymagania funkcjonalno-użytkowe	6

II.	Część informacyjna	12

3	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia	12

3.1	Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót	12

3.2	Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót	12

3.3	Informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych	13

# Część opisowa

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

## Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu zasilania traktu jonów Cyklotronu AIC-144 (dalej: system) w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wraz z przygotowaniem projektu rozmieszczenia elementów instalacji.

  - Zakres robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia:

    - Przygotowanie do akceptacji Zamawiającego projektu technicznego instalacji z rozmieszczeniem poszczególnych elementów instalacji wraz z doborem poszczególnych parametrów.

    - Dokonanie inwentaryzacji połączeń kablowych w zakresie inwestycji oraz demontaż istniejących instalacji systemu.

    - Dostawa i kompletny montaż elementów instalacji (urządzenia, sprzęt, wyposażenie i instalacja).

    - Reinstalacja zasilaczy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

    - Podłączenie instalacji sterującej i uruchomienie systemu zasilaczy przy współpracy z obsługą Cyklotronu AIC-144.

    - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

## Zakres robót w części dotyczącej opracowania projektu

    - Sporządzona dokumentacja (w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) powinna zawierać: dokumentację techniczno-ruchową, schematy elektryczne w wersji edytowalnej, świadectwa, aprobaty, certyfikaty, rysunki techniczne instalacji i urządzeń wraz ze stosownymi opisami, pomiary instalacji oraz protokoły odbioru.

    - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym przed realizacją w formie elektronicznej.

    - Kompletna dokumentacja projektowa (powykonawcza) w wersji papierowej i elektronicznej powinna zostać dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru robót.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący)

Obecnie zasilacze traktu jonów Cyklotronu AIC-144 są zainstalowane w pomieszczeniu nr 1001, w tym samym pomieszczeniu znajduje  się aparatura zasilająca omawiane zasilacze. Z uwagi na okres eksploatacji od początku lat 60-tych zarówno aparatura zasilająca zasilacze jak i pozostałe elementy rozdzielnicy są wyeksploatowane i nie zapewniają pewności zasilania elementów traktu jonów. Pomieszczenie 1001 znajduje się w przyziemiu. Pomieszczenie posiada powierzchnię dla zabudowy instalacji.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Nowo wykonana instalacja służyć będzie do celów utrzymania pewności działania systemu zasilania traktu jonów Cyklotronu AIC-144. Należy wykonać kompletną dostawę i montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i instalacji a także wykonać wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wynikające z Programu Funkcjonalno-Użytkowego i jego załączników, umowy, przygotowanej dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów prawa i norm.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania podstawowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania niezbędnych pomiarów, sprawdzeń, ekspertyz, uzgodnień.

## Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Zamontowana instalacja nie będzie prowadzić do zmian charakterystycznych parametrów budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość i długość. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w konstrukcji budynku.

## Wymagania dotyczące robót budowlanych i montażowych

    - Prace budowlane wykonywane będą pod nadzorem firmy, która dostarczy i zamontuje instalacje.

    - Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające np. wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia realizacji robót.

    - W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót i dróg dojścia do niego w stanie uporządkowanym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz ma sukcesywnie usuwać zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci.

    - Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

    - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy BHP.

## Wymagania funkcjonalno-użytkowe

    - Zestawienie zasilaczy traktu jonów Cyklotronu AIC-144 wraz z ich parametrami:

| Wykorzystanie zasilacza | Napięcie [V] | Prąd wyjściowy [A] | Moc [W] |
| --- | --- | --- | --- |
| MK1 poziomy | 30 | 25 | 750 |
| MK2 pionowy | 30 | 25 | 750 |
| Soczewka 1 | 30 | 25 | 750 |
| Soczewka 2 | 30 | 25 | 750 |
| Magnes M1 | 125 | 280 | 35000 |
| Soczewka 3 | 150 | 10 | 1500 |
| Soczewka 4 | 150 | 10 | 1500 |
| Magnes M2 | 80 | 19 | 1520 |
| Soczewka 5 | 150 | 10 | 1500 |
| Soczewka 6 | 150 | 10 | 1500 |
| MK3 pionowy | 30 | 25 | 750 |
| Soczewka 7 | 100 | 7,5 | 750 |
| Soczewka 8 | 100 | 7,5 | 750 |

    - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

      - Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa winna uwzględniać opisane wytyczne funkcjonalno-użytkowe, ponadto należy opracować je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.). Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (zawierającej m.in. rozmieszczenie poszczególnych elementów instalacji elektrycznej z doborem poszczególnych parametrów) Wykonawca wykona przedstawiony zakres robót budowalnych.

      - Ogólne wytyczne dotyczące instalacji zasilania traktu jonów 
Cyklotronu AIC-144.

Inwentaryzacja połączeń kablowych w zakresie inwestycji demontaż istniejących instalacji systemu obejmuje:

Zasilacze, w ilości 13 sztuk (wg. tabeli 1), są wykorzystywane do zasilania elementów traktu jonów Cyklotronu AIC-144 w postaci soczewek kwadrupolowych, dipoli odchylających i magnesu skręcającego. Przed zdemontowaniem starej instalacji należy zinwentaryzować połączenia kablowe odbiorników zasilaczy, tak aby możliwe było odtworzenie konfiguracji zasilaczy i polaryzacji połączeń. Aktualny stan instalacji przedstawia fotografia 1.

Fotografia 1. Aktualny stan instalacji zasilaczy traktu jonów Cyklotronu AIC-144.

Dostawa i kompletny montaż elementów instalacji obejmuje:

- wykonanie nowych, niezbędnych tras kablowych w systemie samonośnym np. firmy Baks (rysunek 1);

Rysunek 1. Poglądowy szkic instalacji.

- dostawę i instalację nowej rozdzielnicy In=3x125A (400V) w układzie sieciowym TN-S umożliwiającej zasilanie oraz sterowanie urządzeń systemu w pomieszczeniu 1001 w miejscu oznaczonym na rysunku 1, zabezpieczenia należy dobrać odpowiednio do wszystkich urządzeń, zamontować wolne gniazda serwisowe 16A 5P 400V, 32A 5P 400V i 16A 1P 230V (przemysłowe) – dopuszczalny zestaw remontowy;

- wykonanie instalacji zasilającej zasilacze 230/400VAC przy użyciu dostarczonych kabli z przewodami linkowymi w izolacji gumowej lub podobnej oraz gniazd i wtyczek 16A 5P 400V po jednym zestawie na każdy zasilacz, zamontowanych w okolicy górnej części stojaków RACK 42U;

- remont odbiorczej sieci kablowej prądu stałego 7,5-280A (30-150V) zasilającej elementy traktu (sieć wykonana kablami YKY 4x2,5-50mm2), powinien zapewnić zachowanie elastyczności wykorzystywania dowolnych zasilaczy i uwzględniać możliwość podłączenia zasilaczy do torów kablowych, w tym celu konieczny jest demontaż starych wyeksploatowanych złącz kablowych i zamontowanie nowych złącz odpowiednich do charakteru pracy zasilaczy (po 4 szt. na każdy tor kablowy, np. typu: OTL oraz dwa złącza spawalnicze ŁW ŁP do ręcznej zmiany polaryzacji magnesu odchylającego M2) na ścianie w pomieszczeniu 1001, podłączenie do nich przewodów linkowych o przekrojach dostosowanych do możliwości zasilaczy, w izolacji gumowej lub podobnej (długość około 6 metrów), kolektory przyłączeniowe (złącza na ścianie) zamknąć w 2 szafach rozdzielczych o wymiarach 60x80cm np. Sabaj-System RH683 600x800x300, koncepcję wykonania kolektorów przedstawia rysunek 2, istotne jest zachowanie sugerowanej wolnej przestrzeni montażowej, instalacja odbiorcza nie wymaga wymiany a jedynie adaptacji do zamontowanych kolektorów połączeniowych, przewidziana jest konieczność mufowania kabli w kanale kablowym w podłodze z względu na zmianę położenia zasilaczy (nowa instalacja ma pracować w uprzednio wydzielonej, innej niż dotychczas, części pomieszczenia nr 1001);

Rysunek 2. Koncepcja wykonania kolektorów połączeniowych na ścianie.

- ułożenie i uporządkowanie kabli w kanale kablowym przy wykorzystaniu istniejących wsporników konstrukcyjnych oraz dostarczonych przez Wykonawcę nowych koryt kablowych np. firmy Baks;

- podłączenie instalacji wyrównawczej;

- wykonanie opisów kabli, rozdzielni zasilającej oraz pozostałych elementów instalacji.

Reinstalacja zasilaczy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego obejmuje:

Reinstalację zasilaczy traktu jonów wykonać w uprzednio wydzielonej i przygotowanej przez Zamawiającego, innej niż dotychczas, części pomieszczenia nr 1001. Do montażu zasilaczy użyć dostarczonych przez Wykonawcę trzech nowych stojaków typu RACK 42U i nośności co najmniej 275kg (np. BKT 11150021) zaopatrzonych w półki (np. BKT 11111155.1V) w ilości odpowiadającej liczbie sztuk instalowanych urządzeń zastępując stare, wyeksploatowane stojaki. Ustawić zasilacze na półkach stojaków wg. ustaleń z użytkownikiem.

Podłączenie instalacji sterującej i uruchomienie systemu zasilaczy przy współpracy z obsługą Cyklotronu AIC-144 obejmuje:

Obecnie do sterowania zasilaczami wykorzystuje się komunikację RS-232 zintegrowaną z wydzieloną siecią Ethernetową za pomocą przetwornika Advantech EKI-1526. Wymagana jest adaptacja długości kabli sterujących RS-232 do miejsca montażu zasilaczy (jeśli konieczne to wykonanie nowego okablowania) z zachowaniem kolejności połączeń. Dodatkowo wymagane jest zastosowanie automatyki załączająco-wyłączającej dla zasilaczy dającej możliwość sterowania zasilaniem tych urządzeń lokalnie oraz zdalnie z pulpitu cyklotronu. Załączenie zasilania rozdzielni elektrycznej powinno również załączyć wentylację pomieszczenia 1001. Wentylacja powinna działać dodatkowo przez określony czas po wyłączeniu zasilaczy lub może być sterowana w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Wymagane jest również lokalne, ręczne sterowanie wentylacją.

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmuje:

Prace remontowe powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem sporządzenia dokumentacji powykonawczej, przy czym wymagane jest aby schematy elektryczne były dostarczone w wersji edytowalnej. Wymagane są:

•	oświadczenie kierownika robót elektrycznych;

•	protokół ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rozdzielnicy;

•	świadectwo weryfikacji rozdzielnicy na podstawie normy PN-EN IEC 61439-1:2021-10 (część 1: Postanowienia ogólne);

•	protokół pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych;

•	świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych.

Wymagane jest, aby użyte materiały do remontu były nowe, nie używane i posiadały odpowiednie certyfikaty jakości oraz deklaracje zgodności. Wszystkie materiały mające zostać wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą uzyskać uprzednią akceptację zamawiającego 7 dni przed wykorzystaniem.

Dodatkowe wytyczne:

Czas wykonania remontu: 8 tygodni od daty podpisania umowy, przy czym dopuszcza się przedłużenie tego czasu z powodu konieczności pracy cyklotronu.

Maksymalny czas przestoju systemu: 2 tygodnie.

Termin rozpoczęcia robót powinien zostać ustalony z Zamawiającym.

Wszystkie wyłączenia zasilania powinny być ustalane na bieżąco z Zamawiającym.

      - Zestawienie prac projektowych i robót budowlanych:

| Opis prac projektowych / robót budowlanych | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja miejsca zabudowy – wizja lokalna | kpl. | 1 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji | kpl. | 1 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnych koryt kablowych oraz pozostałych elementów i wyposażenia koniecznych do wykonania tras kablowych w celu ułożenia nowych instalacji elektrycznych | kpl. | 1 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem koryt kablowych koniecznych do wykonania trasy kablowej w kanale podłogowym w celu uporządkowania istniejących instalacji elektrycznych i ułożenia nowego okablowania | kpl. | 1 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnych stojaków RACK 42U z półkami w ilości odpowiadającej liczbie sztuk instalowanych urządzeń | kpl. | 3 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem rozdzielnicy In=3x125A (400V) wyposażonej w niezbędną aparaturę elektrotechniczną do zasilania i sterowania urządzeń traktu jonów Cyklotronu AIC-144 | kpl. | 1 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem i podłączeniem wolnych gniazd serwisowych | kpl. | 1 |
| Zakup i dostawa wraz z montażem szaf rozdzielczych wyposażonych w kolektory przyłączeniowe umożliwiające podłączenie odbiorczej sieci kablowej prądu stałego | kpl. | 2 |
| Kompletne i prawidłowe wykonanie okablowania i uruchomienie sytemu zasilaczy traktu, przygotowanie schematu instalacji oraz instrukcji obsługi | kpl. | 1 |
| Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją dotyczącą użytych materiałów i urządzeń tj. np. certyfikaty, atesty, aprobaty oraz instrukcjami obsługi i eksploatacji instalacji | kpl. | 1 |
| Przeprowadzenie szkolenia z obsługi zamontowanej instalacji, w tym urządzeń | kpl. | 1 |

# Część informacyjna

## Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia

## Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowane są urządzenia, w celu wykonania zamówienia.

## Podstawowe przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i norm:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. 2023 poz. 822 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188). ,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U z 2007 r. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 E - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,

- PN-EN 60947-2:2018-01 E - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki,

- PN-E-93152:2018-05 P - Łączniki instalacyjne powszechnego użytku - Łączniki podtynkowe na prądy znamionowe do 16 A i napięcie znamionowe 250 V - Wymiary montażowe i gabarytowe,

- PN-EN 50321-1:2018-05 E - Prace pod napięciem - Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - Obuwie i kalosze elektroizolacyjne,

- PN-EN 61439-1:2021-10 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne,

- PN-EN 61439-1:2021-10 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań,

- PN-HD 60364-6:2016-07 - Sprawdzanie odbiorcze.

Ponadto wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami BHP i P.POŻ., oraz pozostałe wymienione w PFU lub równoważne.

## Informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej. Informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Budynek jest przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.