## PODSUMOWANIE
| NETTO | BRUTTO | 3,60% NETTO | 3,60% BRUTTO
Pakiet nr 1. Serwety operacyjne i zabiegowe | 13683.7 | 14778.4 | 14176.3132 | 15310.4183
Pakiet nr 2. Podkłady higieniczne | 46408 | 50120.64 | 48078.688 | 51924.983
Pakiet nr 3. Kieszeń przyklejana, taśma samoprzylepna | 8278.5 | 8940.78 | 8576.526 | 9262.6481
Pakiet nr 4. Sterylne osłony na kończyny | 290 | 313.2 | 300.44 | 324.4752
Pakiet nr 5. Sterylne osłony na drobny sprzę | 11763.5 | 12954.56 | 12186.986 | 13161.9449
Pakiet nr 6. Ręcznik celulozowy sterylny | 1072 | 1157.76 | 1110.592 | 1199.4394
Pakiet nr 7. Zestaw do implantacji portu naczyniowego | 30459 | 32895.72 | 31555.524 | 34079.9659
Pakiet nr 8. Zestaw do porodu naturalnego | 14250 | 15390 | 14763 | 15944.04
Pakiet nr 9. Zestawy uniwersalne i inne serwet sterylnych | 6081.9 | 6568.45 | 6300.8484 | 6804.9163
Pakiet nr 10. Zestaw do protezy biodra | 77000 | 83160 | 79772 | 86153.76
Pakiet nr 11. Zestaw do protezy kolana | 49050 | 52974 | 50815.8 | 54881.064
Pakiet nr 12. Zestaw do drobnej ortopedii | 17614 | 19023.12 | 18248.104 | 19707.9523
Pakiet nr 13. Zestaw do dużej chirurgii | 22900 | 24732 | 23724.4 | 25622.352
Pakiet nr 14. Zestaw uniwersalny mały | 39560 | 42724.8 | 40984.16 | 44262.8928
Pakiet nr 15. Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego | 28558.3 | 30842.96 | 29586.3988 | 31953.3107
Pakiet nr 16. Zestaw do artroskopii /ACL | 8950 | 9666 | 9272.2 | 10013.976
Pakiet nr 17. Zestaw do laparoskopii klasycznej | 51000 | 55080 | 52836 | 57062.88
Pakiet nr 18. Zestaw do Histerektomii | 37050 | 40014 | 38383.8 | 41454.504
Pakiet nr 19. Serwety sterylne pionowe | 3430 | 3704.4 | 3553.48 | 3837.7584
Pakiet nr 20. Zestawy różne | 89424 | 96577.92 | 92643.264 | 100054.7251
Pakiet nr 21. Serwety i podkłady | 17862 | 19290.96 | 18505.032 | 19985.4346
Pakiet nr 22. Sterylne osłony na sprzęt | 2043.5 | 2206.98 | 2117.066 | 2286.4313
Pakiet nr 23. Zestawy do mycia pola operacyjnego i inne | 2463.4 | 2660.47 | 2552.0824 | 2756.249
SUMA: | 579191.8 | 625777.12 | 600042.7048 | 648046.1212
3.6%

## Pak. 1-staplery_1
Pakiet nr 1. Staplery okrężne i liniowe | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Szcunkowa ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Stapler okrężny z bezbarierową głową | Stapler okrężny zakrzywiony, uszczelniony, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, - głowa staplera bezbarierowa o dużej objętości, dla eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa(bez konieczności manualnego aktywowania/deaktywowania blokady) - zabezpieczanie przed przypadkowym oddaniem strzału, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera, - długość robocza trzonu 231mm (dla staplera 21mm) lub 234mm (dla staplerów 25mm, 29mm, 33mm) - zszywki ze stopu tytanu, ułożone w 2 rzędach, - wysokość zszywki: otwartej - 5mm, zamkniętej - 1-2,5mm Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 21mm, 25mm, 29mm, 33mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0
2. | Stapler okrężny z systemem obrotowego ostrza | Stapler okrężny zakrzywiony, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, - zintegrowana automatyczna blokada bezpieczeństwa(bez konieczności manualnego aktywowania/deaktywowania blokady) - zabezpieczanie przed przypadkowym oddaniem strzału, - system obrotowego ostrza, minimalizujący traumatyzację tkanek podczas cięcia, - pokrętło regulacyjne „motylkowe” ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera - długość robocza trzonu 213mm (dla staplera 21mm), 216mm (dla staplera 25mm) lub 217mm(dla staplerów 29mm oraz 33mm) - zszywki ze stopu tytanu, ułożone w 2 rzędach, - wysokość zszywki: otwartej - 5mm, zamkniętej - 1-2,5mm Rozmiary staplera(średnica zewnętrzna kowadełka): 21mm, 25mm, 29mm, 33mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0
3 | Rękojeść endoskopowego staplera liniowego tnącego | Uniwersalna jednorazowa rękojeść liniowego staplera laparoskopowego do przyłączania trzonów z wymiennymi ładunkami, z możliwością rotacji o 360°oraz uruchomieniem rękojeści do 25 razy, posiadająca trzon o średnicy 12 mm i długości 60 mm, 160 mm lub 260 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
4 | Trzon z ładunkiem do rękojeści endoskopowego staplera liniowego tnącego | Wymienny trzon z ładunkiem do liniowego staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach zszywek przed zamknięciem i po zamknięciu(3+3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15°, 30°, 45°, o długości linii zszywek 30mm, 45 mm oraz 60 mm, pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością 6-krotnej wymiany ładunku w trzonie, kompatybilny z trokarem 12 mm - do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia 7 różnych rodzajów trzonów z ładunkiem w uzależnieniu od wysokości zszywek przed i po zamknięciu oraz od długości linii zszywek: 1. wysokość zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm, a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm - trzony z ładunkiem o długości linii zszywek 30 mm, 45 mm, 60 mm; 2. wysokość zszywek przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm, a po zamknięciu 1.2 ~ 2,0 mm - trzony z ładunkiem o długości linii zszywek 45 mm,60 mm; 3. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm, a po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm - trzony z ładunkiem o długości linii zszywek 45 mm, 60 mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
5 | Ładunki wewnętrzne (wymienne) do trzonów endoskopowego staplera liniowego tnącego | Wymienne ładunki jednorazowego użytku do trzonów liniowego staplera laparoskopowego z 6 rzędami tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach zszywek przed zamknięciem i po zamknięciu(3+3) - do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia 7 różnych rodzajów ładunków do trzonów w uzależnieniu od wysokości zszywek przed i po zamknięciu oraz od długości linii zszywek: 1. wysokość zszywek przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm, a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm - ładunki wymienne do trzonów załadowanych ładunkami o długości linii zszywek 30 mm, 45 mm, 60 mm; 2. wysokość zszywek przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm, a po zamknięciu 1.2 ~ 2,0 mm - ładunki wymienne do trzonów załadowanych ładunkami o długości linii zszywek 45 mm,60 mm; 3. wysokość zszywek przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm, a po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm - ładunki wymienne do trzonów załadowanych ładunkami o długości linii zszywek 45 mm, 60 mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
6 | Stapler liniowy tnący | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego: - dwustronna dźwignia do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia - systemy zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki; - system kontroli dźwigni umożliwiający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki - możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera Po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w plastikowej pochewce/osłonie. Rozmiar 60, załadowany 64 zszywkami ze stopu tytanu, ułożonymi w dwóch rzędach Długość linii zszywek - 65mm Długość linii cięcia - 59mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
7 | Ładunek do staplera liniowego tnącego | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego - z nożem stanowiącym część ładunku, - po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w się w plastikowej pochewce/osłonie - rozmiar 60 - 64 zszywki ze stopu tytanu, tj. 2 podwójne rzędy, naprzemienne. Długość linii zszywek - 65mm Długość linii cięcia - 59mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
8 | Stapler liniowy tnący | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego: - dwustronna dźwignia do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia - systemy zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki; - system kontroli dźwigni umożliwiający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki - możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera Po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w plastikowej pochewce/osłonie. Rozmiar 80, załadowany 84 zszywkami ze stopu tytanu, ułożonymi w dwóch rzędach Długość linii zszywek - 85mm Długość linii cięcia - 79mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,2mm (zamkniętej - 1,8mm) dla grubości tkanki od 1,5mm do 1,8mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
9 | Ładunek do staplera liniowego tnącego | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego - z nożem stanowiącym część ładunku, - po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w się w plastikowej pochewce/osłonie - rozmiar 80 - 84 zszywki ze stopu tytanu, tj. 2 podwójne rzędy, naprzemienne. Długość linii zszywek - 85mm Długość linii cięcia - 79mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,2mm (zamkniętej - 1,8mm) dla grubości tkanki od 1,5mm do 1,8mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
10 | Stapler liniowy tnący | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego: - dwustronna dźwignia do wystrzelenia ładunku, - przycisk szybkiego zwalniania, - wskaźnik końca linii cięcia - systemy zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki; - system kontroli dźwigni umożliwiający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki - możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera Po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w plastikowej pochewce/osłonie. Rozmiar 100, załadowany 104 zszywkami ze stopu tytanu, ułożonymi w dwóch rzędach Długość linii zszywek - 105mm Długość linii cięcia - 99mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0
11 | Ładunek do staplera liniowego tnącego | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego - z nożem stanowiącym część ładunku, - po odpaleniu staplera nóż powinien chować się w się w plastikowej pochewce/osłonie - rozmiar 100 - 104 zszywki ze stopu tytanu, tj. 2 podwójne rzędy, naprzemienne. Długość linii zszywek - 105mm Długość linii cięcia - 99mm Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,8mm (zamkniętej - 1,5mm) dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm lub - wysokość otwartej zszywki 4,5mm (zamkniętej - 2,0mm) dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. |  | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0
12 | Stapler liniowy bez noża | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, - 2-stopniowa kontrola zamknięcia, - jedna dźwignia zamykająco-spustowa, - dźwignia kontrolująca wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, - zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; - możliwość obsługi staplera jedną ręką - możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera - długość linii zszywek - 60mm - 25 zszywek wykonanych z tytanu, tj. 2 podwójne rzędy, naprzemienne. Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej - 1,5mm) dla tkanek cienkich lub - wysokość otwartej zszywki 4,8mm (zamkniętej - 2,0mm) dla tkanek grubych. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
13 | Ładunek do staplera liniowego bez noża | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego bez noża, o długości linii zszywek 60mm - 25 zszywek wykonanych z tytanu, ułożonych w 2 rzędach, naprzemienne. Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej - 1,5mm) dla tkanek cienkich lub - wysokość otwartej zszywki 4,8mm (zamkniętej - 2,0mm) dla tkanek grubych. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
14 | Stapler liniowy bez noża | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, - 2-stopniowa kontrola zamknięcia, - jedna dźwignia zamykająco-spustowa, - dźwignia kontrolująca wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, - zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; - możliwość obsługi staplera jedną ręką - możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera - długość linii zszywek - 90mm - 33 zszywki wykonane z tytanu, tj. 2 podwójne rzędy, naprzemienne. Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej - 1,5mm) dla tkanek cienkich lub - wysokość otwartej zszywki 4,8mm (zamkniętej - 2,0mm) dla tkanek grubych. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
15 | Ładunek do staplera liniowego bez noża | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego bez noża, o długości linii zszywek 90mm - 33 zszywki wykonane z tytanu, ułożone w 2 rzędach, naprzemienne. Rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: - wysokość otwartej zszywki 3,5mm (zamkniętej - 1,5mm) dla tkanek cienkich lub - wysokość otwartej zszywki 4,8mm (zamkniętej - 2,0mm) dla tkanek grubych. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
* - dopuszczalne odchylenie wymiaru zszywek 0,1mm
** - dopuszczalne odchylenie wymiaru rękojesci 0,5cm
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pak. 2-staplery_2
Pakiet nr 2. Staplery liniowe i okrężne | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Szcunkowa ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1. | Stapler okrężny jednorazowy, | Stapler okrężny jednorazowy, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do minimum 2,2mm. Rozmiary staplera: 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia). |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
2. | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 77 mm | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 77 mm załadowane opcjonalnie ładunkami: w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm, w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys. zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 2,0. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0
3 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0
4 | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 102 mm | Jednorazowe staplery liniowe z nożem o dł. linii szwu 102 mm załadowane opcjonalnie ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, wyposażony w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm, w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego produktu. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze niebieskim do tkanki standardowej, o wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0
7 | Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm | Jednorazowy ładunek w kolorze niebieskim do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej; wys. zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm albo do tkanki grubej; wys. Zszywki 4,8mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0
8 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
* - dopuszczalne odchylenie wymiaru zszywek 0,1mm
** - dopuszczalne odchylenie wymiaru rękojesci 0,5cm
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)