DZP-271-3/26																Załącznik nr 1

Zamówienie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.11 Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej/leczenia jednego dnia, Typ projektu B. Wsparcie dla AOS i leczenia jednego dnia (inne niż regionalne), zawarta w Krakowie w dniu 11.08.2025 r., pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, 
a SP ZOZ w Brzesku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTY SZCZEGÓŁOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Lasera” w ramach Projektu: Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
w SP ZOZ w Brzesku.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie medyczne było fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane, rok produkcji – nie starsze niż 
2025 r.

Kod CPV: 33128000-3  Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

| Lp | Nazwa | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LASER Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | LASER |  |  |
| 1 | Laser okulistyczny do laseroterapii oczu, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, nierekondycjonowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2025 r., - Typ/nazwa: - Rok produkcji: - Producent: | ……………………………… (wpisać: typ/nazwa; rok produkcji/ producent) | bez punktacji |
| 2.1 | Moduł YAG: |  |  |
| 2.2 | Klasa lasera- min. IIIb (3B) | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 2.3 | Długość fali min. 1000 nm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 2.4 | Regulacja energii bezstopniowo, min. 0,3 mJ – 10 mJ | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 2.5 | Maksymalna energia - 30 mJ | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 2.6 | Czas trwania pulsu min. 4 ns |  | bez punktacji |
| 2.7 | Emisja pulsu -1/2/3 pulsy na strzał |  | bez punktacji |
| 2.8 | Maksymalna częstotliwość powtarzania - 3 Hz w pojedynczym pulsie |  | bez punktacji |
| 2.9 | Wielkość ogniska 8 mikronów FWHM |  | bez punktacji |
| 2.10 | Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja) bezstopniowe przy zapadkach ustawionych na 100µm, 250µm i 350µm Posterior |  | bez punktacji |
| 2.11 | Rozbieżność wiązki min. 16 stopni | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3 | LAMPA SZCZELINOWA |  | bez punktacji |
| 3.1 | Mikroskop stereoskopowy Galileusza z optyką konwergencyjną |  | bez punktacji |
| 3.2 | Ogniskowa min. 90 mm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.3 | Soczewka obiektywu - 1,25x |  | bez punktacji |
| 3.4 | Soczewka okularu- 12,5 x z regulacją dioptrii ± 5D |  | bez punktacji |
| 3.5 | Regulacja dystansu między źrenicami w zakresie min. 55 mm – 88mm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.6 | Dystans roboczy min. 50 mm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.7 | Regulacja szczeliny min. 0 – 12 mm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.8 | Rotacja szczeliny +/- 90 stopni |  | bez punktacji |
| 3.9 | Podświetlone pole widzenia: 0,5mm/5mm/8 mm/12mm lub 0,5mm/ 3mm/8mm/12mm | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.10 | Kąt oświetlenia min. 180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej |  | bez punktacji |
| 3.11 | Regulacja powiększenia | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: - powiększenie 10x, 16x – 0 pkt; - powiększenie 10x, 16x, 28x – 10 pkt |
| 3.12 | Filtry: niebieski-zielony | …………………………………. wpisać odpowiednio | bez punktacji |
| 3.13 | Panel sterowania na stoliku z możliwością zmiany strony na prawa lub lewą | …………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt |
| 3.14 | Fiksator zewnętrzny LED |  | bez punktacji |
| 3.15 | Promień celujący min. 630 (czerwony) |  | bez punktacji |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Dedykowany stolik do lasera |  | bez punktacji |
| III | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1 | Gwarancja, min. 24 miesiące | ……………………………… (podać deklarowany okres gwarancji) | Parametr oceniany |
| 2 | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez okres gwarancji, liczony od dnia odbioru urządzenia (podczas każdego wykonywanego przeglądu) |  | bez punktacji |
| 3 | Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta | Serwis gwarancyjny: Nazwa pomiotu: …………………………………… Adres: …………………………………… Telefon serwisu: …………………………………… Email serwisu: …………………………………… Adres strony internetowej serwisu: …………………………………… Godz. pracy serwisu: …………………………………… (wpisać) | bez punktacji |
| IV | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Szkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia (potwierdzone stosownym zaświadczeniem) |  | bez punktacji |
| 2 | Deklaracja CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia / katalog/ inne materiały informacyjne producenta potwierdzające oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim i karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta

….............................................

/Podpis Wykonawcy/