Załącznik nr 2 do SWZ

PARAMETRY WYMAGANE

| Lp | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE Opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa lini serologicznej składającej się z urządzenia, które identyfikuje badaną próbkę, identyfikuje odczynniki oraz utrzymuje je w stanie gotowości do użycia, przygotowuje odpowiednie zawiesiny krwinek czerwonych, przeprowadza badanie zgodnie z ustalonym algorytmem, umożliwia automatyczne odwirowanie minimum 24 kart, automatyczny odczyt kart i przesył wyniku do oprogramowania urządzenia. |  |
| 2 | Oprogramowanie do obsługi urządzenia – w języku polskim. |  |
| 3 | Oferent dołącza do oferty 2 komputery z klawiaturą, myszką, monitorem dwa skanery kodów kreskowych, dwie drukarki do kodów kreskowych, trzy drukarki laserowe (w tym jedno urządzenie wielofunkcyjne), zasilacz UPS niezbędny do prawidłowego działania systemu i umożliwiający wydruk wyników, co stanowi inegralną część badania serologicznego. |  |
| 4 | Dzierżawa Pipetora (automatycznego, mechanicznego) kompatybilnego z posiadanym sprzętem firmy DIAMED – dwie sztuki. |  |
| 5 | Dzierżawione urządzenia wchodzące w skład linii serologicznej będą kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (wirówka) firmy DIAMED. |  |
| 6 | Dzierżawa oprogramowania do zarządzania Pracownią Immunologii Tansfuzjologicznej i Bankiem Krwi (dwa stanowiska) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. |  |
| WYMAGANIA GRANICZNE OGÓLNE |  |  |
| 7 | Możliwość bezpiecznej transmisji do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
| 8 | Wymaga się bezpłatnej walidacji lini serologicznej 1 raz w roku. |  |
| 9 | Zgodność oferowanych odczynników/mikrokart z instrukcją używania sprzętu do którego prowadzone jest postępowanie w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. |  |
| 10 | Przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy. |  |
| 11 | Wszystkie protokoły badania w języku polskim. | . |
| WYMAGANIA GRANICZNE DLA ODCZYNNIKÓW |  |  |
| 12 | Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | . |
| 13 | Metoda oparta na żelowym podłożu separującym. |  |
| 14 | Termin ważności krwinek firmowych – min. 5 tygodni, mikrokaset grupowych – min. 9 miesięcy, mikrokaset PTA/BTA – min. 12 miesięcy, odczynnik o niskiej sile jonowej – min. 6 miesięcy. |  |
| 15 | Pokojowa temperatura przechowywania mikrokaset. |  |
| 16 | Transport odczynników musi być monitorowany w zakresie temperatur 2-8°C. |  |
| 17 | Mikrokasety do badania Dawca/Pacjent (anty-D wykrywający kategorię DVI (DVI+) Dawca i anty-D nie wykrywający kategorii DVI (DVI-). Inne klony anty-D dla Dawcy i inny dla Pacjenta). Podać nazwę klonów anty-D odpowiednio dla obu serii . |  |
| 18 | Mikrokasety do testu PTA muszą być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  |
| 19 | Mikrokasety do testu BTA powinny być wypełnione odpowiednimi surowicami monowalentnymi – na jendnej mikrokasecie. |  |
| 20 | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych – panel 3 krwinkowy o fenotypie I DCWCee, II DccEE, III dccee. Krwinki muszą być gotowe do użycia. |  |
| 21 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%. |  |
| 22 | Mikrokasety do badania grup noworodka: 1-seria anty-D VI+(wykrywa kategorię DVI), 2-ga seria klony anty-DVI- (nie wykrywa kategori DVI). Podać nazy klonów ABD odpowiednio dla obu serii. |  |
| 23 | Jednakowa ilość mikrokolumn we wszystkich mikrokasetach. |  |
| SERWIS |  |  |
| 24 | Zapewnienie bezpłatnej instalacji systemu, oprogramowania wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. |  |
| 25 | Serwis techniczny bezpłatny w czasie obowiązywania umowy |  |
| 26 | Czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia |  |
| 27 | Serwis zdalny i merytoryczny dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 8-20. Wymagana infolinia serwisowa. |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony.