Załącznik nr 9 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

CZĘŚĆ NR 2 – Dostawa czujnika do ciągłego monitoringu temperatury i wilgotności – 8 szt., koncentrator GSM  - 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator kompatibilny z platformą np. www.Bluconsole.com lub inną umożliwiający przesyłanie danych pomiarowych | TAK |  |  |
| 2. | Wzorcowanie czujników w dwóch punktach temperatury w akredytowanym laboratorium z certyfikatem PCA lub równoważnym | TAK |  |  |
| 3. | Zakres temperatury: -40°C do +70°C | TAK |  |  |
| 4. | Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,2 °C w przedziale od 0°C do +30°C, | TAK |  |  |
| 5. | Zakres wilgotności 0% do 100% | TAK |  |  |
| 6. | Dokładność pomiaru wilgotności 0,2% do 1% |  |  |  |
| 7. | Zasięg: min.700 metrów w wolnej przestrzeni | TAK |  |  |
| 8. | Zasięg przy wykorzystaniu wzmacniacza: min.3000 m w wolnej przestrzeni | TAK |  |  |
| 9. | Żywotność baterii do 3 lat | TAK |  |  |
| 10. | Pojemność pamięci temperatura i wilgotność: min.2500 pomiarów w podziale na min.2500 temperatura | TAK |  |  |
| 11. | Pojemność pamięci temperatura: min. 5000 pomiarów | TAK |  |  |
| 12. | Regulowany krok pomiarowy temperatura i wilgotność | TAK |  |  |
| 13. | Regulowany krok pomiarowy temperatura | TAK |  |  |
| 14. | Wymiary: 85 x 55 x 5 mm (+/- 1mm) | TAK |  |  |
| 15. | Sonda wewnątrz urządzenia lub na przewodzie zewnętrznym | TAK |  |  |
| 16. | Maksymalna długość przewodu sondy zewnętrznej: min.2m | TAK |  |  |
| 17. | Waga: max.30g | TAK |  |  |
| 18. | Moc sygnału: min.11 dBm | TAK |  |  |
| 19. | Respektowane normy: HACCP, EN 12830, ETSI 300 220 lub równoważne | TAK |  |  |
| 20. | Częstotliwość (radio): 869 MHz (Europa) | TAK |  |  |
| 21. | Szyfrowanie: AES128 lub lepsze | TAK |  |  |
| 22. | Klasa zabezpieczenia: IP 67 lub lepsza | TAK |  |  |
| 23. | Odtczyt danych poprzez funkcję NFC lub lepszą | TAK |  |  |
| 24. | Koncentrator kompatibilny z platformą np. www.Bluconsole.com lub inną umożliwiający przesyłanie danych pomiarowych | TAK |  |  |
| 24.1 | Koncentartor wyposażony w moduł GSM wraz z kartą GSM do transmisji danych | TAK |  |  |
| 24.2 | Częstotliwość (radio): 869 MHz (Europa) | TAK |  |  |
| 24.3 | Szyfrowanie: AES128 lub lepsze | TAK |  |  |
| 24.4 | Zasilanie 230V | TAK |  |  |
| 24.5 | Konfiguracja poprzez bluetooth | TAK |  |  |
| 24.6 | Klasa zabezpieczenia: IP 44 lub lepsza | TAK |  |  |
| 25. | Roczna pula min.2000 SMS alarmowych | TAK |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny