Nr sprawy referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ-TPzmn-381-2-9/26

Załącznik nr 2 do SWZ

- Parametry techniczne, specyfikacja cenowa

Dostawa systemu do pomiaru wydajności i kontroli jakości wiązek promieniowania na aparatach terapeutycznych stosowanych w radioterapii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

| Lp. | - Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Producent / Kraj pochodzenia | TAK, podać | Producent ___________________ Kraj pochodzenia ___________________ |
| 2 | Model / typ (jeżeli posiada) / nr katalogowy | TAK, podać | Model ____________________ Typ (jeżeli posiada) ____________________ Nr katalogowy ____________________ |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji 2024 lub nowszy | TAK , podać |  |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |
| 1 | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK , załączyć do oferty dokumenty potwierdzające. Dokumenty wystawione w j. obcym składa się wraz z tłumaczeniem na j. polski |  |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |
| 1 | Połączenie bezprzewodowe matrycy z komputerem | TAK |  |
| 2 | Kompatybilność z obecnie wykorzystywanym systemem bazodanowym - Firebird | TAK |  |
| 3 | Pomiar komorą jonizacyjną minimum: - dawki - symetrii - energii - płaskości wiązki | TAK , podać |  |
| 4 | Pomiar wymiaru pola promieniowania wiązki | TAK |  |
| 5 | Pomiar diodami/półprzewodnikami – półcieni wiązki | TAK |  |
| 6 | Możliwość pomiarów wiązek fotonowych w zakresie minimum 6 – 20 MV | TAK |  |
| 7 | Możliwość pomiarów wiązek elektronowych w zakresie minimum 6 – 22 MeV | TAK |  |
| 8 | Wykonanie pomiarów bez nakładek buildup’owych | TAK |  |
| 9 | Wbudowany termometr – dokładność pomiaru ≤ 0,05OC | TAK |  |
| 10 | Wbudowany barometr – dokładność pomiaru ≤ 0.004kPa | TAK |  |
| 11 | Automatyczna korekcja ciśnienia i temperatury | TAK |  |
| 12 | Zasilanie: sieciowe oraz akumulatorowe | TAK |  |
| 13 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym - minimum 4h | TAK |  |
| 14 | Możliwość pracy na zasilaniu akumulatorowym oraz przy podłączonym kablu zasilającym | TAK |  |
| 15 | Wskaźniki komunikacyjne na matrycy (np. w postaci diód) | TAK |  |
| 16 | Na powierzchni matrycy widoczne odniesienia do sprawdzenia symulacji świetlnej pola promieniowania o wymiarach 20 cm x 20 cm | TAK |  |
| 17 | Waga matrycy – max. 6 kg | TAK |  |
| D. Oprogramowanie |  |  |  |
| 1 | Pełne oprogramowanie w najnowszej wersji | TAK |  |
| 2 | Możliwość tworzenia listy zadań dla poszczególnych aparatów i energii | TAK |  |
| 3 | Możliwość ustawiania własnych poziomów reagowania | TAK |  |
| 4 | Wynik pomiaru widoczny natychmiastowo po wykonaniu ekspozycji | TAK |  |
| 5 | Możliwość powtórzenia pomiaru bez konieczności ponownego wybierania energii/wykonania wszystkich zaplanowanych pomiarów | TAK |  |
| 6 | Możliwość dodawania wielu użytkowników z podziałem na konta typu administrator i zwykły użytkownik (ograniczone uprawnienia pozwalające na wybór aparatu/energii, uruchomienie pomiaru i zapis wyników) | TAK |  |
| E. Dokumentacja i szkolenie |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf | TAK |  |
| 2 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, podstawowej konfiguracji oraz konserwacji | TAK |  |
| F. Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Wykonawca w okresie gwarancji zapewni pełną obsługę serwisową (wraz z kosztem: dojazdu, części zamiennych i robocizny) | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne (jeżeli wymagane) zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonywania przeglądów | TAK, podać częstotliwość przeglądów W przypadku gdy producent nie wymaga przeglądów w okresie gwarancji należy wpisać „ Producent nie wymaga przeglądów w okresie gwarancji” |  |

* Parametry oferowane. W przypadku gdy przy wartości wymaganej zamawiający wpisał „Tak” wystarczające jest potwierdzenie poprzez wpisania słowa „Tak”. W przypadku gdzie Zamawiający podał „Tak , podać….” należy podać konkretnie zaoferowane dane.

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem pkt. 3 w części F tylko i wyłącznie w przypadku gdy producent nie wymaga w okresie gwarancji przeprowadzenia przeglądów.

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | - Wartość - brutto - [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | - (6 + 8) |
|  | System do pomiaru wydajności i kontroli jakości wiązek promieniowania na aparatach terapeutycznych stosowanych w radioterapii | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób/-y uprawnionych/-ej, do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny