DZP-271-5/2026														Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ OFERTY SZCZEGÓŁOWY

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”- na podstawie Umowy nr 06OW/7424/I/2024”.

Zamawiających wymaga aby oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne było fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane, rok produkcji – nie starsze niż 2025 r.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 12 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt i wyposażenie medyczne.

Zadanie nr 1- Urządzenia do monitorowania czynności serca

Kod CPV: 33123210-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

| Llp | Nazwa urządzenia | Ilość kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Aparat do EKG typ. ………………………………….... Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Aparat do EKG mobilny typ. ………………………………….... Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Bieżnia do prób wysiłkowych Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Ergometr do prób wysiłkowych Typ/model……………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Holter ciśnieniowy Typ/model………………. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Holter EKG Typ/model…………………. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Spirometr Typ/model ………………… Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pozycja:1 - Aparat EKG – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań EKG składający się: - z aparatu EKG 12 odprowadzeniowego; - zewnętrznej drukarki laserowej |  | bez punktacji |
| 2 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | bez punktacji |
| 3 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | bez punktacji |
| 4 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | bez punktacji |
| 5 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | bez punktacji |
| 6 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | bez punktacji |
| 7 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| 8 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | bez punktacji |
| 9 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja umożliwiająca zdalną konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | bez punktacji |
| 12 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów |  | bez punktacji |
| 13 | Wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A-4 | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | bez punktacji |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | ……………………………… (wpisać deklarowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 2 - Aparat EKG  mobilny – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny zestaw do badań EKG składający się: - z aparatu EKG 12 odprowadzeniowego; - wózka medycznego; - zewnętrznej drukarki laserowej |  | bez punktacji |
| 2 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | bez punktacji |
| 3 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | bez punktacji |
| 4 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | bez punktacji |
| 5 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | bez punktacji |
| 6 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | bez punktacji |
| 7 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| 8 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | bez punktacji |
| 9 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | bez punktacji |
| 10 | Funkcja umożliwiająca zdalną konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | bez punktacji |
| 12 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów |  | bez punktacji |
| 13 | Wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A-4 | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | bez punktacji |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | ……………………………… (wpisać deklarowany okres gwarancji) | Bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 3– System wysiłkowy  do wykonywania elektrokardiograficznych  badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System umożliwiający wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych |  | bez punktacji |
| 2 | Skład systemu: - jednostka monitorująca pacjenta - monitor min 19ʺ - drukarka laserowa A4 - oprogramowanie monitorujące wysiłek CardioTEST |  | bez punktacji |
| 3 | Monitorowanie następujących parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie |  | bez punktacji |
| 4 | Współpraca z bieżnią oraz cykloergometrem |  | bez punktacji |
| 5 | Ciągła rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń |  | bez punktacji |
| 6 | Automatyczny pomiar ciśnienia, poziomu ST i nachylenia odcinka ST |  | bez punktacji |
| 7 | Automatyczna analiza arytmii |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczne wyznaczanie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty |  | bez punktacji |
| 9 | Automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru oraz bieżni |  | bez punktacji |
| 10 | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku |  | bez punktacji |
| 11 | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST |  | bez punktacji |
| 12 | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 13 | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania |  | bez punktacji |
| 14 | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii |  | bez punktacji |
| 15 | Standardowe protokoły badań |  | bez punktacji |
| 16 | Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym |  | bez punktacji |
| 18 | Archiwizacja oraz wydruk raportu umożliwiającego ocenę badania (zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami) |  | bez punktacji |
| 19 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 20 | Wyposażenie- Biurko jezdne |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesięcy, max. 60 mc | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Szkolenie dla wyznaczonego personelu Zamawiającego z obsługi |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 4 – Bieżnia do prób wysiłkowych (dedykowana do systemu z pozycji 3) – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia do prób wysiłkowych przeznaczona do współpracy z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem do prowadzenia rehabilitacji z poz.3 |  | bez punktacji |
| 2 | Wbudowany moduł EKG w tym 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym oraz 2 odprowadzenia w trybie treningowym |  | bez punktacji |
| 3 | Waga pacjenta min.150 kg |  | bez punktacji |
| 4 | Kąt pochylenia 0-25% |  | bez punktacji |
| 5 | Prędkość taśmy 0-20 km/h |  | bez punktacji |
| 6 | Wymiary użyteczne pasa biegowego 1500 x500mm +/- 5% |  | bez punktacji |
| 7 | Zakres pomiaru HR: 25-300 bpm |  | bez punktacji |
| 8 | Wyłącznik bezpieczeństwa 2 szt na poręczach |  | bez punktacji |
| 9 | Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 10 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 11 | Wyposażenie standardowe: -kabel pacjenta do systemu wysiłkowego - kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej - kabel transmisji danych - elektrody jednorazowe – 50 szt - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 5 – Ergometr do prób wysiłkowych (dedykowany do systemu z pozycji 3) – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergometr do prób wysiłkowych przeznaczony do współpracy z systemem do badań wysiłkowych oraz systemem do prowadzenia rehabilitacji z poz.3 |  | bez punktacji |
| 2 | Wbudowany moduł EKG w tym 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym oraz 2 odprowadzenia w trybie treningowym |  | bez punktacji |
| 3 | Zakres obciążenia 25-1000 W |  | bez punktacji |
| 4 | Zakres obrotów 20-150 obr/min |  | bez punktacji |
| 5 | Obciążenie niezależne od liczby obrotów |  | bez punktacji |
| 6 | Waga pacjenta min.150 kg |  | bez punktacji |
| 7 | Zakres pomiaru HR 25-300 bpm |  | bez punktacji |
| 8 | Zasilanie sieciowe |  | bez punktacji |
| 9 | Sterowanie z wykorzystaniem komputera | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ……………………………. (wpisać deklarowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 6 –Holter ciśnieniowy– 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator długotrwałych zapisów nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną |  | bez punktacji |
| 2 | Oprogramowanie umożliwiające badanie pacjentów dorosłych i pediatrycznych |  | bez punktacji |
| 3 | Ocena ciśnienia poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu, przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji |  | bez punktacji |
| 4 | Funkcja szybkiego uruchomienia |  | bez punktacji |
| 5 | Dwa niezależne systemy pomiarowe z dodatkowym zaworem |  | bez punktacji |
| 6 | Pamięć ciśnienia w mankiecie |  | bez punktacji |
| 7 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość podłączenia do komputera przewodem USB | ………………………………. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 9 | Wyposażenie: - mankiet dla dzieci - mankiet dla dorosłych - mankiet dla dużych dorosłych |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ………………………………. (wpisać ) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 7 –Holter EKG– 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz rejestratorem przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika poszerzone o analizę parametrów |  | bez punktacji |
| 2 | Analiza EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym |  | bez punktacji |
| 3 | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin |  | bez punktacji |
| 4 | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) |  | bez punktacji |
| 5 | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: arytmii, częstoskurczu nadkomorowego oraz innych nieprawidłowości w zakresie zaburzeń rytmu serca w tym: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, uniesienia i obniżenia ST, średni rytm serca |  | bez punktacji |
| 7 | Edytor klasy umożliwiający łątwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  | bez punktacji |
| 8 | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  | bez punktacji |
| 9 | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  | bez punktacji |
| 10 | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG |  | bez punktacji |
| 12 | Analiza pracy wszystkich typów rozruszników |  | bez punktacji |
| 13 | Zasilanie bateryjne |  | bez punktacji |
| 14 | Wyposażenie: -rejestrator holterowski -elektrody jednorazowe – 50 szt -bateria - karta pamięci - kabel EKG 10 -elektrodowy - kabel EKG -7 elektrodowy - jednorazowe torebki na rejestrator – 10 szt |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max. 60 miesięcy | ………………………………. wpisać | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Pozycja nr 8– Spirometr – 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane: opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy spirometr umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego pacjentów dorosłych i pediatrczynych |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie z sieci o napięciu 90V-260 V lub z wewnętrznego akumulatora |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz LCD, przekątna min. 6’’, dotykowy |  | bez punktacji |
| 4 | Wbudowana drukarka |  | bez punktacji |
| 5 | Pomiar przepływu w głowicy pneumotachometrycznej |  | bez punktacji |
| 6 | Wbudowana pamięć na min. 900 wyników badań |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcja przeglądania na wyświetlaczu wyników badań (tabela i wykresy) |  | bez punktacji |
| 8 | Wbudowany czujnik temperatury, ciśnienia |  | bez punktacji |
| 9 | Automatyczna korekcja BTPS |  | bez punktacji |
| 10 | Graficzna sygnalizacja czasu natężonego wydechu | ………………………………. wpisać odpowiednio | Parametr oceniany Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy |  | bez punktacji |
| 12 | W komplecie: -spirometryczna strzykawka kalibracyjna; - głowica pneumotachometryczna – 10 szt.; - kabel zasilania sieciowego; - klipsy na nos – 10 sztuk; - dedykowany papier do spirometru – 1 rolka; - przewód powietrzny |  | bez punktacji |
| 13 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ………………………………. (wpisać deklarowany okres gwarancji) | bez punktacji |
| III | Inne wymagania |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 2 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

……………………….

/Podpis wykonawcy/

Zadanie nr 2 - Różne urządzenia  i produkty medyczne

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia  produkty medyczne

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otoskop Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dermatoskop Model/typ/nazwa: ……………………………………………….. Producent: ………………………………….. Rok produkcji: …………………………………. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametr wymagany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Otoskop |  |  |
| 1 | Zaopatrzony w system optyczny ułatwiający zogniskowanie, umożliwiający poszerzenie i powiększenie zakresu wziernikowania, badanie złogów woskowiny, lokalizację płynu w uchu środkowym, dokładny, dający ostry obraz ucha, umożliwiający dokładne, codzienne badanie uszu u dzieci |  | bez punktacji |
| 2 | Obudowa i soczewki odporne na zarysowanie |  | bez punktacji |
| 3 | Dioda LED o żywotności min. 60 000 godz. |  | bez punktacji |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 5 | Powiększenie min x 4,0 |  | bez punktacji |
| 6 | Optyka z wielowarstwową powłoką, zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazów, wolnych od zniekształceń. |  | bez punktacji |
| 7 | Rodzaj oświetlenia - światłowodowe; ksenonowo-halogenowe |  | Bez punktacji |
| 8 | Okienko instrumentacyjne. |  | bez punktacji |
| 9 | Zintegrowany przyłącz do gruszki insuflacyjnej, umożliwiający badanie ruchomości błony bębenkowej | ……………………….. (wpisać odpowiednio) | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Wskaźnik poziomu ładowania |  | bez punktacji |
| 11 | Zestaw akcesoriów: zestaw min. 4 wzierników wielorazowego użytku, min. 5 wzierników jednorazowych, dedykowane etui chroniące urządzenie przed uszkodzeniem |  | bez punktacji |
| 12 | Wyposażony w akumulator, ładowarkę biurkową z zasilaczem sieciowym |  | bez punktacji |
| 13 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 15 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 16 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| II | Dermatoskop |  |  |
| 1 | Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję |  | bez punktacji |
| 2 | Kątowe i kierunkowe rozmieszczenie diod LED dla lepszej oceny struktury zmiany |  | bez punktacji |
| 3 | Funkcja wyboru temperatury barwowej, na min. ciepło białą, neutralnie białą, zimno białą, niebieskawo białą |  | bez punktacji |
| 4 | Funkcja umożliwiająca przełączenie pomiędzy światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym |  | bez punktacji |
| 5 | Pole widzenia o średnicy min. 30 mm |  | bez punktacji |
| 6 | Akumulator litowo jonowy |  | bez punktacji |
| 7 | Min. 8 krotne powiększenie obrazu |  | bez punktacji |
| 8 | Autoklawowalna płytka kontaktowa |  | bez punktacji |
| 9 | Mała płytka do badania trudno dostępnych zmian | ……………………….. (wpisać odpowiednio | Parametr oceniany: NIE- 0 pkt; TAK – 10 pkt |
| 10 | Dedykowane etui w zestawie |  | bez punktacji |
| 11 | Deklaracja CE | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 12 | Gwarancja – min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy | ……………………….. (wpisać oferowany okres gwarancji | bez punktacji |
| 13 | Instrukcja obsługi | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14 | Prospekt/katalog urządzenia potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Uwaga:1) Pozycje wskazane w kolumnie „Parametry i warunki wymagane” –  oznaczają bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi „Parametry Oferowane”, spowoduje odrzucenie oferty.

2) Oferowany model musi być potwierdzony oryginalnymi materiałami producenta.

…...........................................

/Podpis wykonawcy/