załącznik nr 2.11 do SWZ

**Projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, inwestycji D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”**

**Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych**

**Pakiet nr 11 Fotel transportowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne / opis** | **Parametry wymagane** | **Odpowiedź** |
| **OPIS OGÓLNY** | | | |
|  | Fotel transportowy fabrycznie nowy, wyprodukowany min. w 2025 roku, nie powystawowy;  Nazwa ….....................................................  typ ...................……………………………..  Producent......................................................... | TAK, podać |  |
|  | łatwość obsługi (wszystkie blokady, zapięcia, funkcje kodowane kolorami) | TAK |  |
|  | - waga z zainstalowanym systemem płozowym 14,9 kg\* przy nośności 227 kg (\* waga bez akcesoriów dodatkowych)±2 kg | TAK/podać |  |
|  | - siedzisko i oparcie z wysokiej jakości materiału ABS zainstalowane na stałe | TAK PODAĆ |  |
|  | - szeroki zewnętrzny rozstaw płóz 37 cm (stabilizacja boczna na schodach) | TAK PODAĆ |  |
|  | - szerokie Kevlarowe gąsienice z bieżnikiem | TAK PODAĆ |  |
|  | - rączki przednie, rama do sprowadzania oraz dodatkowe rączki tylne blokowane przed przypadkowym złożeniem - rączki tylne do przenoszenia nie zwiększają szerokości krzesełka po rozłożeniu co ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach | TAK PODAĆ |  |
|  | - podnóżek zintegrowany plus dodatkowy rozkładany dla pacjentów o znacznym wzroście | TAK |  |
|  | - zintegrowany hamulec (czym cięższy pacjent, tym krzesło wolniej zjeżdża płozami po schodach) | TAK |  |
|  | - zintegrowany system spoczynkowy dla obsługujących, możliwość zatrzymania zjazdu podczas przebywania na schodach | TAK |  |
|  | - pełne koła przednie o średnicy 10 cm oraz pełne koła tylne o średnicy 12 cm wyposażone w hamulec z funkcją regulacji siły blokownia kół | TAK PODAĆ |  |
|  | - konstrukcja bezsmarowa (możliwość mycia ciśnieniowego pow. 100 barów gorącą wodą o temp. > 80\*C krzesła potwierdzona w instrukcji obsługi) | TAK PODAĆ |  |
|  | - deklaracja zgodności z normą PN EN 1865-4; - deklaracja zgodności UE MDR do ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH 2017/745 | TAK PODAĆ |  |
| **GWARANCJA** | | | |
|  | Gwarancja i serwis – min. 24-m-cy w tym bezpłatne przeglądy w każdym roku eksploatacji | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu. | TAK |  |
|  | Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Punkty serwisowe | TAK/podać |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji na rynku przez okres 36 m-cy od dnia odbioru, podczas każdego wykonywanego przeglądu . | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty | TAK |  |

1. W przypadku zastosowania w powyższej dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia - zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp - jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne, karty techniczne itp. dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZ dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza - zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp. - rozwiązania równoważne opisywanym.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy