## Arkusz1
| ASZ.282.8.2026 |  |  |  |  | Zał nr 1 do SWZ
część 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość w jednostkach miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=F+FxH | J=ExI
1. | Jednorazowy skalpel ultradźwiekowy, o średnicy 5 mm, z uchwytem pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm . Długość trzonu 22 cm, 35 cm, 45 cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Skalpel kompatybilnym z przetwornikiem zaopatrzonym w ceramiczny tranducer o zakresie częstotliwości pracy 55.6kHz±1.0kHz w cenie. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Przy zapewnieniu generatora w ramach oferty w ilości wymaganej przez Zamawiającego na czas trwania umowy z menu w języku polskim, 6 szt w op. |  | szt. | 6
2. | Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, Długość robocza 22cm, 35cm i 45cm (do wyboru przez Zamawiającego), śr. trzonu 5 mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 17,5mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 stopni. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Narzędzie z technologią adaptacyjną - ciągłe, podczas cięcia lub koagulacji, monitorowanie tkanki zapewniajace inteligentne sprzężenie zwrotne, dostosowujące w optymalny sposób moc energii wyjściowej drgań harmonicznych. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 6
3. | Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie, Długość robocza 9cm i 17cm (do wyboru przez Zamawiającego), Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,2mm. Uchwyt narzędzia nożycowy. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. |  | szt. | 288
4. | Dwa rodzaje przetwornika do noża harmonicznego pistoletowego i nożycowego - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Zakres częstotliwości pracy 55,6 kHz (+/- 1 kHz). Żywotność przetworników jest gwarantowana do 100 użyć. |  | szt. | 5
5. | Dzierżawa 1 szt. generatora do obsługi końcówek o parametrach minimalnych: Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Menu w języku polskim. Kompatybilny wózek zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, blokada 4 kół. Koszty utrzymania i serwisu urządzeń po stronie Dostawcy. |  | m-c | 12
część 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość w jednostkach miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I=F+FxH | J=ExI
1. | Rurka intubacyjna ze zintegrowanymi elektrodami w rozmiarach od 6 do 9 mm, kompatybilne z neuromonitoringiem NIM Vitalbędącym na stanie Zamawiajacego |  |  | 400
2. | Stymulator jednorazowyn do NIM Vital (1 op= 5 szt.) |  |  | 260