Załącznik nr 2 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Lampa zabiegowa jezdna - nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lampa zabiegowa – źródło światła w technologii LED (diodowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Czasza lampy o kształcie okrągłym. nie dopuszcza się lampy o czaszy dzielonej na segmenty. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lampa mocowana do statywu jezdnego z możliwością jej demontażu z tego statywu i zamontowania w razie potrzeby na np. uchwycie ściennym lub szynowym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Czasza lampy umieszczona na sprężystym uchwycie pozwalającym na łatwe pozycjonowanie czaszy lampy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Lampa wyposażona w maks. 10 diod |  | TAK |  |  |
|  |  | Natężenie oświetlenia min. 100 000 lx w odległości 50 cm. |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000°K-4500°K |  | TAK |  |  |
|  |  | Żywotność źródła światła min. 60 000h |  | TAK |  |  |
|  |  | Wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm min. 150mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 25%-100% |  | TAK |  |  |
|  |  | Panel sterowania lampą umieszczony od boku czaszy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wskaźnik odwzorowania barw min 95 Ra. |  | TAK |  |  |
|  |  | Przyrost temperatury w obszarze zabiegowym max 1°C |  | TAK |  |  |
|  |  | Średnica czaszy lampy min. 200 mm |  | TAK |  |  |
|  |  | Lampa wyposażona w odkręcany uchwyt do pozycjonowania lampy z możliwością sterylizacji |  | TAK |  |  |
|  |  | Podstawa jezdna min pięcioramienna. |  | TAK |  |  |
|  |  | Pobór mocy max 12 W |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga lampy maksymalnie 5 kg |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 6 lat | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |