Załącznik nr 9 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8

Lampa przepływowa bakteriobójcza - nowa

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  | TAK |  |  |
|  |  | Przepływowa lampa bakteriobójcza- możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy. |  | TAK |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania 230V, 50Hz |  | TAK |  |  |
|  |  | Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne 85 W |  | TAK |  |  |
|  |  | Element emitujący promieniowanie UV-C 2 x 30W |  | TAK |  |  |
|  |  | Długość fali UV-C 254 nm |  | TAK |  |  |
|  |  | Trwałość promiennika 9000 h |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C TAK |  | TAK |  |  |
|  |  | Wydajność wentylatora min. 132 m³/h |  | TAK |  |  |
|  |  | Dezynfekowana kubatura 25-50m³ |  | TAK |  |  |
|  |  | Powierzchnia (zasięg) działania lampy 10-20m² |  | TAK |  |  |
|  |  | Licznik czasu pracy promienników |  | TAK |  |  |
|  |  | Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I |  | TAK |  |  |
|  |  | Typ obudowy IP 20 |  | TAK |  |  |
|  |  | Rodzaj obudowy: ze stali nierdzewnej |  | TAK |  |  |
|  |  | Masa max. 13 kg |  | TAK |  |  |
|  |  | Filtr przeciw-kurzowy |  | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja Zgodności CE / Atest PZH |  | TAK |  |  |
|  |  | Włącznik on/off, umieszczony na kopule |  | TAK |  |  |
|  |  | Podstawa jezdna na kółkach |  | TAK |  |  |
|  |  | Komplet filtrów przeciw-kurzowych – 10 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |