11/2026/TP                                                                                                                                                                                                                                                         SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | producent, nr katalogowy, nazwa handlowa | Jedn. miary | liczba jedn. | cena jedn. netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia do analizy |  | ozn. | 4 800 |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora moczu |  | m-c | 48 |  |  |  |
| 3 | Materiały kalibracyjne |  | ozn. |  |  |  |  |
| 4 | Materiały kontrolne |  | ozn. |  |  |  |  |
| 5 | Płyn płuczący |  | ozn. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość wierszy formularza (oraz nazwy od wiersza nr 3)

wykonawca może dostosować do oferowanych / wymaganych materiałów koniecznych do wykonania wymaganych ilości oznaczeń

Ilość, płynu płuczącego oraz materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, określa wykonawca – właściwe dla wymaganych  4800 do analizy oznaczeń

Dostawa analizatora w terminie max 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Uwaga!  Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Parametry techniczne analizatora

Analizator parametrów krytycznych, rok produkcji 2026

Analizator automatyczny, przeznaczony do pracy całodobowej.

Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, tHb, O2Hb, MetHb, HHb,COHb So2, bilirubina, glukoza, mleczany.

Objętość próbki krwi do wykonania całego panelu badań pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, tHb, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, So2, bilirubina, glukoza, mleczany - nie większe niż.65 µl

Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące.

Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l

Możliwość korekty wyniku dla danej temperatury pacjenta

Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

Analizator wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran z możliwością ustawienia kąta przez operatora

Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego . Kontrola jakości wykonywana jeden raz dziennie na 3 poziomach .Wyniki kontroli jakości przedstawiane w postaci wartości liczbowych transmitowane do LIS

Oprogramowanie analizatora umożliwiające ocenę bieżącego stanu odczynników.

Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych

Analizator z wbudowaną drukarką

Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS

Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa

Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa materiały zużywalny stabilne minimum 30 dni

Czas uzyskania wyniku do 35 s.

Wbudowane automatyczne mieszadło próbek

Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego Marcel

Instrukcja w języku polskim

Przeszkolenie personelu

Oświadczamy iż,

Potwierdzamy (wyżej wymienione) wymagane parametry, właściwości i możliwości diagnostyczne analizatora

i oferujemy aparat …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

(podać model, symbol, producenta – jednoznaczne określenie oferowanego do dzierżawy analizatora)

Uwaga!  Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym