## Pakiet 1 wymagania
Pakiet nr 1- Wymagane parametry jakościowo techniczne odczynników i materiałów zużywalnych stosowanych w oznaczeniach serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed ID-System (wirówka ID-Centrifuge L, pipeta ID-Pipetor FP-6, dozownik)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE
podać, opisać
1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań | TAK
2. | Wymagane jest badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty-D ctl/A1-B) mikrometoda żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników.
3. | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-D ) z innych klonów niż wymienione w pkt 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników.
4. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych , włącznie z antygenem Cw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK
5. | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych , zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. | TAK
6. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia, krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%, a karty składają się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. | TAK
7. | Wymagane są dostawy krwinek wzorcowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu 2 - 8°C Wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK, załączyć
8. | Wymagane jest, aby wszystkie karty mikrokolumnowe były przechowywane w temperaturze pokojowej (18 - 25°C) | TAK
9. | Termin ważności odczynników od momentu dostawy minimum 9 miesięcy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni. | TAK
10. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów załączyć do oferty. | TAK, załączyć
11. | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i skład II klonu (dwa różne klony) | TAK
12. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, nr serii, data ważności, znak zgodności CE, numer jednostki notyfikowanej | TAK
13 | Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki będące wyrobami medycznymi były dostarczane oraz używane zgodnie z instrukcjami użycia wyrobów medycznych dla których prowadzone jest postępowanie DiaMed ID-System ( wirówka ID Centrifuge L, pipeta ID-Pipetor FP-6, dozownik). | TAK, załączyć do oferty
14 | Wszystkie oferowane odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany sprzęt. | TAK
UWAGA! Uzyskanie odpowiedzi ,,NIE,, lub brak załączników skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 - Odczynniki, materiały zużywalne stosowane w oznaczeniach serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed ID-System (wirówka ID-Centrifuge L, pipeta ID-Pipetor FP-6, dozownik)
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy/ Nazwa producenta oferowanego asortymentu | Nazwa handlowa | Wielkośc opakowania | j.m | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych I-sza seria A-B-DVI-ctl/ A1 - B |  |  | 24 x 12 kart | op. | 15
2 | Krwinki wzorcowe do oznaczania grup krwi A1, B |  |  | 2 x 10 ml | zest. | 38
3 | Potwierdzenie grupy krwi II-ga seria A-B-D, inne klony niż w pkt 1 |  |  | 4 x 12 kart | op. | 4
4 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS |  |  | 24 x 12 kart | op. | 15
5 | Zestaw krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w PTA LISS |  |  | 3 x 10 ml | zest. | 38
6 | Odczynnik LISS do dozownika |  |  | 500 ml | szt. | 18
7 | Końcówki do pipetora FP6 |  |  | 1000 sztuk | op. | 30
SUMA

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 2 - Krew kontrolna, odczynniki monoklonalne do badań układu ABO i inne.
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy/ Producent | Nazwa handlowa/ nazwa klonu | Wielkość opakowania | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw krwi kontrolnej , oznak. CE składający się z 2 próbek krwi: ARhD dodatniej i BRhD ujemnej lub A RhD ujemnej i B RhD dodatniej, a w osoczu przynajmniej jednej z próbek obecne są słabe przeciwciała wykrywane w PTA, np. anty –D, anty-Fya |  |  | 1 zestaw 2 x 5 ml | zestaw | 38
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon BIRMA 1 |  |  | 1 opak. 10 x 10 ml | op. | 8
3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon LB - 2 |  |  | 1 opak. 10 x 10 ml | op. | 8
4 | Odczynnik monoklonalny anty – D IgM nie wykrywający kategorii VI |  |  | 1 opak. 10 x 10 ml | op. | 8
5 | Odczynnik monoklonalny anty – D IgM + IgG wykrywający kategorię VI |  |  | 1 opak.- 10 x 10 ml | op. | 8
6 | Buforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) 1 opak.- 250 ml |  |  | 1 opak.- 250 ml | op. | 25
7 | Standard anty – D mikro do testów mikrokolumnowych |  |  | 1 opak.- 10 x 2 ml | op. | 8
9 | Surowica AB koloid |  |  | 1 szt. – 5 ml | szt. | 4
SUMA
Wymagania dodatkowe:
1. Zgodność z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
2. Odczynniki muszą spełniać wymogi klasyfikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Odczynniki należące do wykazu A lub do wykazu B - dodatkowo
obok znaku CE muszą mieć umieszczony numer nadzorującej jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności (Dz.U.2011, 16 poz.75)
Muszą posiadać świadectwa rejestracji wyrobów medycznych oraz certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79 /WE.
Odczynniki z pozycji nr 6, 8, 9 muszą posiadać znak CE oraz świadectwo jakości producenta.
3. Zestaw krwi kontrolnej gotowy do użycia, do metod manualnych oznaczeń grup krwi, do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek
wzorcowych do układu ABO i RhD. Krwinki zawieszone w specjalnym płynie konserwującym , zabezpieczającym je przed hemolizą i zapewniającym
stałą ekspresję antygenów w okresie ważności zestawów. Termin ważności zestawu min. 4 tygodnie od daty dostawy.
4. Wymagana jest silna reakcja wszystkich odczynników monoklonalnych z krwinkami w technice szkiełkowej od 3+ do 4+ w czasie nie dłuższym niż 3 minuty
5. Dołączyć instrukcje do oferowanych odczynników.
6. Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy z wyjątkiem krwi kontrolnej – min. 4 tygodnie od daty dostawy.
8. Standard anty – D mikro do testów mikrokolumnowych nie wymagający rozcieńczenia, trwały po otwarciu fiolki do momentu zużycia
9. Dołączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

## Pakiet 3
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 3 - Barwniki i inne odczynniki.
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Odczynnik Ehrlicha |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 6
2 | Odczynnik Rossina |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 6
3 | Odczynnik Nonne – Apelta |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 2
4 | Odczynnik Pandy ego |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 2
5 | Odczynnik Samsona |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 2
6 | Odczynnik Turka |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 1
7 | Odczynnik sulfosalicylowy (Mc Wiliama) do wykrywania białkomoczu. |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 2
8 | Barwnik do retykulocytów |  |  | 1 opak. – 100 ml | op. | 1
9 | May – Grunwald |  |  | 1 opak. – 500 ml | op. | 16
10 | Barwnik Giemsa |  |  | 1 opak. – 500 ml | op. | 5
11 | 5% kwas octowy |  |  | 100 ml | butelka | 1
12 | 30% kwas octowy |  |  | 100 ml | butelka | 1
SUMA
Wymagania dodatkowe:
1. Termin ważności barwników i odczynników min. 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Do oferty dołączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz instrukcje.

## Pakiet 4
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4 - Materiały zużywalne i drobny sprzęt laboratoryjny.
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Producent | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Probówki z PP o poj. 4ml z granulatem i aktywatorem wykrzepiania, czerwony korek, nr serii, data ważności na każdej probówce |  |  |  | 200 sztuk | op. | 4
2 | Probówki z K2EDTA okrągłodenne na 1 ml krwi, z etykietą, znacznikiem poziomu, nr serii i datą ważności na każdej probówce, kolor korka - jasnofioletowy |  |  |  | 200 sztuk | op. | 6
3 | Zestaw do OB. na 1 ml składający się z probówki (0,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki z uszczelką mocującą, znacznikiem poziomu, nr serii, datą ważności na każdej probówce, kolor korka czarny. Wymagane jest aby rurki i probówki stanowiły komplet (znajdowały się w jednym opakowaniu) i pochodziły od tego samego producenta |  |  |  | 200 zestawów | op. | 5
4 | Mikrometoda-system kapilarny do hematologii z EDTA-K2 na 200 µl krwi |  |  |  | 50 zestawów | op. | 5
5 | Probówki do wirowania moczu na 12 ml z PS ze znacznikami poj, 2,5 ; 5,0; 10,0 ml , z osadnikiem na 0,5 ml |  |  |  | 1000 sztuk | op. | 6
6 | Probówki okrągłodenne o poj. 4 ml, 12 x 75 mm z PS bez podziałki i kołnierza |  |  |  | 500 sztuk | op. | 21
7 | Korki do probówek o średnicy 12 mm, żółte |  |  |  | 500 sztuk | op. | 8
8 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym, płaskim korkiem |  |  |  | 1000 sztuk. | op. | 10
9 | Płyty do serologii (5 rzędów po 6 wgłębień) polimerowe, bezbarwne |  |  |  | 100 sztuk | op. | 4
10 | Pipety Pasteura, poj. użytkowa 3 ml, dł 150 mm pakowane indywidualnie, sterylne |  |  |  | 100 sztuk | op. | 6
11 | Pipety Pasteura, poj. użytkowa 3 ml, dł 150 mm |  |  |  | 500 sztuk | op. | 32
12 | Wymazówki, dł. 13 cm z tworzywa sztucz. bawełniany wacik średnicy 5 mm, niesterylne |  |  |  | 100 sztuk | op. | 3
13 | Kamera z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu 1 opak. - 100 sztuk (na 1000 osadów) |  |  |  | 100 sztuk | op. | 4
14 | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm |  |  |  | 1000 sztuk | op. | 24
15 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie |  |  |  | 50 sztuk | op. | 10
16 | Szkiełka zegarkowe szklane o średnicy 80 mm |  |  |  | 10 sztuk | op. | 4
17 | Sączki jakościowe średnie o średnicy 70 mm |  |  |  | 100 sztuk | op. | 6
18 | Torebki z polietylenu z zapięciem strunowym , wymiary 200 x 250 mm |  |  |  | 100 sztuk | op. | 7
19 | Końcówki do pipet automatycznych HTL o poj. 5000 µl |  |  |  | 200 sztuk | op. | 6
20 | Pipeta o stałej pojemności 1000 µl , z pionowym przyciskiem wyrzutnika końcówek |  | podać model |  | 1 sztuka | op. | 1
21 | Pipeta o stałej pojemności 500 µl , z pionowym przyciskiem wyrzutnika końcówek |  | podać model |  | 1 sztuka | op. | 1
22 | Koncówki do pipet automatycznych , poj. 200ul, typ Gilsonn |  |  |  | 1000 sztuk | op. | 20
23 | Koncówki do pipet automatycznych , poj. 1000 ul, typ Gilsonn |  |  |  | 1000 sztuk | op. | 20
SUMA
Wymagania dodatkowe:
| 1. Data ważności probówek z pozycji nr 1, 2, 3, 4 |  | minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 - Szybkie testy kasetkowe.
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Producent | Nazwa handlowa | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Wielkość opakowania | Sugerowana ilość opakowań do końca trwania umowy | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Szybki test płytkowy do wykrywania antygenu Helicobakter pylori w kale, czułość , swoistośc > 98,5% |  |  |  | szt. | 500
2 | Jakościowy immunochromatograficz szybki test płytkowy nie wymagający zachowania diety do oznaczania krwi utajonej w kale, czułość 40 - 50 ng/ml hemoglobiny |  |  |  | szt. | 500
3 | Szybki test immunochromatograficz. do wykrywania antygenów Giardia w kale. Czułość i swoistość testu > 99%. |  |  |  | szt. | 60
4 | Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema palladium, czułość, swoistość min. 99,5% Badanie korelacji potwierdzone przez TPHA. |  |  |  | szt. | 300
SUMA
Wymagania dodatkowe:
1. Termin ważności testów min. 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Do oferty dołączyć ulotkę metodyczną.

## Pakiet 9 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 9 - Termometry ze świadectwem wzorcowania
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 szt. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wodoodporny termometr elektroniczny do lodówek z czujką na przewodzie, ze świadectwem wzorcowania. |  |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania dodatkowe:
- zewnętrzny, wodoodporny czujnik temperatury nadający się do umieszczenia bezpośrednio wewnątrz lodówki/zamrażarki
- długość przewodu sondy zewnętrznej > 1m
- zakres pomiarowy zewnętrzny od -40°C do + 70°C
- rozdzielczość 0,1°C
- dokładność +/- 0,5°C w zakresie -20°C/+ 20°C, +/- 1°C w pozostałym zakresie
- duży wyświetlacz
- termometr może być używany w pozycji stojącej lub mocowany do stalowych części lodówki za pomocą magnesu
- termometr wyposażony w świadectwo wzorcowania PCA, ze sprawdzeniem temperatury w 2 punktach pomiarowych podanych przez Zamawiającego.

## Pakiet 10 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 10 - Lodówka transportowa
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 szt. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Lodówka turystyczna transportowa, samochodowa Z napięciem 12/230V |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SUMA | [7 empty] | 0 | 0
Wymagania dodatkowe:
- pojemność : 24 – 30l
- ciężar do 6 kg
- zasilanie: sieciowe 230V (przewód o długości min. 1,5m w komplecie) , z gniazda zapalniczki samochodowej 12V (przewód o długości min. 1,5m
w komplecie)
- temperatura chłodzenia minimum 15°C poniżej temperatury otoczenia
- wyjmowana kratka dzieląca wnętrze na 2 komory
- wygodna, uchylna pokrywa
- wygodny chwyt do przenoszenia z blokadą przed otwarciem
- wypełnienie termiczne lodówki pianką poliuretanową o grubości minimum 30 mm
- panel sterujący z diodami kontrolnymi
- instrukcja obsługi w języku polskim

## Pakiet 6
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 6-Sporal A
l.p. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | j.m. | Szacunkowa ilość do końca trwania umowy | Cena 1 op. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sporal A (1 op. = 10 testów) |  |  | op | 40
SUMA
Wymagania dodatkowe: do oferty dołączyć ulotkę z instrukcją, termin ważności testów min. 12 miesięcy od daty dostawy

## Pakiet 14 wymagania (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 14
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
Lp. | Wymagany parametr analizatora hematologicznego i systemu odczynnikowego | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy z automatycznym podajnikiem na min 20 próbek, z czytnikiem kodów kreskowych, z możliwością pracy z probówkami systemu zamkniętego,bez potrzeby otwierania probówek oraz z możliwością pracy z probówkami systemu otwartego. Aspirowana objętość próbki do 30 µl
2 | Gwarancja na analizator obejmująca cały okres trwania umowy.
3 | Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
4 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
5 | Analizator minimum 24 parametrowy dla trybu CBC+WBC – 5 DIFF.
6 | Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami charakterystyki ( nie zawierające cyjanków nawet w minimalnej ilości).
7 | Wydajność minimum 60 oznaczeń / godzinę.
8 | Zakres liniowości próbki bez wstępnego rozcieńczenia: · RBC min do 8 mln/µl · WBC min 0-300 tys /µl · PLT min 0 do 4 mln /µl · HGB do 26 g/dl
9 | Automatyczny rozdział, różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.
10 | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych.
11 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki ( CBC lub CBC – DIFF). Tryb CBC powinien zużywać mniej odczynnika. Oznaczenie retykulocytów w osobnym trybie pracy (nie dla kazdej morfologii) o którego zastosowaniu decyduje osoba wykonująca.
12 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach.
13 | Możliwość oceny cytogramu erytrocytów za pomocą RDW-SD i RDW-CV.
14 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
15 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego infinity na koszt Dostawcy.
16 | Możliwość analizy próbek leukopenicznych w dodatkowym trybie zapewniającym wiarygodny i dokładny pomiar liczby WBC
17 | Materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie. Jeden rodzaj krwi kontrolnej do wszystkich parametrów. Pomiar kontroli jakości zgodny z regułami Westgarda, z możliwością prezentacji wyników w postaci graficznej, wykresów Levey – Jeningsa. Parametry materiału kontrolnego wczytywane do jednostki sterującej analizatora za pomocą dołączonego nośnika elektronicznego.
18 | Oryginalne odczynniki producenta analizatora, zgodnie z jego instrukcją obsługi
19 | Zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości na koszt Dostawcy przez cały czas trwania umowy z możliwością uzyskania certyfikatu.
20 | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone w czasie instalacji analizatora. Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta.
21 | Karty charakterystyk odczynników wydrukowane i zbindowane dostarczone z pierwszą dostawą odczynników.
22 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu laboratorium (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi analizatora w ciągu 3 tygodni od chwili podpisania umowy.
23 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu.
24 | Podanie numerów telefonów inżynierów serwisowych.
25 | Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 48 godz. Dostawca zobowiązuje się dostrczyć na swój koszt analizator o nie gorszych parametrach na czas naprawy
26 | Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania Umowy.
27 | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy.
28 | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny raz w roku na koszt Wykonawcy.
29 | System podtrzymywania zasilania UPS 30 minut dla analizatora i komputera.
30 | Możliwośc oznaczenia min. bezwzględnej liczby retykulocytów, zawartości hemoglobiny w retykulocytach oraz stopnia dojrzałości retykulocytów.
1. dane dotyczące materiału kontrolnego do prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości - oznaczenia kontrolne wykonywane 6 dni w tygodniu, na trzech poziomach;
2. w przypadku gdy wymagana jest kalibracja, przeprowadzenie kalibracji oraz koszt kalibratorów po stronie Wykonawcy
Wymogi instalacyjne oraz dotyczące warunków pracy analizatora, które muszą być spełnione przez użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia –
(podaje Dostawca ze wskazaniem, które z nich ma spełnić użytkownik)
1.
2.
3.
A. Informacje ogólne o analizatorze – podaje dostawca.
1. Rok produkcji analizatora
3. Wykaz dodatkowego wyposażenia
B. Informacje ogólne dotyczące odczynników – podaje dostawca.
1. Wykaz stosowanych odczynników
2. Karty charakterystyk odczynników
3. Warunki przechowywania
4. Trwałość odczynników
5. Warunki utylizacji pozostałości odczynników
6. Inne informacje ważne dla użytkownika
● użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu odczynników, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych i innych.

## Pakiet 14 (hidden)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 14
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu hematologii z dzierżawą analizatora
L.p. | Oznaczenie | Ilość oznaczeń na okres 36 m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania jednostkowego (ml) | Ilość ozn. z 1 opak. | Ilość opakowań na okres 3 lat | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / producent
1 | Morfologia podstawowa CBC | 9000 | ozn.
2 | Morfologia z rozdziałem CBC 5 Diff | 36000 | ozn.
3 | Morfologia CBC + RET | 1 300 | ozn.
Materiały kontrolne w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań
1 |  | x | op.
2 |  | x | op.
3 |  | x | op.
| RAZEM | x | x
Materiały zużywalne i płyny w ilości niezbędnej do wykonania w/w ilości badań
1 |  | x | op.
2 |  | x | op.
3 |  | x | op.
| RAZEM | x | x
|  | Ilość miesięcy dzierżawy | Jednostka |  |  |  | Stawka netto dzierżawy za jeden miesiąc | Stawka brutto dzierżawy za jeden miesiąc | Wartość dzierżawy netto | Kwota VAT | Wartość dzierżawy brutto
| Miesięczna dzierżawa aparatu | 36 | miesiąc
RAZEM
Wymagania dodatkowe:
1. Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej dla której termin ważności jest zgodny z przekazanym przez Wykonawcę
harmonogramem dostaw.