ZP.382.9.2026

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – zadanie nr 1

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Defibrylator | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| II | Ssak elektryczny | szt. | 4 |  |  | 8% |  |  |
| III | Sprzęt treningowy do nauczania RKO | szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |

- Oświadczam, że okres gwarancji na urządzenia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pełna nazwa zamówienia I | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Pełna nazwa zamówienia II | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Pełna nazwa zamówienia III | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator – 3 szt. | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - min. IP54 | Tak |  |
|  | Waga łącznie z baterią - poniżej 6kg | Tak |  |
|  | Ekran wyświetlacza w technologii TFT Color LCD | Tak |  |
|  | Rozmiar ekranu wyświetlacza - min. 7 cali | Tak |  |
|  | Czas działania na aku.: defibrylacja min. 95 razy | Tak |  |
|  | Czas działania na aku.: stymulacja min. 1h 50 minut | Tak |  |
|  | Czas działania na aku.: monitorowanie min. 2h 50 min | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: mniej niż 3h | Tak |  |
|  | Główne zasilanie - napięcie wejściowe: 100-240V | Tak |  |
|  | Główne zasilanie - prąd wejściowy: 2,0-1,0 A | Tak |  |
|  | Typ akumulatora: litowo-jonowy | Tak |  |
|  | Pojemność akumulatora: min. 3400 mAh | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada alarm niskiego poziomu baterii | Tak |  |
|  | Tryby defibrylacji: ręczna defibrylacja asynchroniczna, ręczna defibrylacja synchroniczna, AED | Tak |  |
|  | Przebieg defibrylacji: Dwufazowy skrócony przebieg wykładniczny (BTE) z automatyczną kompensacją parametrów przebiegu w zależności od impedancji pacjenta. | Tak |  |
|  | Zakres wybranej energii dla defibrylacji ręcznej: min. 21 opcji wyboru | Tak |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta: od 25 do 200 Ω | TAK |  |
|  | Ładowanie defibrylatora do 200J: poniżej 5s | Tak |  |
|  | Ładowanie defibrylatora do 360J: poniżej 8s | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji: na żądanie | Tak |  |
|  | Częstotliwość stymulacji: 40 ppm ～ 170 ppm, dokładność: ±1,5 | Tak |  |
|  | Redukcja prędkości stymulacji: Częstotliwość stymulacji zmniejszona o 1/4 pierwotnej wartości po włączeniu tej funkcji | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzenia: 3 odprowadzeniowe: I, II, III, elektrody | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu: 50 mm/s, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 6,25 mm/s. Błąd nie większy niż ± 10% | Tak |  |
|  | Czas reakcji na poziomie wyjściowym po defibrylacji: Odprowadzenie EKG: <5 s , odprowadzenie defibrylatora: <5 s | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna u dzieci: 15 bpm do 350 bpm | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna u dorosłych: 15 bpm do 300 bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±1bpm | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2: 0% do 100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna przy SpO2: 30 bpm do 240 bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna przy SpO2: ±3bpm | Tak |  |
|  | Minimum 2 alarmy pomiaru tętna przy SpO2 | Tak |  |
|  | Metoda druku: druk termiczny w wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: 2.5 mm/s, 25 mm/s, and 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Szerokość papieru: 50mm | Tak |  |
|  | Temperatury działania: 0°C - 50°C | Tak |  |
|  | Temperatury przechowywania: -30°C - 70°C | Tak |  |
|  | Zgodność z EMC | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Ssak elektryczny - 4 szt. | Tak |  |
|  | Ssak mobilny dwubutlowy | Tak |  |
|  | Zasilany sieciowo 230 VAC 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
|  | Podciśnienie max. 98 kPa | Tak |  |
|  | Maksymalna wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny 90l/min (+/- 2 l/min) | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora na przednim panelu ssania | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnego przełączania odsysania z butli na butlę za pomocą przycisków na panelu przednim, przyciski podświetlone światłem ostrzegawczym | Tak |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej oraz przerywanej. Funkcja modułu umieszczona bezpośrednio na panelu przednim oraz oznaczona i podświetlona | Tak |  |
|  | Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | Tak |  |
|  | Cicha praca max. 45 dB | Tak |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | Tak |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym na czterech kołach z blokadą | Tak |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny montowany bezpośrednio do ssaka, wyklucza się możliwość podłączenia zintegrowanego do podstawy jezdnej | Tak |  |
|  | Wybór trybu pracy wyłącznika nożnego (ciągły lub przerywany) bezpośrednio z panelu sterującego ssaka za pomocą przycisków sterujących | Tak |  |
|  | Dwa zbiorniki min. 5 litrowe wielorazowe na wydzielinę nietłukące z tworzywa z podziałką, do sterylizacji w temperaturze do 121 °C oraz butle 2 litrowe dostosowane do wkładów jednorazowych | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania zbiorników dla wkładów wymiennych jednorazowego użycia różnych producentów | Tak |  |
|  | Filtr antybakteryjny | Tak |  |
|  | Uchwyt na dren na przyssawkach wykonany z PCV z możliwością montażu z obu stron panelu ssaka lub podstawy jezdnej | Tak |  |
|  | Kosz stalowy na akcesoria montowany na stałe z tyłu podstawy ssaka | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Sprzęt treningowy do nauczania RKO -1 szt. | Tak |  |
|  | Fantom do nauki RKO posiada wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji wyjątkowo czułe na niepoprawne i niedokładne uciskanie klatki piersiowej: • wskaźnik obrazujący jakość uciśnięć klatki piersiowej • wskaźnik sygnalizujący krążenie krwi z serca do mózgu • wskaźnik jakości RKO sygnalizujący ukrwienie mózgu | Tak |  |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach | Tak |  |
|  | Odchylanie głowy, unoszenie podbródka. | Tak |  |
|  | Wymienne sztuczne płuca. | Tak |  |
|  | Punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty). | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa. | Tak |  |
|  | Temperatura użytkowania: od 15°C do 30°C. | Tak |  |
|  | Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C. | Tak |  |
|  | Wilgotność względna od 5% do 95%. | Tak |  |
|  | Gwarancja: 3 lata (elektronika 2 lata) | Tak |  |
|  | Zasilanie: Baterie LR14 (typ C) 1.5V (6 baterii) / opcjonalnie do nabycia osobno: Zasilacz AC (wejście AC 100 ~ 260V, wyjście DC 9V 1A). | Tak |  |
|  | Długość: 59 cm. | Tak |  |
|  | Waga: 3,1 kg (z bateriami). | Tak |  |
|  | Fantom - realistyczny trenażer do nauki intubacji ze skórą twarzy wykonaną z silikonu | Tak |  |
|  | W pełni modułowa konstrukcja: wszystkie części są wymienne, bez konieczności odsyłania modelu. | Tak |  |
|  | Wymiana dróg oddechowych w kilka sekund dzięki wbudowanemu systemowi szybkiego mocowania. | Tak |  |
|  | Realistyczna budowa: do projektowania dróg oddechowych użyto plików z badań MRI ora plików fotogrametrycznych. | Tak |  |
|  | Stworzony do realistycznej intubacji: drogi oddechowe reagują jak prawdziwa tkanka – przetestowane na kadawerach pod kątem realistycznego odczucia i zachowania. | Tak |  |
|  | Pozycja półpionowa: rozwiązanie opracowane z myślą o pracy w pozycji pionowej, np. podczas wybudzania lub intubacji z użyciem fiberoskopu. | Tak |  |
|  | Symulowane ciała obce pozwalają rozszerzyć zajęcia o udrażnianie dróg oddechowych. | Tak |  |
|  | W zestawie znajdują się zęby o różnej anatomii, które pozwalają na naukę intubacji z różnym uzębieniem. | Tak |  |
|  | Realistyczne punkty orientacyjne punkty orientacyjne obejmują: prawdziwe i fałszywe struny głosowe, chrząstki tylne, nagłośnia, wcięcie międzykrtaniowe i inne | Tak |  |
|  | System pozwala na zmianę modułu dróg oddechowych na wersję z trudnymi drogami oddechowymi (angioedema) | Tak |  |
|  | Defibrylator AED treningowe | Tak |  |
|  | prosty w obsłudze, czytelne grafiki instruują o kolejności postępowania | Tak |  |
|  | 8 scenariuszy postępowania | Tak |  |
|  | defibrylator posiada pilot do zdalnego sterowania | Tak |  |
|  | elektrody treningowe wielorazowego użytku | Tak |  |
|  | zasilany bateriami AA (6szt.) oraz AAA (2 szt) | Tak |  |
|  | waga 2,4 kg (=/- 0,5 kg) | Tak |  |
|  | Zestaw zawiera: • defibrylator szkoleniowy CU iPAD SPT • pilot • torbę transportową • instrukcję obsługi | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr  oferowany” w całości.

- Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Zamówienie musi być realizowane w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
w szczególności: Urządzenia muszą być wykonane jako wielokrotnego użytku lub w sposób istotnie ograniczający ilość odpadów medycznych. Konstrukcja musi umożliwiać wymianę zużytych elementów oraz prowadzenie serwisu i napraw bez konieczności wymiany całego urządzenia. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat. Opakowania muszą być ograniczone do niezbędnego minimum oraz wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B, C,  posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy