ZP.382.9.2026

Załącznik nr 2A do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – zadanie nr 2

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Zamrażarka niskotemperaturowa | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| II | Wirówka | szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pełna nazwa urządzenia I | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Pełna nazwa urządzenia II | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa | Tak |  |
|  | Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). | Tak |  |
|  | Pojemność komory: 700-750 litrów +- 50 litrów. | Tak |  |
|  | Możliwość pomieszczenia co najmniej 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x54 mm przy zastosowaniu dedykowanych, metalowych stelaży. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary obudowy: a. szerokość 1030 mm; b. głębokość 890 mm; c. wysokość 1990 mm. | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary komory wewnętrznej: a. szerokość 830 mm; b. głębokość 600 mm; c. wysokość 1400 mm. | Tak |  |
|  | Zakres kontroli temperatury -40°C do -86°C. | Tak |  |
|  | Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. W razie awarii jednego z kompresorów zamrażarka powinna utrzymać temperaturę -75°C bez użycia systemu CO2/LN2 backup. | Tak |  |
|  | Energooszczędne kompresory wykonane w technologii inwerterowej | Tak |  |
|  | Zużycie energii poniżej 8 kWh na dzień przy nastawie -80°C. | Tak |  |
|  | Wnętrze ze stali lakierowanej na biało. | Tak |  |
|  | Komora bez poprzecznych belek i wsporników, pozwalająca na swobodną aranżację wnętrza i zastosowanie stelaży o zróżnicowanej wysokości. | Tak |  |
|  | Nieperforowane, płaskie półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości. | Tak |  |
|  | Liczba półek: co najmniej 3 szt. | Tak |  |
|  | Drzwi zewnętrzne: a. zamek elektroniczny umożliwiający odblokowanie indywidualnymi hasłami autoryzowanych użytkowników z możliwością rozszerzenia o moduł do obsługi kart NFC oraz funkcję biometrii twarzy; b. uszczelka z co najmniej 5-komorami, wymieniana bez użycia narzędzi; c. automatyczny port wyrównywania ciśnienia ułatwiający otwarcie. d. uchwyt z zamkiem na klucz. | Tak |  |
|  | Drzwi wewnętrzne: a. 2 sztuki; b. zamykane zatrzaskowo, bez użycia magnesów; c. łatwe do czyszczenia i rozmrażania, zdejmowane bez użycia narzędzi; d. wyposażone w uszczelki. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. | Tak |  |
|  | Urządzenie o konstrukcji bezfiltrowej, przeznaczone przez producenta do pracy bez filtra powietrza. | Tak |  |
|  | Obsługa przy pomocy pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali. | Tak |  |
|  | Ekran panelu sterowania umieszczony w centralnej części drzwi, dla ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami w trakcie otwierania/zamykania. | TAK |  |
|  | Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel kontrolny port USB do przesyłania danych na pamięć typu pendrive. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych: a. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z regulacją czasu opóźnienia); b. braku napięcia w sieci elektrycznej; c. niedomknięcia drzwi (z regulacją czasu opóźnienia). | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu uśpienia od 1 do 60 minut). | Tak |  |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek oraz komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem przed nieautoryzowaną zmianą nastaw. | Tak |  |
|  | 3 wykonane fabrycznie porty kablowe o średnicy nie mniejszej niż 15 mm. | Tak |  |
|  | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia 300 kg. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu nieprzekraczający 52 dB. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Wirówka | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa: a. 12 000 rpm dla rotorów kątowych; b. 4 000 rpm dla rotorów wychylnych. | Tak |  |
|  | Minimalna prędkość wirowania nie większa niż 400 rpm. | Tak |  |
|  | Osiągany współczynnik RCF co najmniej: a. 16 647 xg dla rotorów kątowych; b. 3 461 xg dla rotorów wychylnych. | Tak |  |
|  | Pojemność robocza 4 x 250 ml. | Tak |  |
|  | Co najmniej 10 ustawień dla profili przyspieszania i hamowania. | Tak |  |
|  | Pokrywa ryglowana i odblokowywana elektrycznie. Możliwość zwolnienia blokady ręcznie w razie zaniku napięcia. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu ≤60 dB. | Tak |  |
|  | Czasomierz procesu umożliwiający odliczanie czasu od uruchomienia oraz od osiągnięcia zadanej prędkości. Zakres ustawiania czasu do 99 godzin 99 minut 59 sekund oraz praca ciągła. | Tak |  |
|  | Pamięć na minimum 100 programów użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja rotorów | Tak |  |
|  | Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym. Ekran zamontowany pod kątem w celu poprawy czytelności i ergonomii obsługi. | Tak |  |
|  | Stałe, dedykowane przyciski dotykowe do: a. włączania/wyłączania urządzenia, b. otwierania pokrywy, c. zmiany ustawień, d. krótkiego odwirowania, e. rozpoczynania wirowania, f. zatrzymywania wirowania. | Tak |  |
|  | Ekran umożliwiające jednoczesne wyświetlanie następujących informacji: a. RPM i RCF, b. czas procesu, c. temperatura, d. aktualnie wyprane profile hamowania i przyspieszania, e. numer programu, f. stan blokady drzwi, g. stan blokady panelu sterowania, h. typ zainstalowanego rotora. | Tak |  |
|  | Blokada panelu sterowania chroniona hasłem. | Tak |  |
|  | Tryb krótkiego odwirowania zatrzymujący rotor niezwłocznie po osiągnięciu zadanej prędkości. | Tak |  |
|  | Dostępnych co najmniej 14 typów rotorów | Tak |  |
|  | 17. Funkcje oszczędzania energii: a. automatyczne wygaszanie ekranu po okresie bezczynności (z regulacją czasu zwłoki); b. automatyczne wyłączanie kompresora chłodzącego po upływie ustalonego czasu (z regulacją czasu zwłoki). | Tak |  |
|  | 18. Pobór mocy nie większy niż 1300 W. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: a. szerokość 500 mm; b. głębokość 660 mm; c. wysokość 360 mm (900 mm z otwartą pokrywą). | Tak |  |
|  | Wymagane wyposażenie: a. rotor wychylny wraz z 4 owalnymi koszykami o pojemności 250 ml każdy; b. zestaw kompatybilnych z rotorem wkładek mieszczących łącznie 28 okrągłodennych probówek 10 ml (maksymalna średnica probówki 16 mm, wysokość 145 mm). | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr  oferowany” w całości.

- Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Zamówienie musi być realizowane w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
w szczególności: musi być wykonane w sposób istotnie ograniczający ilość odpadów medycznych. Konstrukcja musi umożliwiać wymianę zużytych elementów oraz prowadzenie serwisu i napraw bez konieczności wymiany całego urządzenia. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat. Opakowania muszą być ograniczone do niezbędnego minimum oraz wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt A, B,  posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy