Załącznik nr 2C do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – zadanie nr 4

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna | szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |

- Oświadczam, że okres gwarancji na urządzenia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pełna nazwa toru | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa bezcieniowa mobilna | Tak |  |
|  | Lampa operacyjna wyposażona w oprawę oświetleniową mocowana na niezależnym ramieniu na podstawie mobilnej. | Tak |  |
|  | Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | Tak |  |
|  | Czasza z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasza wyposażona jest w kolorowe diody LED (inne niż białe). | Tak |  |
|  | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: 160 000 lux | Tak |  |
|  | Czasza wyposażona w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość. | Tak |  |
|  | Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 70% Ec max. | Tak |  |
|  | Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 68% Ec max. | Tak |  |
|  | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 70 % Ec max. | Tak |  |
|  | Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 68% Ec max | Tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | Tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | Tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry – R13: ≥ 99 | Tak |  |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 120 [cm] | Tak |  |
|  | Ilość diod w czaszy min. 140 [szt.] | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 6 krokach w minimalnym zakresie 3000 – 5500 [K]. | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie. | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się w przedziale minimum 160 [mm] do 320 [mm] | Tak |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie. | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 30 – 100% max. Ec | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie. | Tak |  |
|  | Światło tzw. "endoskopowe" o barwie zielonej i wartości min. 8 000 lx. | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia głowicy lampy operacyjnej z predefiniowanymi uniwersalnymi ustawieniami parametrów oświetlenia, które są optymalne podczas większości zabiegów operacyjnych. Tryb aktywowany za pomocą dedykowanego przycisku znajdującego się na obwodzie czaszy. | Tak |  |
|  | Podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, możliwość przywołania jednego z 10 zapisanych w pamięci ustawień. | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego, natężenia światła oraz temperatury barwowej za pomocą centralnego uchwytu sterylnego. | Tak |  |
|  | Możliwość samodzielnego demontażu uchwytu sterylnego bez użycia narzędzi. Port służący do montażu uchwytu sterylnego może być także używany do podłączenia kamery bezprzewodowej. | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | Tak |  |
|  | Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego 56 VDC | Tak |  |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 54. | Tak |  |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | Tak |  |
|  | Powierzchnia czaszy gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | Tak |  |
|  | Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | Tak |  |
|  | Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. | Tak |  |
|  | Płaska obudowa czaszy o grubości max. 90 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 700 [mm]. | Tak |  |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak |  |
|  | Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz. | Tak |  |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | Tak |  |
|  | Regulacja ramienia sprężynującego min. 30° w górę i 50° w dół. | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym. | Tak |  |
|  | Podstawa mobilna wyposażona w 4 koła z blokadą, o maksymalnych wymiarach: 73x78 [cm]. Podstawa w kształcie litery „U” ułatwiająca pozycjonowanie podczas zabiegu. | Tak |  |
|  | Wysokość sztycy, na której mocowane jest ramię z głowicą min. 190 [cm]. | Tak |  |
|  | Oryginalne materiały producenta potwierdzające opisane parametry dołączyć do oferty. | Tak |  |
|  | Przedmiot oferty fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z przedmiotem oferty. | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. | Tak |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr  oferowany” w całości.

- Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Zamówienie musi być realizowane w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
w szczególności: Lampa musi być wykonane jako wielokrotnego użytku lub w sposób istotnie ograniczający ilość odpadów medycznych. Konstrukcja musi umożliwiać wymianę zużytych elementów oraz prowadzenie serwisu i napraw bez konieczności wymiany całego urządzenia. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat. Opakowania muszą być ograniczone do niezbędnego minimum oraz wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B, C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy