ZP.382.9.2026

Załącznik nr 2E do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – zadanie nr 6

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Pompy infuzyjne | szt. | 19 |  |  | 8% |  |  |
| II | Pompy infuzyjne PCA | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |
| III | Pompy infuzyjne TCI | szt. | 3 |  |  | 8% |  |  |

- Oświadczam, że okres gwarancji na urządzenia wynosi……………..miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby wraz z dostarczonymi pompami Wykonawca dostarczył stacje dokujące oraz statywy kompatybilne z zaoferowanymi pompami.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa - 19 szt. | Tak |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml, 60 ml. | Tak |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. | Tak |  |
|  | Wysokość pompy 10 cm +/- 2 cm. | Tak |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h. | Tak |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2%. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min., godz., dobę. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa, - Infuzja TPN. | Tak |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
|  | Bolus manualny. | Tak |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: a) miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, b) twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. | Tak |  |
|  | Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. | Tak |  |
|  | Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. | TAK |  |
|  | Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | Tak |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75 - 900 mmHg. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interfejs LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy min. IP22. | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 14 h przy infuzji 25 ml/h. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h. | Tak |  |
|  | Waga do 2,4 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa PCA – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml, 60 ml. | Tak |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. | Tak |  |
|  | Wysokość pompy 10 cm +/- 2 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie PCA oraz standardowej pompy strzykawkowej. | Tak |  |
|  | Osłona PCA chroniąca przed dostępem do strzykawki. | Tak |  |
|  | Zamek PCA chroniący przed otwarciem osłony PCA. | Tak |  |
|  | Przycisk pacjenta umożliwiający podaż bolusa pacjenta z sygnalizacją świetlną: ▪ przyłączenia do pompy, ▪ podaży bolusa pacjenta, ▪ podaży bolusa pustego (bez dawki) i sygnalizacją dźwiękową podaży: ▪ podaży bolusa pacjenta, ▪ podaży bolusa pustego (bez dawki). | Tak |  |
|  | Alarm: odłączenia przycisku pacjenta, otwarcia osłony PCA w czasie infuzji, otwarcia zamka PCA czasie infuzji. | Tak |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h, programowana z przyrostem: - o 0,01 ml/h w zakresie 0,01-99,99 ml/h - o 0,1 ml/h w zakresie 100-999,9 ml/h - o 1 ml/h w zakresie 1000-2000 ml/h | Tak |  |
|  | Pompa przystosowana do podaży żywienia pozajelitowego i dojelitowego. |  |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2%. |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min., godz., dobę. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa, - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Wzrost/spadek (TPN), - Infuzja PCA |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
|  | Bolus manualny. | Tak |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: a) miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, b) twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. | Tak |  |
|  | Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. | Tak |  |
|  | Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. | Tak |  |
|  | Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | Tak |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75 - 900 mmHg. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interfejs LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy min. IP22. | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5h; do 90% - do 3h | Tak |  |
|  | Waga do 2,5 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa TCI – 3 sztuki | Tak |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml, 60 ml | Tak |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy | Tak |  |
|  | Wysokość pompy 10 cm +/- 2 cm | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie PCA oraz standardowej pompy strzykawkowej | Tak |  |
|  | Osłona PCA chroniąca przed dostępem do strzykawki | Tak |  |
|  | Zamek PCA chroniący przed otwarciem osłony PCA | Tak |  |
|  | Przycisk pacjenta umożliwiający podaż bolusa pacjenta z sygnalizacją świetlną: ▪ przyłączenia do pompy, ▪ podaży bolusa pacjenta, ▪ podaży bolusa pustego (bez dawki) i sygnalizacją dźwiękową podaży: ▪ podaży bolusa pacjenta, ▪ podaży bolusa pustego (bez dawki). | Tak |  |
|  | Alarm: odłączenia przycisku pacjenta, otwarcia osłony PCA w czasie infuzji, otwarcia zamka PCA czasie infuzji | Tak |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | Tak |  |
|  | Pompa przystosowana do podaży żywienia pozajelitowego i dojelitowego. | Tak |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min., godz., dobę. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa, - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Wzrost/spadek (TPN), - TCI/TIVA | Tak |  |
|  | Leki i Modele TCI - Infuzje TCI i TIVA dla leków Propofol i Remifentanyl - Modele TCI dla Propofolu: Marsh, Schnider oraz Kataria i Peadfusor (modele pediatryczne) - Model TCI dla Remifentanylu: Minto | Tak |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): - objętość / dawka, - czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
|  | Bolus manualny. | Tak |  |
|  | Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: a) miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, b) twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu | Tak |  |
|  | Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. | Tak |  |
|  | Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. | Tak |  |
|  | Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | Tak |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75 - 900 mmHg. | Tak |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - alarm nieprawidłowego mocowania, - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interfejs LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy min. IP22. | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak |  |
|  | Waga do 2,4 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametr  oferowany” w całości.

- Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone 
w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

- Zamówienie musi być realizowane w sposób zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), 
w szczególności: Pompy muszą być wykonane jako wielokrotnego użytku i w sposób istotnie ograniczający ilość odpadów medycznych. Konstrukcja pomp infuzyjnych musi umożliwiać wymianę zużytych elementów oraz prowadzenie serwisu i napraw bez konieczności wymiany całego urządzenia. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat. Opakowania muszą być ograniczone do niezbędnego minimum oraz wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

- Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu  faktycznego, o którym mowa w pkt C , D posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy