Załącznik nr 2.1 Formularz asortymentowo- cenowy

Zadanie 1 Myjnia dezynfektor – 4 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (typ / model) | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów | Tak |  |
|  | Ładowność jednego cyklu: co najmniej dwa baseny + dwie kaczki | Tak |  |
|  | Czas cyku max. do15 minut. | Tak |  |
|  | Otwieranie pokrywy poprzez nożny czujnik ultrasoniczny | Tak |  |
|  | Zamykanie pokrywy ręczne | Tak |  |
|  | Wysokociśnieniowe dysze obrotowe oraz dysze stałe | Tak |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Min. 3 programy mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Automatyczne dozowanie płynu do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów | Tak |  |
|  | Komora i główne podzespoły wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. - 855 mm (1150 mm z podstawą) x 450 mm x 555 mm. | Tak |  |
|  | Podłączenia wody: 2x 1/2" (trzecie przyłącze opcjonalne) | Tak |  |
|  | Intuicyjna i łatwa obsługa dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i przyciskom dotykowym | Tak |  |
|  | Zużycie wody nie więcej niż 18 L wody na cykl | Tak |  |
|  | Dwa programy zużycia wody: zwykły i ekonomiczny | Tak |  |
|  | Możliwość wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Wybierane z klawiatury za pomocą 3 oddzielnych przycisków | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V | Tak |  |
|  | Dostęp serwisowy od frontu i z góry | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie zgodne z PN-EN ISO 15883-1-3-5 | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenia z obsługi i użytkowania myjni dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów i aktualizacji oprogramowania (jeżeli wymagane) w okresie gwarancyjnym w miejscu udzielania świadczeń z częstotliwością co najmniej co 12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Wszystkie oferowane asortymenty pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę przedmiotu zamówienia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji (jeżeli dotyczy). | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Lista czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądów technicznych. | Tak |  |
|  | W zestawie dedykowany płyn do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów 5l | Nie | (Parametr punktowany zgodnie z Rozdz. XII SWZ) ………………………… |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | Nie | (Parametr punktowany zgodnie z Rozdz. XII SWZ) ………………………… |